
重庆医科大学附属第二医院江南医院放射诊疗建设项目
竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：重庆医科大学附属第二医院
编制单位：重庆医科大学附属第二医院
编制时间：二O一八年十月

建设单位：重庆医科大学附属第二医院
法人代表：任红

编制单位：重庆医科大学附属第二医院
法人代表：任红
项目负责人：曾焕芬
	建设单位
	重庆医科大学附属第二医院
	编制单位
	重庆医科大学附属第二医院

	电话
	15922521662
	电话
	15922521662

	传真
	/
	传真
	/

	邮编
	400010
	邮编
	400010

	地址
	重庆市渝中区临江路74号
	地址
	重庆市渝中区临江路74号


	验收项目概况                                             表1

	建设项目名称
	重庆医科大学附属第二医院江南医院放射诊疗建设项目

	建设单位
	重庆医科大学附属第二医院

	建设地点
	南岸区天文大道288号(原茶园新城区B18/01、B22/02地块)重庆医科大学附属第二医院江南院区内

	联系人
	曾焕芬
	联系电话
	15922521662

	环评报告表审批

部门
	重庆市环境保护局
	文号
	渝（辐）环准[2018]015号
	环评报告表审批时间
	2018年4月27日

	环评报告表编制

单位
	重庆宏伟环保工程有限公司
	环境监理单位
	/

	开工建设时间
	2018年4月
	投入试生产时间
	2018年7月

	设计单位
	中国建筑西南研究设计院有限公司、重庆广建装饰股份有限公司
	施工单位
	重庆教育建设(集团)有限公司

	环评批准建设规模
	医疗综合楼-1F放疗中心新建机房及配套用房，配置后装机（使用III类密封放射源192Ir，总活度3.7×1011Bq）、10MV直线加速器（Ⅱ类射线装置）、CT定位机（Ⅲ类射线装置）各1台；在医疗综合楼1F急诊手术室、体检中心、2F放射科、泌尿科、3F介入中心、口腔科、4F（ERCP室）、5F手术室及肝病楼1F感染科建设机房和配套用房，共配置9台DSA（Ⅱ类射线装置）和25台CT、DR、碎石机、胃肠机、乳腺机、骨密度仪、口腔全景机、C臂等放射诊断用Ⅲ类射线装置

	本次验收范围
	感染与肝病中心1F心血管介入室（即环评阶段的肝病楼1F感染科）配置的1台DSA，医疗综合楼5F手术室配置的1台DSA，医疗综合楼2F放射科配置的1台CT机、2台DR机

	项目基本情况：
一、项目背景
本次验收范围内的重庆医科大学附属第二医院“重庆医科大学附属第二医院江南院区放射诊疗建设项目”位于重庆医科大学附属第二医院江南院区医疗综合楼及感染与肝病中心内，2018年1月，重庆医科大学附属第二医院委托重庆宏伟环保工程有限公司编制了《重庆医科大学附属第二医院江南医院放射诊疗建设项目环境影响报告表》，2018年4月，重庆市环境保护局以渝（辐）环准[2018]015号批复了该项目。项目主要建设内容和规模包括：医疗综合楼-1F放疗中心新建机房及配套用房，配置后装机（使用III类密封放射源192Ir，总活度3.7×1011Bq）、10MV直线加速器（Ⅱ类射线装置）、CT定位机（Ⅲ类射线装置）各1台；在医疗综合楼1F急诊手术室、体检中心、2F放射科、泌尿科、3F介入中心、口腔科、4F（ERCP室）、5F手术室及肝病楼1F感染科建设机房和配套用房，共配置9台DSA（Ⅱ类射线装置）和25台CT、DR、碎石机、胃肠机、乳腺机、骨密度仪、口腔全景机、C臂等放射诊断用Ⅲ类射线装置。
2018年5月，渝（辐）环准[2018]015号批准的放射诊疗设备部分到位，2018年7月开始试运行。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，我单位对《重庆医科大学附属第二医院江南医院放射诊疗建设项目》中已建成的感染与肝病中心1F心血管介入室配置的1台DSA，医疗综合楼5F手术室25间配置的1台DSA，医疗综合楼2F放射科CT1室配置的1台CT机和DR1室、DR2室配置的2台DR机开展竣工环境保护验收调查工作。《重庆医科大学附属第二医院江南医院放射诊疗建设项目》中未建成的部分项目需在建成投用前按照规定另行组织开展环境保护竣工验收。
二、项目位置及平面布局

（1）项目位置

本次验收的《重庆医科大学附属第二医院江南医院放射诊疗建设项目》位于医院江南院区医疗综合楼2F、5F及感染与肝病中心1F，医疗综合楼位于医院用地的中部，医疗综合楼东北面为科教大楼，西南面为感染与肝病中心，东侧和西侧通过院内通道及道路连接市政道路，西侧有门诊及急诊入口，南侧布置有大面积的绿化。感染与肝病中心位于医院西南部，其东北侧为医疗综合楼，东侧为院内绿化，南侧和西侧为市政道路。
对比项目环评，项目选址未发生变化。医院周围环境卫星图见附图1。

（2）平面布局

医疗综合楼2F南面为放射科，门诊部；5F西南面为手术室，东北侧为透析中心，西侧为门诊部屋顶；感染与肝病中心1F东面为心血管介入室，西面为门诊大厅及药房。
感染与肝病中心1F心血管介入室DSA机房外东侧为土坯，南侧为控制室，西侧为过道，北侧为卫生间和设备间，楼上为医护门厅，地面为实土；医疗综合楼5F手术室25间DSA机房外东侧为缓冲走廊，南侧为控制室和设备间，西侧、北侧均为洁净走廊，楼上为设备层，无人员到达，楼下为包装间、发放大厅；医疗综合楼2F放射科CT1室机房外东侧为过道，南侧为控制室，西侧为过道，北侧为设备间，楼上为介入中心，楼下为车库；DR1室、DR2室外东侧为过道，南侧为控制室，西侧为医生谈话间，北侧为放射等候厅，楼上为预留用房，楼下为车库。
对比项目环评阶段，项目建成前后环境保护目标未发生变化。



验收项目概况                                                                                   表1
	三、射线装置使用情况

本次验收射线装置清单见表1-1。
表1-1  本次验收射线装置清单
序号

设备名称

型号

设备来源

数量（台）

类别

验收阶段设备参数

环评阶段设备参数

用途

工作场所

与环评阶段变化情况
1
DSA

INFX-9000C
日本东芝（新购）
1
Ⅱ
125kV，1000mA
150kV、1000mA
介入手术

江南院区感染与肝病中心1楼心血管介入室
环评阶段江南院区感染与肝病中心1楼心血管介入室的名称为肝病楼1F感染科，在建成后更改了名称，实际工作场所未改变，设备参数满足环评阶段要求；无变化

2
DSA

INFX-9000V

日本东芝（新购）
1
Ⅱ
125kV，1000mA
150kV、1000mA
介入手术

江南院区综合楼5层手术室25号手术间
3
CT机

Optima CT660
美国GE（新购）
1

Ⅲ
140kV，560mA

150kV、560mA
扫描
江南院区综合楼2楼CT1室
4
DR

Definium6000
美国GE（新购）
2
Ⅲ
150kV，800mA

150kV，800mA

摄影
江南院区综合楼2楼DR1室、DR2室



	验收项目概况                                               表1

	四、机房建设情况

本次验收设备DSA、CT、DR机房建设情况见表1-2。机房建设情况与环评阶段一致。
表1-2  射线装置机房建设对比情况表
序号
机房名称
指标
设计和环评预测要求
实际建设情况
与环评一致性
1
DSA机房（医疗综合楼5F手术室25间）
屏蔽材料及墙体建设厚度（cm）
墙体：3mmPb
顶棚：21cm砼

地面：17cm砼

防护门窗：3mmPb

墙体：3mmPb
顶棚：21cm砼

地面：17cm砼

防护门窗：3mmPb

一致
尺寸、面积
尺寸为12.2m×8.65m×4.98m，面积为105.53m2
尺寸为12.2m×8.65m×4.98m，面积为105.53m2
一致
2
DSA机房（感染与肝病中心1F心血管介入室）
屏蔽材料及墙体建设厚度（cm）
墙体：24cm实心页岩砖

顶棚：22cm砼

地面：实土层

防护门窗：3mmPb

墙体：24cm实心页岩砖

顶棚：22cm砼

地面：实土层

防护门窗：3mmPb

一致

尺寸、面积
尺寸为5.86m×7.66m×4.25m，面积为44.89m2
尺寸为5.86m×7.66m×4.25m，面积为44.89m2
一致

3
DR机房（医疗综合楼2F DR1室）
屏蔽材料及墙体建设厚度（cm）
墙体：37 cm页岩砖

顶棚：25cm砼
地面：25cm砼
防护门窗：3mmPb
墙体：37cm页岩砖

顶棚：25cm砼
地面：25cm砼
防护门窗：3mmPb
一致
尺寸、面积
/
5.26m×4.98m=26.2m2
满足要求
4
DR机房（医疗综合楼2F DR2室）
屏蔽材料及墙体建设厚度（cm）
墙体：37 cm页岩砖

顶棚：25cm砼
地面：25cm砼
防护门窗：3mmPb
墙体：37 cm页岩砖

顶棚：25cm砼
地面：25cm砼
防护门窗：3mmPb
一致
尺寸、面积
/
5.26m×5.03m=26.5m2
满足要求
5
CT机房（医疗综合楼2F CT1室）
屏蔽材料及墙体建设厚度（cm）
墙体：37 cm页岩砖

顶棚：25cm砼
地面：25cm砼
防护门窗：3mmPb
墙体：37 cm页岩砖

顶棚：25cm砼
地面：25cm砼
防护门窗：3mmPb
一致
尺寸、面积
/
5.86m×5.84m=34.2m2
满足要求
五、放射工作人员情况及工作负荷

（1）放射工作人员情况

本次验收设备相关的放射诊疗工作人员名单见表1-3。
表1-3  放射工作人员名单

序号

姓名

性别

职称
个人剂量号

辐射防护与安全培训时间

工作部门

1

陈林丽
女
主治医师
03049019
2016.9
放射科
2
张维
男
主治医师
03049020
2016.9
放射科
3
方正
男
主治医师
03049021
2016.9
放射科
4
孙冬
女
医师
03049030
2018.3
放射科
5
周君
女
医师
03049026
2018.3
放射科
6
陈婷
女
主治医师
03049022
2016.9
放射科
7
刘洋洋
女
医师
03049033
2016.9
放射科
8
罗银灯
男
副主任技师
03049037
2016.9
放射科
9
敬永勇
男
主管技师
03049040
2016.9
放射科
10
彭睿
男
技师
03049049
2016.9
放射科
11
白珊玮
女
技师
03049045
2016.9
放射科
12
王世科
男
技师
03049044
2016.9
放射科
13
陈维娟
女
主管技师
03049042
2016.9
放射科
14
万千
男
技师
03049167
2016.9
放射科
15
石永贵
男
技师
03049168
2016.9
放射科
16

钱新格
男
技师
03049046
2018.3
放射科
17

熊培佳
女
护师
03049060
2016.9
放射科
18
邝晓
女
主管护师
03049061
2016.9
放射科
19
张杨眉
女
护士
03049064
2016.9
放射科
20
杨伟
男
主管技师
03049035
2016.9
放射科
21
李斌
男
放射技师
03049165
2016.9
放射科
22
陈金华
男
副主任技师
03049220
2016.9
放射科
23
邓昊
男
主治医师
03049053
2016.9
放射科
24
刘曦
男
主治医师
03049024
2016.9
放射科
25
黄晶
男
主任医师
03049078
2016.10
心内科
26

陈运清
男
主任医师
03049089
2016.9
心内科
27

杨刚
男
主治医师
03049081
2016.10
心内科
28

周骐
男
副主任医师
03049088
2016.10
心内科
29
刘亚杰
男
医师
03049085
2016.9
心内科
30

杜建霖
男
主治医师
03049092
2016.6
心内科
31

孙建明
男
副主任医师
03049137
2016.9
血管外科
32

陈以宽
男
主任医师
03049137
2016.9
血管外科
33

唐博
男
副主任医师
03049139
2016.9
血管外科
34

付健
男
医师
03049140
2018.3
血管外科
35

李智
女
副主任护师
03049055
2016.9
放射科
36

张长志
男
护师
03049083
2016.9
心内科
37

杨晓渝
女
主管护师
03049080
2016.9
心内科
从目前调试运行情况来看，现配置人员数量、能力、岗位可以满足放射诊疗的要求，现上岗人员均取得初级辐射防护与安全培训合格证，均佩戴了个人剂量计，进行了健康体检，取得相应从业资格。
（2）工作负荷

项目预计工作负荷见表1-4。
表1-4  射线装置工作负荷对比情况表
设备名称
工作场所
工作内容
每人次开机时间
年诊断人次数
年有效开机时间
环评阶段
实际情况
环评阶段
实际情况
DSA
江南院区感染与肝病中心1楼心血管介入室
介入手术
30min

1000
3000

333.3h
1500h

DSA

江南院区综合楼5层手术室25号手术间
介入手术

30min

1000

3000

333.3h

1500h

CT
江南院区综合楼2楼CT室1
扫描
30s

4000
11232
11.11h
93.6h

DR

江南院区综合楼2楼DR1室、DR2室
摄影

＜0.2s

10000

30000

0.56h

1.67h

DR

江南院区综合楼2楼DR2室
摄影

＜0.2s

10000

30000

0.56h
1.67h

对比环评阶段，各台设备实际工作负荷均比环评阶段计划工作量大，主要原因为《重庆医科大学附属第二医院江南医院放射诊疗建设项目》计划配置9台DSA、5台CT、7台DR，目前仅建成2台DSA、1台CT、2台DR，短期内使用本次验收设备开展工作，随着其他设备监测验收正式使用，单台设备年诊断人数将有所降低，同时也会增加辐射工作人员、手术医生的配置数量。
六、防护设施和监测仪器配置情况

医院配置的防护设施和监测仪器见表1-5、1-6。
表1-5  配置监测仪器

序号

监测设备名称

规格型号

数量

1

Χ、γ辐射巡检仪
451B
1台
表1-6  防护用品一览表
序号
防护用品使用位置

用品名称
数量（套）
铅当量
1

DSA（感染与肝病中心F心血管介入室）
铅衣

5
0.5 mmPb

铅帽

9
0.5 mmPb

铅裙

6
0.5 mmPb

铅眼镜

5
0.5 mmPb

铅手套
5
0.5 mmPb

铅颈套
9
0.5 mmPb

阴影屏蔽器具
1

0.5 mmPb

铅悬挂防护屏

1
0.5 mmPb

铅防护吊帘

1
0.5 mmPb

床侧防护帘
4

0.5 mmPb

床侧防护屏

1
0.5mmPb

2
DSA（综合楼5层手术室25号手术间）
铅衣

5
0.5 mmPb

铅帽

8
0.5 mmPb

铅裙

6
0.5 mmPb

铅眼镜

5
0.5 mmPb

铅手套
5

0.5 mmPb

铅颈套
8
0.5 mmPb

阴影屏蔽器具
1

0.5 mmPb

铅悬挂防护屏

1
0.5 mmPb

铅防护吊帘

1
0.5 mmPb

床侧防护帘
4

0.5 mmPb

床侧防护屏

1
0.5mmPb
3
DR（综合楼2楼DR1室和DR2室）
铅帽

2（各1）
0.5mmPb

铅裙

2（各1）
0.5mmPb

铅衣

2（各1）
0.5mmPb

铅眼镜

2（各1）
0.5mmPb

铅颈套
2（各1）
0.5mmPb

可调节窗口立位防护屏

2（各1）
0.5mmPb

4
CT机（综合楼2楼CT室1）
铅衣

2
0.5mmPb

铅帽

1
0.5mmPb

铅裙

1
0.5mmPb

铅颈套
1
0.5mmPb

铅眼镜

1
0.5mmPb

根据调试运行情况来看，配置的个人防护用品及监测仪器可以满足辐射诊疗项目及辐射环境自行监测需要，同时医院对辐射工作人员均配置了个人剂量计，个人剂量计配置情况见表1-3。
七、项目变更情况

对比环评阶段，项目选址、射线装置类别、功能未发生变化，采取的辐射防护与安全措施满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）。已建成的各设备参数均满足环评阶段要求，虽然目前实际诊断人次均比环评阶段多，但根据实际监测结果估算，各设备实际运行对放射工作人员、非放射工作人员、公众成员所受的年附加有效剂量均小于相应的管理目标值，可以满足要求，因此，界定项目不属于重大变更。


	验收依据及标准                                            表2

	一、验收依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起施行（修订版）；

（2）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003年10月1日起施行；

（3）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

（4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，国务院653号令，2014年7月29日起施行；

（5）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》，环保部令第3号，2017年12月20日起施行修订版；

（6）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》，环境保护部第18号令，2011年5月1日施行；

（7）《射线装置分类》，环境保护部、国家卫生和计划生育委员会公告2017年第66号，2017年12月5日施行；
（8）《关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告》，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日起施行；

（9）《环境保护部辐射安全与防护监督检查技术程序（第三版）》，2012年；
（10）《重庆市环境保护条例》，2017年6月1日施行修订版；
（11）《重庆市放射性同位素与射线装置辐射安全许可管理规定》，渝环〔2017〕242号；
（12）《重庆医科大学附属第二医院江南医院放射诊疗建设项目环境影响报告表》，重庆宏伟环保工程有限公司；
（13）《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》，渝（辐）环准[2018]015号，2018年4月27日。
二、验收标准

本次验收项目执行评价标准有：《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）、《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130－2013）《X射线计算机断层摄影放射防护要求》（GBZ165-2012）、《医用X射线CT机房的辐射屏蔽规范》（GBZ/T180-2006），结合医院制定的年有效剂量管理目标，具体标准值详见表2-1。执行标准与环评阶段一致。
表2-1  项目剂量限值及污染物排放指标表
一、年剂量约束值
执行对象
年有效剂量管理目标（mSv/a）
单台摄影X射线机年有效剂量约束值（mSv/a）
放射工作人员
5
0.25
公众人员
0.1
/
二、机房墙体表面控制值
放射工作人员及公众人员活动场所
机房外30cm处的周围剂量当量率≤2.5μSv/h
三、机房面积控制
设备名称
机房内最小有效使用面积(m2)
机房内最小单边长度(m)
DSA①、CT
30
4.5
DR
20
3.5
注：①DSA参照单管头确定机房控制面积



	环评文件及批复情况回顾                                    表3

	一、环境影响报告表主要结论和要求

《重庆医科大学附属第二医院江南医院放射诊疗建设项目环境影响报告表》结论：
（1）项目概况

重庆医科大学附属第二医院拟在南岸区茶园新城区B18/01、B22/02地块重庆医科大学附属第二医院江南医院内建设重庆医科大学附属第二医院江南医院放射诊疗建设项目，项目主要包括：1台10MV医用直线加速器及其配套设备、1台CT定位机、1台后装治疗机（使用III类密封放射源192Ir）及其配套设备；拟在医疗综合楼1F急诊手术室设置1台DSA及配套设备、体检中心设置1台骨密度和1台DR；医疗综合楼2F放射科设置3台CT机、6台DR机、1台胃肠机、1台乳腺机，泌尿科设置1台碎石机；医疗综合楼3F介入中心设置6台DSA及配套设备、口腔科设置口腔全景机；医疗综合楼4F设置1台中C臂（无血管造影功能）；医疗综合楼5F手术室设置1台DSA、1台CT手术室和8台手术室移动C臂；感染与肝病中心1F感染科设置1台DSA。
（2）实践正当性
医院射线装置对受电离辐射照射的个人和社会所带来的利益远大于其引起的辐射危害，项目符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中辐射防护“实践的正当性”的原则与要求。
（3）产业政策符合性分析
项目投入使用为疾病诊断、寻找病灶部位、制订治疗方案及治疗疾病提供了科学依据和手段。项目在加强管理后均满足相关国家法律、法规和标准的要求，不会给所在区域带来环境压力。同时，本项目《产业结构调整指导目录》（2013年修订）鼓励类中第一类——鼓励类中新型医用诊断医疗仪器设备、微创外科和介入治疗装备及器械、医疗急救及移动式医疗装备、康复工程技术装置、家用医疗器械、新型计划生育器具（第三代宫内节育器）、新型医用材料、人工器官及关键元器件的开发和生产，数字化医学影像产品及医疗信息技术的开发与应用。第六小类——核能中的同位素、加速器及辐照应用技术开发项目，符合国家产业政策。
（4）选址可行性及布局合理性分析
按照《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）关于“源的选址与定位”规定，国家只对“具有大量放射性物质和可能造成这些放射性物质大量释放的源”应考虑场址特征的规定，对其它源的选址未作明文规定。本项目在正常运行和事故工况下，均不会造成大量放射性物质释放。因此，国家有关标准和文件对拟建项目的择址未加明确限制。从辐射环境影响分析来看，本项目直线加速器治疗设备设置于医疗综合楼负一楼南面，放射科设置于二楼南面区域与其他功能科室相对独立，其它机房均位于人员活动较少区域，有利于辐射防护。总体来看，本项目选址合理。
（5）环境影响分析结论
①本项目各设备机房使用面积及最小边边长满足相关规定。项目各机房分区满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求。本项目直线加速器机房、后装治疗室、定位机室、DSA手术室及其它III类射线装置机房设计墙体厚度满足《医用X射线诊断防护标准》（GBZ130-2013）辐射屏蔽的要求。
②剂量估算

本项目直线加速器机房、后装机、DSA及其它X射线装置机房面积和单边尺寸满足标准要求。建设单位按照本评价提出的建议厚度进行机房建设后可满足墙体防护厚度要求，满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）规定的各机房墙体外的瞬时剂量不大于2.5µSv/h。

通过核算，本项目放射工作人员、非放射工作人员和公众人员的年附加有效剂量均满足本环评的剂量管理目标的要求（放射工作人员5mSv/a，非放射工作人员和公众人员0.1mSv/a），符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871－2002）及相关标准的要求。此外，单台DR机放射工作人员和公众人员年受照剂量也满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中摄影机房外人员可能受到照射的年有效剂量约束值应不大于0.25mSv的要求。
（6）辐射安全与环境保护管理
项目投运前，保证放射工作人员持证上岗，工作时必须佩戴个人剂量计，定期进行检查并安排健康体检。制定相关就医流程、操作、管理及辐射防护制度、人员培训、工作场所监测等制度。制定详实、可操作性强的应急预案，配备相关应急物资并定期开展应急演练。医院还应在今后的工作中，不断完善相关管理制度，加强管理，杜绝辐射事故的发生。
（7）综合结论

综上所述，重庆医科大学附属第二医院拟开展的“重庆医科大学附属第二医院江南院区放射诊疗建设项目”在严格按照环评要求进行建设后，射线装置运行时对周围环境产生的辐射影响符合环境保护的要求；该项目对环境的辐射影响是可接受的。重庆医科大学附属第二医院在落实了本环评提出的各项环境保护及污染防治措施的前提下，从环境保护的角度来看，本环评认为该建设项目是可行的。
环评建议
（1）在实施诊治之前，应事先告知患者或被检查者辐射对健康的潜在影响。
（2）医院应合理分配医生的手术量，尽量做到平均分配，以防因手术量过多造成个人剂量超过管理限值要求。
二、环评批复要求
渝（辐）环准[2018]015号环评批复内容：

你单位报送的江南医院放射诊疗建设项目环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、该项目的环境影响评价文件经重庆市环境工程评估中心技术评审认为，项目环评结论可信。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律、法规的有关规定，我局原则同意重庆宏伟环保工程有限公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的辐射防护安全、污染防治等环境保护措施，该项目在重庆市南岸区茶园新城区B18/01、B22/02地块内建设可行。
二、该项目为在江南医院新建的医疗综合楼-1F放疗中心新建机房及配套用房，配置后装机（内含一枚III类放射源192Ir，总活度3.7×1011Bq）、10MV直线加速器（Ⅱ类射线装置）、CT定位机（Ⅲ类射线装置）各1台；在医疗综合楼1F急诊手术室、体检中心、2F放射科、泌尿科、3F介入中心、口腔科、4F（ERCP室）、5F手术室及感染与肝病中心1F感染科建设机房和配套用房，共配置9台DSA（Ⅱ类射线装置）和25台CT、DR、碎石机、胃肠机、乳腺机、骨密度仪、口腔全景机、C臂等放射诊断用Ⅲ类射线装置。项目总投资10000万元，其中环保投资500万元。

三、你单位应严格遵守国家有关法规标准要求，严格执行对应的排放标准及辐射控制指标限值，有效控制项目对环境的电离辐射影响，其中，附加给工作人员、公众的年有效剂量分别控制在5mSv、0.1mSv内，所有辐射工作场所控制区及放射诊疗设备机房外30cm处的辐射剂量率不大于2.5μSv/h，加速器设备表面5cm及100cm处感生放射性分别在200μSv/h、20μSv/h内，后装机设备表面5cm及100cm处因泄漏辐射所致周围剂量当量率分别在50μSv/h、5μSv/h内。

四、该项目在设计、建设和运行过程中，应认真落实环境影响评价文件提出的辐射防护安全、放射性污染防治等环境保护措施，重点做好以下工作，确保辐射环境安全。
（一）进一步合理优化放射诊疗机房的设置、布局，辐射屏蔽设计应按照辐射防护最优化原则进行，并满足辐射防护安全要求；合理设置通风系统，且所有进出风口、穿墙管线道处均应采取相应的放射性泄漏措施。
（二）按有关规定对放射诊疗进行管理与控制，严格分区管理，各辐射工作场所应设置明显的电离辐射标志和中文警示说明，落实防止误操作、避免工作人员和公众受到意外照射的安全措施，采取有效措施，防止设施设备运行故障，强化风险防范管理。

（三）健全辐射安全责任制，落实辐射相关人员岗位职责，强化放射源的安全监管，完善辐射安全操作规程、设备维护保养制度和放射源使用台账管理制度等辐射安全防护管理制度及辐射事故应急方案，使其具备针对性、可操作性。

（四）加强建筑施工管理，保证放射诊疗场所辐射防护安全、污染防治设施施工质量；采取有效措施控制扬尘污染和施工噪声影响。
（五）项目建设、运营中产生的废水、固体废物按有关规定处理并达标排放；医疗废物等应交由有资质的单位处理。
五、建设项目应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工后，你单位应重新办理辐射安全许可证，并按照规定程序自行组织开展环境保护竣工验收，经验收合格后方可正式投入运行。
六、该项目的性质、规模、地点、设计使用功能、辐射防护安全与污染防治措施发生重大变化时，你单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

七、你单位应在收到本批准书后20个工作日内，将批准后的环境影响报告表报送南岸区环境保护局，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。


	辐射防护与安全措施及辐射环境管理检查                       表4

	一、项目环保三同时执行情况、环评及环评批复要求落实情况
本次验收的项目已开展了环境影响评价并取得了环评批复，履行了建设项目环境影响审批手续。验收监测时项目已建成，通过现场检查，本项目的环保工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营，满足“三同时”要求。

根据现场调查、监测本项目完成情况与环境影响评价中的环保设施竣工验收内容及管理要求比较情况见表4-1，落实了环评验收一览表的要求。
表4-1  放射机房建设项目射线装置与环评验收内容要求对比表

序号
验收内容

验收要求

完成情况

1

环保资料

项目建设的环境影响评价文件、环评批复、有资质单位出具的验收监测报告
齐全，见附件

2
环境管理制度

有专人负责，制度上墙，并开展定期应急演练
已具备

3

环保措施
DSA机房：
① 机房门外有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句
② 机房的过墙电缆线、管线孔、通风管道等均采用U型走向，并在地沟的入口或出口设置有一定厚度的屏蔽盖板，不影响机房的屏蔽能力。
③ 据工作内容，现场配备工作人员、患者和受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作的需要。
④ 配备个人剂量计，制度上墙
其它III类射线装置：
① 设置相关的辐射防护设施，如机房设置门灯联动装置，室外设置电离辐射警示标志以及工作状态指示灯；室内设置通风装置，保证室内空气流通，制度上强。
② 室外应设指示灯，警示牌，防止有关人员滞留工作场所受到意外伤害。
③ 室内穿越防护墙的导线、导管等等采用“U”形布置。
已按要求落实
4

人员要求
配备医学影像专业医生、物理师（放疗中心）、专业护士，持证上岗，4年进行1次复训
放射工作人员均取得培训合格证，人员持证上岗
5

机房面积

CT：≥30m2，机房内最小单边长度≥4.5m；
DR、DSA：≥20m2，机房内最小单边长度≥3.5m
机房面积满足要求

6
电离辐射

剂量
限制
辐射工作人员年有效剂量≤5mSv

公众成员年有效剂量≤0.1mSv

单个摄影机房外人员年有效剂量≤0.25mSv

根据剂量估算结果，满足年有效剂量管理目标

墙体外剂量率控制
机房顶棚、地板、四周墙外、防护门外剂量当量率≤2.5μSv/h。通风口采取补偿措施。
根据监测果满足要求

二、辐射防护与安全设施建设及运行情况检查
项目辐射防护与安全措施检查情况见表4-2。现场落实情况照片见附图3。
根据表4-2可知，通过检查竣工验收资料、验收监测数据、现场验证等方式表明我院采取的各项辐射防护与安全措施可以正常运行，符合环评及批复的要求。



	辐射防护与安全措施及辐射环境管理检查                                                            表4

	表4-2  辐射防护与安全措施现场检查记录表

分类

环评报告和环评批复要求

验收现场记录

检查结果

是否符合
工作场所分区

DSA手术室作为控制区、DSA操作室作为监督区；DR、CT机房为控制区、操作室为监督区；
在控制区进出口设立醒目的符合GB18871规定的辐射警告标志，严格控制非相关人员进入控制区。

建设单位在各机房及机房防护大门外地面张贴黄色标识线，显示“危险请勿靠近”，在防护门上张贴黄色标志，显示“当心电离辐射”，警示公众远离机房。
通过现场检查、建设单位按照GB18871-2002要求落实

符合

辐射防护与安全措施

进一步合理优化放射诊疗机房的设置、布局，辐射屏蔽设计应按照辐射防护最优化原则进行，并满足辐射防护安全要求；合理设置通风系统，且所有进出风口、穿墙管线道处均应采取相应的放射性泄漏措施。
根据建设单位提供的机房竣工图，感染与肝病中心1F心血管介入室DSA机房四周墙体采用24cm实心页岩砖，铅门和铅窗均为3mmPb，顶棚为22cm砼，地板为实土层；医疗综合楼5F，手术室DSA机房四周墙体、铅门和铅窗均采用3mmPb，顶棚为21cm砼，地板为17cm砼；综合楼2F放射科各机房四周墙体均采用37cm页岩砖，顶棚和地板均为25cm砼，防护门和观察窗均为3mmPb；通风采用中央空调通风，穿墙电缆采用“U”型与控制台相连，且穿墙有足够厚度盖板，通过验收监测结果可知，各机房屏蔽体外周围剂量当量率满足GBZ130-2013。
通过查阅项目竣工图纸及验收监测数据验证满足GBZ130-2013要求

符合

对放射诊疗进行管理与控制，严格分区管理，各辐射工作场所应设置明显的电离辐射标志和中文警示说明，落实防止误操作、避免工作人员和公众受到意外照射的安全措施，采取有效措施，防止设施设备运行故障，强化风险防范管理。
项目严格按环评阶段进行分区管理，各机房分区满足（GB18871-2002）要求；

各机房防护大门上设置有电离辐射警告标志和红色的工作状态指示灯，运行状态为正常；
DSA操作台上设置有急停按钮，机房防护大门门灯联锁装置正常运行，工作时设置有“正在照射”的指示灯，经现场验证，按下急停按钮，设备立即关机。

通过现场检查、验证上述设施运行状态良好

符合

机房门外有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处应设警示语句。
各设备防护大门均设置有门灯联锁装置和电离辐射警告标志，医院进行了定期检查，确保联锁装置正常工作。

通过现场检查、验证上述设施运行状态良好。

符合

机房的过墙电缆线、管线孔、通风管道等均采用U型走向，并在地沟的入口或出口设置有一定厚度的屏蔽盖板，不影响机房的屏蔽能力。
竣工图纸显示，穿墙管线采用“U”型，有一定厚度的屏蔽盖板，四周水泥抹光
通过查阅竣工图纸、现场检查
符合

健全辐射安全责任制，落实辐射相关人员岗位职责，强化放射源的安全监管，完善辐射安全操作规程、设备维护保养制度和放射源使用台账管理制度等辐射安全防护管理制度及辐射事故应急方案，使其具备针对性、可操作性。
已按要求制定各项规章制度、辐射事故应急预案，按要求部分规章制度已上墙。

通过现场检查

符合

现场配备工作人员、患者和受检者防护用品与辅助防护设施，其数量应满足开展工作的需要。配备个人剂量计
为病人配备有铅围裙、铅衣、铅帽等防护用品，辐射工作人员配备有个人剂量计。
通过现场检查
已配置
符合

/

各设备机房内均安装有对讲、视频装置，以便与病人进行良好的沟通。
对讲装置均可正常运行

符合




	辐射防护与安全措施及辐射环境管理检查                       表4

	三、辐射环境安全管理落实情况

（1）辐射安全管理机构

医院成立了辐射安全管理委员会，辐射安全管理委员会人员基本情况见表4-3。

表4-3  辐射安全管理委员会成员名单

姓名

性别

委员会职责

职务或职称

工作部门

专/兼职

任红
男
负 责 人
院长/教授
机关
兼职
王大刚
男
负 责 人
院党委书记
机关
兼职
梅浙川
男
负 责 人
副院长/教授
机关
兼职
邓忠良
男
负 责 人
副院长/教授
机关
兼职
刘继智
男
负 责 人
副院长
机关
兼职
张荣贵
男
成    员
处长
医务处
兼职
张桂蓉
女
成    员
处长
医务处
兼职
甘秀妮
女
成    员
护理部主任
护理部
兼职
陈歆
男
成    员
处长
设备处
兼职
黎雁
男
成    员
处长
后勤处
兼职
简华刚
男
成    员
科主任/教授
急救部
兼职
何七元
男
成    员
科长
保卫科
兼职
苏琼
女
辐射防护负责人
科长
保健科
兼职
曾焕芬
女
辐射防护负责人
管理员
保健科
专职
李正欢
女
辐射防护负责人
管理员
保健科
专职
郭大静
男
成    员
科主任/教授
放射科
兼职
袁耿彪
男
成    员
科主任/教授
核医学科
兼职
殷跃辉
男
成    员
科主任/教授
心内科
兼职
李兴升
男
成    员
科主任/教授
老年科
兼职
姜庆
男
成    员
科主任/教授
泌尿外科
兼职
高志
男
成    员
科主任/教授
口腔科
兼职
马颖
男
成    员
科主任/教授
神经外科
兼职
孙建明
男
成    员
科主任/教授
血管外科
兼职
陈阳美
男
成    员
科主任/教授
神经内科
兼职
刘作金
男
成     员
科主任/教授
肝胆外科
兼职
尹良军
男
成    员
科主任/教授
骨科
兼职
杨镇洲
男
成    员
科主任/教授
肿瘤中心
兼职
罗银灯
男
成    员
放射技师
放射科
兼职
李智
女
成    员
护士长
放射科
兼职
王进军
男
成    员
工程师
核医学科
兼职
辐放射防护管理委员会有2名为专职人员，1名为本科学历、1名专科学历，均取得辐射防护与安全培训合格证，辐放射防护管理委员会人员能力满足《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（2017年修订）的要求。

委员会负责领导、监督医院各项辐射安全管理工作，包括审核辐射安全与防护规章制度、操作规程及检查标准等，组织辐射工作人员参加辐射防护与安全培训、年度健康体检、个人剂量计送检并管理好辐射工作人员档案。每年安排辐射工作人员进行健康体检，安排放射工作人员每四年进行辐射防护与安全复训。同时对医院辐射安全工作环境进行监测，对辐射防护与安全工作进行监督、检查，发现安全隐患及时处理，配合重庆市环境保护局等相关监督管理部门对医院辐射环境管理工作进行监督管理。

（2）管理制度落实情况

医院制定有健全管理制度，包括《辐射安全与防护工作制度》、《放射诊疗安全与防护管理制度》、《放射性废物管理制度》、《放射性同位素与射线装置安全和防护管理规定》、《加强放射人员健康管理的通知》、《辐射安全及防护检测制度》、《放射性同位素与射线装置台账管理制度》、《放射工作人员个人剂量监测制度》、《放射科工作制度》、《介入机房管理制度》、《DSA操作规程》、《辐射防护和安全保卫制度》、《放射科设备检修维护制度》、《放射防护档案管理制度》、《辐射安全和防护监测方案》、《放射工作人员辐射安全与放射防护培训计划》、《放射工作场所放射防护管理制度》、辐射事故应急预案等。




	验收监测                                                  表5

	2018年5月8日，重庆市辐射技术服务中心有限公司对重庆医科大学附属第二医院江南医院建设项目3台Ⅲ类X射线装置进行了监测；2018年7月9日，重庆朕尔科技集团医学研究院股份有限公司对2台DSA进行了监测。
一、验收监测依据

《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871－2002

《医用X射线诊断放射防护要求》GBZ130-2013

《X射线计算机断层摄影放射防护要求》GBZ165-2012
《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》渝（辐）环准[2018]015号

二、监测因子

监测因子：周围剂量当量率（(Sv/h）、空气比释动能率（(Gy/h，DSA）。

三、监测仪器

验收监测使用监测仪器见表5-1所示。

表5-1  验收监测所使用的仪器情况表

仪器名称

仪器型号

仪器编号

计量检定证书编号
有效日期

校准因子

射线巡测仪
451P
2609
2018032901201G
20190329
80kV
1.06
100kV
1.18
辐射巡检仪
AT1223
/
DYj2017-7133
20181220
/
四、验收监测质量控制和质量保证

本次测量所用的仪器性能参数均符合国家标准方法的要求，均有有效的国家计量部门检定的合格证书，并有良好的日常质量控制程序。监测人员均经具有相应资质的部门培训，考核合格持证上岗。数据分析及处理采用国家标准中相关的数据处理方法，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。因此，本次验收监测有良好的质量保证，监测结果真实可信。

五、监测工况及监测布点

1、监测工况

验收监测期间，本次验收的各台射线装置处于调试运行阶段，各防护设施正常运行，监测条件选择通过咨询现场操作技师，选择实际操作中可能用到的较大输出剂量，因此，在此条件下的监测结果可以反映项目正式投运后的辐射环境影响。

2、监测布点

（1）监测布点

按照GBZ130-2013、环评及环评批复要求，在机房屏蔽体四周、顶棚及底板人员可以到达处进行了布点。DSA按照GBZ130-2013要求，在第一手位、第二手术位工作人员到达处进行了监测，感染与肝病中心1F心血管介入室DSA布置19个机房外周围剂量当量率监测点位，10个手术人员操作位空气比释动能率监测点位；手术室DSA布置22个机房外周围剂量当量率监测点位，10个手术人员操作位空气比释动能率监测点位；其他3台Ⅲ类射线装置共布置34个周围剂量当量率监测点位。
（2）监测布点合理性分析

本次监测点位布置符合环评及验收批复要求，监测布点对本次验收射线装置正常使用所致所致周围辐射环境影响进行全面了解，本次验收监测布点全面，满足环境保护竣工验收要求，布点合理。

六、监测结果

1、INFX-9000C型医用X射线机（DSA，位于感染与肝病中心1F心血管介入室）
（1）监测布点示意图：

[image: image1.jpg]PR R R < IR K

188

BRE

—

o

18

17

16

14

15

DSk

L
KT

19

FINBITE

HiFE

I

P

13

12

1

10

g





备注：1、2…19为监测点位，该设备位于感染与肝病中心1F心血管介入室。
（2）基本情况：

型号

编号

生产厂家

额定电压

额定电流

出厂时间

启用时间

INFX-9000C
C5B17Z2009
东芝
125kV

1000mA

2017.12
2018.7
（3）监测条件：

①摄影：80kV，105mA；透视：70kV，101mA；②机房内配备有铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘。
（4）监测结果：

DSA周围剂量当量监测结果见表5-1。

表5-1  DSA周围剂量当量监测结果

点位编号

监测点描述

空气比释动能率（(Gy/h）
周围剂量当量率（(Sv/h）

△1

控制室观察窗表面30cm处
--
＜0.050
△2-1.2.3.4
控制室观察窗四周缝隙30cm处
--
＜0.050
△3-1.2
医生操作位
--
＜0.050
△4

控制室防护门表面30cm处
--
＜0.050
△5-1.2.3.4
控制室防护门四周缝隙30cm处
--
＜0.050
△9
病人进出防护门表面30cm处
--
＜0.050
△10-1.2.3.4
病人进出防护门左侧缝隙30cm处
--
＜0.050
△14
准备间防护门表面30cm处
--
＜0.050
△15-1.2.3.4
准备间防护门四周缝隙30cm处
--
＜0.050
△6.7.8
机房南墙外表面30cm处
--
＜0.050
△11.12.13
机房西墙外表面30cm处
--
＜0.050
△16.17.18
机房北墙外表面30cm处
--
＜0.050
△19-1.2
机房楼上距地面100cm处
--
＜0.050
/
第一术者位头部

19.5
--

第一术者位胸部

375
--

第一术者位腹部

35.7
--

第一术者位下肢

0.57
--

第一术者位足部

0.40
--

/
第二术者位头部

318
--

第二术者位胸部

354
--

第二术者位腹部

277
--

第二术者位下肢

0.80
--

第二术者位足部

0.99
--

备注：本次检测使用仪器AT1123最低检出限为0.050μSv/h；以上检测结果为扣除本底值并经过仪器检定因子修正后所得。

2、INFX-9000V型医用血管造影X射线机（DSA，位于综合楼5F手术室25间）
（1）监测布点示意图：

[image: image2.jpg]fa

EEXER

14 15 16
L BT A
22 b= 174
_ vl
i
" DSA i
NEELNEEE,
ARBE
11 G
SRLEN
19 AFAZ 20
& 21
6 45 71 2 8
B (H]

T





备注：1、2…22为监测点位，该设备位于综合楼5层手术室25号手术间。
（2）基本情况：

型号

编号

生产厂家

额定电压

额定电流

出厂时间

启用时间

INFX-9000V
C6B17Y2002
东芝
125kV

1000mA

2017.11
2018.7
（3）监测条件：

①摄影：80kV，125mA；透视：80kV，125mA；②机房内配备有铅悬挂防护屏、铅防护吊帘、床侧防护帘。
（4）监测结果：

DSA周围剂量当量监测结果见表5-2。

表5-2  DSA周围剂量当量监测结果

点位编号

监测点描述

空气比释动能率（(Gy/h）
周围剂量当量率（(Sv/h）

△1

控制室观察窗表面30cm处
--
＜0.050
△2-1.2.3.4
控制室观察窗四周缝隙30cm处
--
＜0.050
△3-1.2
医生操作位
--
＜0.050
△4

控制室防护门表面30cm处
--
＜0.050
△5-1.2.3.4
控制室防护门四周缝隙30cm处
--
＜0.050
△9
机房防护门表面30cm处
--
＜0.050
△10-1.2.3.4
机房防护门左侧缝隙30cm处
--
＜0.050
△20
污物通道防护门表面30cm处
--
＜0.050
△21-1.2.3.4
污物通道防护门四周缝隙30cm处
--
＜0.050
△6.7.8
机房南墙外表面30cm处
--
＜0.050
△11.12.13
机房西墙外表面30cm处
--
＜0.050
△14.15.16
机房北墙外表面30cm处
--
＜0.050
△17.18.19
机房东墙外表面30cm处

＜0.050

△22-1.2
机房楼上距地面100cm处
--
＜0.050
/
第一术者位头部

57.3
--

第一术者位胸部

332.0
--

第一术者位腹部

111.0
--

第一术者位下肢

96
--

第一术者位足部

0.16
--

/
第二术者位头部

35
--

第二术者位胸部

367
--

第二术者位腹部

118
--

第二术者位下肢

3.47
--

第二术者位足部

0.12
--

备注：本次检测使用仪器AT1123最低检出限为0.050μSv/h；以上检测结果为扣除本底值并经过仪器检定因子修正后所得。
3、Definium6000型医用X射线装置（DR，位于综合楼2F放射科DR1室）
（1）监测布点示意图：

[image: image3.png]&2 KIT

AT A6

2F
) 22 AS

i A8
" A2

=

WK

A10 & EHUE 1m &b A4
A 11 TFHUE 1.7m &b

SN
= o =

i ANBEMGEA, ZREA T ERILER X SaH 2 BEH DRI £
A1-11 AR AL, AL12 A 8RN AL,





（2）基本情况：

型号
序列号
生产厂家
额定电压

额定电流

出厂时间
启用时间

Definium

6000
R3SS1800045
北京通用电气华伦医疗设备有限公司
150kV

800mA

2018.02
2018.5
（3）监测条件
腰椎侧位：80kV、500mA；胸片侧位：120kV、320mA。

（4）监测结果

本项目DR1室机房辐射水平检测结果见表5-3。

表5-3  DR1室机房验收监测结果统计
点位编号

监测点描述

周围剂量当量率（(Sv/h）
测量值
修正值

△1

铅玻璃表面30cm
0.10
0.11
△2
工作人员操作位

0.11
0.12
△3-1

门左侧表面30cm

0.10
0.11
△3-2
门中间表面30cm

0.10
0.11
△3-3
门右侧表面30cm

0.11
0.12
△4
墙表面30cm

0.11
0.12
△5
墙表面30cm

0.11
0.12
△6-1
防护大门左侧表面30cm

0.10
0.11
△6-2
防护大门中间表面30cm

0.10
0.11
△6-3
防护大门右侧表面30cm

0.10
0.11
△7
墙表面30cm

0.10
0.11
△8
墙表面30cm

0.11
0.12
△9
线槽表面30cm
0.10
0.11
△10
楼上地面1m处
0.10
0.11
△11
楼下地面1.7m处
0.11
0.12
△12
墙表面30cm
0.10
0.12
4、Definium6000型医用X射线装置（DR，位于综合楼2F放射科DR2室）
（1）监测布点示意图：

[image: image4.png]A6 a5
oF
hn
AT SR A4 &
n LUTHE .
A8 A10 B LML 1m b A3
A1 B FHIE 1.7m &b
A2
B #H =

FiE: ARBEMEL, ZREA T ERILEREX SREH 2 BB DR2 =,
FEMERR R 5 8RR T AR R .




（2）基本情况：

型号
序列号
生产厂家
额定电压

额定电流

出厂时间
启用时间

Definium

6000
R3SS1800043
北京通用电气华伦医疗设备有限公司
150kV

800mA

2018.02
2018.5
（3）监测条件
腰椎侧位：90kV、630mA。

（4）监测结果

本项目DR2室机房辐射水平检测结果见表5-4。

表5-4  DR2室机房验收监测结果统计
点位编号

监测点描述

周围剂量当量率（(Sv/h）
测量值
修正值

△1-1
铅玻璃表面30cm
0.11
0.12
△1-2
线槽表面30cm
0.10

0.11

△2
工作人员操作位

0.10
0.11
△3
墙表面30cm

0.11

0.12

△4
墙表面30cm

0.10

0.11

△5-1

防护大门左侧表面30cm

0.11
0.12
△5-2
防护大门中间表面30cm

0.11
0.12
△5-3
防护大门右侧表面30cm

0.10
0.11
△6
墙表面30cm

0.10
0.11
△7
墙表面30cm

0.10
0.11
△8
墙表面30cm

0.10

0.11

△9-1
门左侧表面30cm

0.11
0.12
△9-2
门中间表面30cm

0.10
0.11
△9-3
门右侧表面30cm

0.10
0.11
△10
楼上地面1m处
0.10
0.11
△11
楼下地面1.7m处
0.11
0.12
5、Optima CT660型X射线计算机体层摄影装置（CT，位于综合楼2F放射科CT1室）
（1）监测布点示意图：

[image: image5.png]%Eﬁ%§7

A6 _
A8 "
L
AS jE
: i RS s A, %
| VE: Ajf]rm‘ AL o
@ ) ‘ iy v % P FERRIL R B X 45
0 # EHE 1m i | &
N B R HLTE 1.7m &b e o b 1)
e

Al
A3
= il




（2）基本情况：

型号

序列号
生产厂家

额定电压

额定电流

出厂时间

启用时间

Optima CT660
41GAN1800002YC
GE

150kV

560mA

2018.01
2018.5
（3）监测条件：

头颅：120kV、170mA、1s/圈。
（4）监测结果

CT机监测结果见表5-5。

表5-5  CT机监测结果
点位编号

监测点描述

周围剂量当量率（(Sv/h）
测量值
修正值

△1-1
铅玻璃表面30cm
0.10
0.12
△1-2
线槽表面30cm

0.11
0.13
△2
工作人员操作位

0.10
0.12
△3-1
门左侧表面30cm

0.10
0.12
△3-2
门中间表面30cm

0.11
0.13
△3-3
门右侧表面30cm

0.10
0.12
△4-1
防护大门左侧表面30cm

0.10
0.12
△4-2
防护大门中间表面30cm

0.11
0.13
△4-3
防护大门右侧表面30cm

0.10
0.12
△5
墙表面30cm

0.10
0.12
△6

墙表面30cm

0.10
0.12
△7
墙表面30cm

0.11
0.13
△8
墙表面30cm

0.10
0.12
△9
墙表面30cm

0.11
0.13
△10

楼上地面1m处
0.11
0.13
△11
楼下地面1.7m处
0.10
0.12
根据表5-1和表5-2监测结果可知，感染与肝病中心1楼心血管介入室DSA机房和综合楼5层手术室25号手术间DSA机房外周围剂量当量率均小于0.05(Sv/h，满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中机房外周围剂量当量率控制目标不大于2.5(Sv/h的要求。感染与肝病中心1楼心血管介入室DSA机房第一手术位空气比释动能率为0.4～375μGy/h，第二手术位空气比释动能率为0.80～354μGy/h，满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中透视防护区（介入）工作人员位置空气比释动能率应不大于400μGy/h的要求；综合楼5层手术室25号手术间DSA机房第一手术位空气比释动能率为0.16～332.0μGy/h，第二手术位空气比释动能率为0.12～367μGy/h，也满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中透视防护区（介入）工作人员位置空气比释动能率应不大于400μGy/h的要求。
根据表5-3至表5-5监测结果可知，综合楼二楼放射科DR1室和DR2室机房外周围剂量当量率均在0.11～0.12(Sv/h；综合楼二楼放射科CT1室机房外周围剂量当量率在0.12～0.13(Sv/h，Ⅲ类射线装置监测结果满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中机房外的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h的要求。


	职业和公众受照剂量                                         表6

	6.1受照剂量估算公式
由于项目建成投用时间较短，本次调查采用剂量估算方式来分析评价人员受到的照射剂量。人员受到的X-γ射线产生的外照射所致的年有效剂量用下式进行估算：
HEr=H*（10）×T×t×10-3
式中：HEr：X或γ射线外照射人均年有效剂量，mSv；

H*（10）：X或γ射线周围剂量当量率，µSv/h；
T：居留因子；
t：X或γ射线照射时间，小时。
6.2职业受照剂量
本调查根据各射线装置的年工作负荷以及辐射工作人员操作位置和DSA手术医生位置验收监测结果来估算辐射工作人员的年有效剂量，估算结果见表6-1。
表6-1 射线装置辐射工作人员年有效剂量估算结果
序号
设备名称
所在场所
工作位置
周围剂量当量监测值(μSv/h)
年有效开机时间
年有效剂量(mSv/a)
1
DSA
感染与肝病中心1楼心血管介入室
操作位
0.05
1500h

0.075
2

DSA

综合楼5层手术室25号手术间
操作位

0.05

1500h

0.075
3
DR
外科大楼一楼放射科DR1室
操作位
0.12
1.67h

0.0002
4
DR
外科大楼一楼放射科DR2室
操作位

0.11

1.67h

0.00018

5
CT
外科大楼一楼放射科CT1室
操作位
0.12
93.6h
0.0112
备注：考虑人员全身平均受照情况，居留因子取1。

根据表6-1估算可知，DSA操作位对应的辐射工作人员年有效照射剂量均小于管理目标值5mSv/a，DR、CT操作位对应的辐射工作人员年有效照射剂量均小于管理目标值0.25mSv/a，也满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的剂量限值要求。

6.3非放射工作人员和公众受照剂量
本调查根据各射线装置的年工作负荷以及屏蔽体外验收监测结果最大值来估算公众成员的年有效剂量，估算结果见表6-3。
表6-3  射线装置公众成员年有效剂量估算结果

序号
设备名称
所在场所
监测结果最大值(μSv/h)
年有效开机时间
年有效剂量(mSv/a)
1
DSA
感染与肝病中心1楼心血管介入室
0.05
1500h

0.0188
2

DSA

综合楼5层手术室25号手术间
0.05

1500h

0.0188
3
DR
外科大楼一楼放射科DR1室
0.12
1.67h

0.00005
4
DR
外科大楼一楼放射科DR2室
0.12

1.67h

0.000045

5
CT
外科大楼一楼放射科CT1室
0.13

93.6h
0.00304
备注：居留因子取1/4。

根据估算结果可知，各射线装置机房外的非放射工作人员和公众成员受到的附加有效剂量很小，能满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的要求。
综上可知，《重庆医科大学附属第二医院江南医院放射诊疗建设项目》对放射工作人员（操作位）和非放射工作人员、公众成员所受的年附加有效剂量均小于相应的管理目标值（DSA辐射工作人员5mSv/a，非放射工作人员、公众成员0.1mSv/a；DR、CT辐射工作人员0.25mSv/a，非放射工作人员、公众成员0.1mSv/a），也满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871 -2002）的限值要求。




	结论                                                      表7

	一、结论

通过对《重庆医科大学附属第二医院江南医院放射诊疗建设项目》采取的辐射防护与安全措施调查和监测，得出以下结论：

（1）本次验收范围
《重庆医科大学附属第二医院江南医院放射诊疗建设项目》在感染与肝病中心心血管介入室配置的1台DSA，医疗综合楼5F手术室配置的1台DSA，医疗综合楼2F放射科配置的1台CT机、2台DR机。
根据调查，本项目不存在重大变更。
（2）环保手续及“三同时”履行情况

本次验收范围内的射线装置均已开展了环境影响评价并取得了环评批复，履行了建设项目环境影响审批手续。验收监测时项目已建成，通过现场检查，本项目的环保工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营，满足“三同时”要求。

（3）辐射防护与安全措施现场检查结论

通过检查竣工验收资料、验收监测数据、现场验证等方式表明医院采取的各项辐射防护与安全措施可以正常运行，符合环评及批复的要求。
（4）辐射环境管理

我院建立了辐射安全管理委员会，专门负责医院的辐射环境管理。制订了一系列辐射管理制度和工作制度，制定了放射事件应急处理预案、辐射安全和防护监测方案，现有职业人员参加了辐射安全与防护培训并取得合格证书，医院的辐射环境管理及制度体系完备，基本具备从事该项目的辐射环境管理能力。

（5）验收监测结果

根据验收监测结果可知，DSA机房外周围剂量当量率满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中机房外周围剂量当量率控制目标不大于2.5(Sv/h的要求。第一手术位、第二手术位周围剂量当量率满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中透视防护区（介入）工作人员位置空气比释动能率应不大于400μGy/h的要求。

根据监测结果可知，本次验收范围内的Ⅲ类射线装置各机房屏蔽体外周围剂量当量率满足满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中机房外的周围剂量当量率控制目标值应不大于2.5μSv/h的要求。摄影机房外人员可能受到照射的年有效剂量约束值应不大于0.25mSv的要求。
（6）职业照射和公众照射

医院为各放射工作人员建立了个人剂量以及健康体检档案，根据医院提供的辐射工作人员个人剂量档案可知，各辐射工作人员年有效剂量均小于医院年有效剂量管理目标5mSv/a，也满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）的剂量限值要求。医院应继续做好放射工作人员个人剂量监测及档案管理工作，发现个人剂量监测结果异常的，应当立即核实和调查，并将有关情况及时报告。

（7）综合结论

综上所述，重庆医科大学附属第二医院认真落实了环境影响评价报告及其批复文件的各项辐射安全防护措施和管理措施，《重庆医科大学附属第二医院江南医院放射诊疗建设项目》对职业工作人员和公众人员及周围环境产生的影响很小，满足国家辐射安全相关标准要求。因此，从辐射环境保护角度分析，本项目具备建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过竣工环境保护验收。




附  录

附图：

	附图1 
	医院地理位置图

	附图2
	医院总平面布置图

	附图3
	综合楼二层部分平面图

	附图4
	综合楼五层部分平面图

	附图5
	感染与肝病中心一层平面图

	附图6
	感染与肝病中心二层平面图

	附图7
	各机房尺寸图

	附图8
	辐射防护与安全措施检查照片

	附图9
	管线穿墙图


附件：

	附件1
	环评批复文件

	附件2
	辐射安全许可证

	附件3
	监测报告

	附件4
	辐射安全管理委员会文件

	附件5
	辐射安全培训合格证


PAGE  

