| 病理空气处理基础设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 病理取材工作站 | 1. 产品规格 1800*780*1900mm, (长*宽*高)。用电：220V.排风口:250mm,中心点240mm. 2. 功能：有效排除标本取材过程中有毒有害气体,保护操作人员的安全。 3. 风速：0.5-0.8米/秒, 排风量：1800-2200m³/h, 风量检测出具报告。 4. 整体构造:整体由1.8mm的#316不锈钢铸造，防治光污染，操作台面采用一体凹槽部分采用正板一体冲压成型，弧度R90mm，不无焊接，设有不锈钢水盆、不锈钢专用水龙头和专用冲洗水嘴。耐腐蚀，耐磨易清洁，所有表面经过抛光,并且经过大半径圆倒角,防虹吸的真空断路器，每一个水管进口（碎骨机，台面清洗系统，水龙头等）都装有高级真空断路器，防止废水污染。在台面底部的流动冲洗架带有防虹吸真空断路器。符合医疗级别的防水电源插头 5. 采用台面异味下抽吸或侧抽吸系统设计，能够高效的排放有害气体。整体结构表面经过处理不反光不刺眼，起到防锈耐腐蚀的作用。 6. 在整个取材板的边沿设有公制量尺，并带磁性器械架，内置手套器和纸巾架，提供可照相的蓝色取材板 7. 磁性吸附工具架可将金属设备、取材设备和解剖器材吸附在上面方便取用。 8. 30W日光灯组照明及紫外灭菌灯有效的提供照明及工作区的消毒。 9. 照明： 功率30w-40w，至少1支日光灯，主要用于照明整个操作区域，隐藏式安装方式，无污染。 10. 紫外线灯：30w-40w，至少1支，隐藏式安装方式，无污染，照度不低于每平方厘米80微瓦，主要用于操作台面的消毒，紫外灯开启消毒时，人员远离。 11. 水龙头： 双水龙头设计，1支为取材时用水，折壁式任意调节位置，另1支为水槽清洗用水，水龙头为高颈不锈钢水龙头。龙头采用国产知名品牌产品。 12. 水槽：位于取材台台面右侧，300mm*300mm*250mm(长*宽*高），304不锈钢内胆，内胆底部采用无死角圆弧设计。 13. 台面抽拉式特殊标本专用清洗装置。 14. 可移动冲洗水龙头：抽拉式冲洗，用于清洗取材台内部工作空间及死角。 15. 吸刀器：长度250mm-300mm，磁吸取材刀片，方便使用。 16. 组织粉碎机：知名品牌。1/2马力370W，2600转/分，全隔音罩，全不锈钢碾磨组件。与水槽底部排水孔连接，主要用于病理组织的粉碎排放。排放粉碎物大小不低于80目。提取材桌：400mm*300mm*100mm(长*宽*高），桌面实心理化板，不锈钢地脚。 17. 在台面上有可移动的筛孔板易于清洗。 18. 下柜体：采用三柜门圆弧设计双层板，操作台离地面高度为800mm-850mm，符合人体工程学设计。 19. 电源控制开关位于柜体上，方便操作使用。 20. 隐蔽式大体标本接线装置。 | 台 | 2 |
| 2 | 病理冷藏通风标本储存柜 | 外型尺寸(mm):800*600*1950，温度范围:0℃～ +10℃，容积/尺寸:500L 680*430*1380 气候类型:ST(38℃)，功率:220W 温控方式：PID电子温控。 压缩机:进口压缩机制冷，精铜管材质蒸发器和冷凝器，R134a无氟环保制冷剂，风冷循环，快速制冷，箱内温度均匀，独立整体制冷机组。 温控器：数码电子显示温控器，自动控制化霜 板材：1.0mm厚304#不锈钢 环保发泡料整体高密度发泡层75mm，内箱底板及门衬板为圆弧角 门控风机开关，自动回归门，节能防止冷量 冷冻室 ,玻璃门配置发热丝，防止凝露 光源: LED台光灯 冷藏+自动排风功能，顶部90mm的排气孔，安装行程开关， 门打开时制冷系统自动暂停。排风系统启动，抑制开门时溢出有害气体 柜体内4层隔板架设计，每层高度可调 制冷方式选用风冷无霜、“风冷不风干”技术，霜可自动除去，通过风扇和风道将冷气送到冰箱的各个位置，加热系统对蒸发器短时升温，融霜后马上恢复制冷，标本柜内的温度波动小，要求风冷系统控制标本柜内多余的水分，无水无霜。 冷藏标本柜自带废液收集系统。 | 台 | 2 |
| 3 | 病理通风标本储存柜 | 规格：800*600*1970mm(长*宽*高）； 整体内外结构：均采用进口全不锈钢制作，柜体采用整体铸造，无接缝，柜体外采用1.5mm厚优质不锈钢钢板，框架采用1.5mm厚优质不锈钢；外置低噪音离心风机强力排风；柜体内无死角，全部折弯处由20°R圆弧角无缝焊接而成；柜体整体结构采用单门隔断式设计，避免取放标本时有毒气体的外泄确保标本柜处于一定的负压状态；中空不锈钢边玻璃门；过滤器处理使其能够安全排放到室外保证柜内气体不外泄；柜体地盘防腐防锈系统远行稳定；内部空气净化装置：臭氧+负离子净化，耗电量: 13.5~31.4月/瓦，功率45w；具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能,具有面板指示及机电信号报警功能,具有协调配合的时间一电流保护特性(具有反时限、定时限和瞬时三段保护性)。 | 台 | 4 |
| 4 | 不锈钢病理记录桌 | 1、整体结构及材料：SUS316L#不锈钢钢板； 2、台面材料：台面采用整张 ≥1.5mm厚SUS316L#不锈钢钢板一体磨具拉伸冲压成型,不允许拼接和焊接。 | 台 | 4 |
| 5 | 智能型手工染色通风工作站 | 1、上部结构：外层为1.5mm厚国标冷轧钢板，内层为6mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间主框架采用1.5mm冷轧钢板，其它配套辅助固定件采用2mm冷轧钢板，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；下风口采用高级不锈钢，防强酸碱面耐腐蚀。导流板采用6mm厚抗腐蚀抗倍特板。 2、台面：黑色大理石。台面板须满足以下技术要求： a.表面光洁、平整。 b.为整块材料，不许拼接。 c.厚度≥15mm。 d.提供厂家产品合格证明文件。 视窗要采用5mm厚钢化防爆玻璃，采用垂体平衡装置可悬停在任何开启高度。视窗开启高度850mm。传动系统：视窗传动系统由链轮、同步链条、同步轴等装置组合而成，平衡系统可以防止视窗倾斜，并且可以用一只手轻松操控；控制面板采用触摸按键式微电子控制面板，液晶显示屏，并采用固体继电器，逻辑电路控制。排风口处安装电子风量调节阀，调节风量大小。采用LED照明，防蒸汽，照度300LUX。电源采用220V/10A泰力牌多功能电源插座，可匹配各种仪器插头。 3、下部结构：底柜:钢制落地(以下同)，采用国标1.2mm厚优质冷轧钢板为基材，一体成型，柜体正面为平装嵌入式结构设计，柜体内有层板上下调节孔，每个底柜设活动层板一块，层板方便拆卸和调节高度。调节范围≧180mm。可调地脚：采用实验室专用钢质可调脚，具有减震及调节高度功能，门板：采用国标1.0mm厚优质一级冷轧钢板，表面磷化环氧树脂喷涂。门板为双层钢板，拉手：采用国标304#不锈钢制作，直径≧9mm，孔距≧110mm。折页：实验室专用折页，采用304#不锈钢制作，厚≧2.2mm，高≧70mm，轴厚≧6mm，折页旋转角度≧270°，柜门与柜体垂直开启角度≧170°。柜门高度小于900mm的柜门用两个折页固定，柜门高度大于900mm的由三个折页固定。柜门承重负荷≥90kg，防酸碱，耐腐蚀，方便存储物品。 技术指标：噪音：≤60db（国标）；风速：≧0.5m/s。 风机：采用室内低噪音离心风机，功率：300W，电压：220V，风量1600m3/h。配有智能化自动延时保护装置。 | 台 | 5 |
| 6 | 智能型自动染色通风工作站 |  | 台 | 1 |
| 7 | 智能型包埋通风工作站 |  | 台 | 3 |
| 8 | 智能型脱水机通风工作站 | 整体结构：外层为1.5mm厚国标冷轧钢板，表面经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；内层为6mm厚抗腐蚀抗倍特板；两层之间主框架采用1.5mm冷轧钢板，表面经抛光打磨处理。两侧封板、顶部前面板及两侧前功能面板均为可拆卸结构设计；其它配套辅助固定件采用2mm冷轧钢板，经耐酸碱环氧树脂粉末喷涂处理；下风口采用高级不锈钢，防强酸碱面耐腐蚀；导流板采用6mm厚抗腐蚀抗倍特板；视窗采用5mm厚钢化防爆玻璃，传动系统：视窗传动系统由链轮、同步链条、同步轴等装置组合而成，平衡系统可以防止视窗倾斜，并且可以用一只手轻松操控；控制面板采用触摸按键式微电子控制面板，液晶显示屏，并采用固体继电器，逻辑电路控制；排风口处安装电子风量调节阀，调节风量大小；采用LED照明，防蒸汽，照度≧300LUX；电源采用220V/10A泰力牌多功能电源插座，可匹配各种仪器插头。所有外露的焊缝均抛光处理，光滑不伤手；表面经磷化、环氧树脂粉末喷涂处理(涂层厚度为≥70微米，粉末明火不可燃，以下同)、涂层,无突出漆块,光洁亮丽,以确保其抗腐蚀性和耐用度；柜体底板内加加强筋，以加强其承重能力，防止层板受力变形；可调地脚：采用实验室专用钢质可调脚，具有减震及调节高度功能，有PVC包塑，承重，防潮，耐腐蚀；柜后留有服务通道，方便走水、电管道/管线。 | 台 | 3 |
| 9 | 安全防火柜 (90分钟)★ | 1.整体要求:a.（柜外）规格尺寸：外尺寸（宽*深*高）(mm)：1200*615*1955；具有90分钟欧洲防火测试MPA认证；b.（柜内）规格尺寸：内尺寸（宽*深*高）(mm)：1050*522*1647；获得90分钟欧洲防火测试MPA认证；c. 获得欧标：EN14470-1（可燃化学品存储柜）、CE、MPA、GS、FM认证。 2、材料要求: 柜体：a. 三层结构：最内封闭的防火板，中间不少于40mm厚的防火隔绝材料，最外一层钢板；b.活动层板：存储量和容器大小可订制。c.90分钟的防火安全柜重量大于400kg。 五金及配件：a.铰链及通风口：配低熔点的金属材料，在火灾发生时铰链自动归位，门自动关闭；通风口的金属片受高温熔断，自动封闭通风口；b.门板把手：双锁双钥匙的安全把手，达到危险品双重管制要求；c.门缝条：发生火灾时，防火材料受高温膨胀，填满所有缝隙，保证安全柜密封。 3、结构要求 柜体：a.通风性和密封性；b.通风设计，柜内左上侧和右下侧配有空气流通口，流通口配有微型风扇加强并检测空气流通；c.柜体顶部应具有直径75mm的出风口，可连接抽风系统；多个小风口保证足够的空气从顶部进入进风口；其内都具有火焰阻隔装置； d.柜体具备内嵌式的接地装置以防止静电； e.柜体底部具有高50mm及以上的防漏集液槽设计； f.柜体底部离地板距离应不少于10mm以隔离地面潮气，并配有可拆卸的挡板，方便运输； g.其它要求：柜体烤漆颜色多种可选，并于门板上附有明显警示标示牌。 门板：a.门板配自动复位装置，可在设定的时间自动闭合（选配），同时还设计有维持门板开启的热感应式定位装置，当室内温度达到50℃至75℃范围左右时，热感应式定位装置能自动释放关闭门板（标配）；b.门板厚45mm及以上，三层结构与柜体一致，内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂；c.门板能开关顺畅达90度及以上。 活动层板：a.可定制，可调； b.层板数量：三只及以上。 4、其它要求： a. EN14470-1：减少存放在安全柜内的化学品引致的火灾，以及提高在发生火警时这些材料的保护。后者更因而制定一个耐火时间 (FR，单位: 分钟)；减少化学气体排放到环境中；保留化学气体的泄漏于柜内； | 个 | 1 |
| 10 | 病理杂物柜（全钢） | 1、柜门：所有高柜上玻璃门下钢制暗门（≥1.0mm厚的冷轧钢板冲折焊接制作）上下门为钢制暗门（≥1.0mm厚的冷轧钢板冲折焊接制作），门板内部为三面全盖式结构；2、柜体：≥1.2mm厚的冷轧钢板冲折焊接制作；3、把手：不锈钢C型把手；4、铰链：开合为 ≥175°的铰链，5mm螺丝连接。 | 个 | 2 |
| 11 | 病理专用实验操作台（全钢） | 1、台面：黑色大理石。台面板须满足以下技术要求： a.表面光洁、平整。 b.为整块材料或少拼接。 c.厚度≥15mm。 d.提供厂家产品合格证明文件。 2、主框架：采用40*60*2.0mmC型钢材，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接，钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理； 3、柜体：门板采用≥18mm三聚氰胺成型板，2mmPP防水封边； 4、滑轨：采用可靠三节承重静音滑轨，要求承重≥50KG； ▲5、插座：实验室专用铝合金排插板（带电源插座） 6、可调地脚：主材采用改性硬聚氯乙烯，外加防腐伸缩套；可调节（0—50mm），防震效果需≤14HZ频率干扰；防腐伸缩套需多层保护地脚。 | 米 | 31 |
| 12 | 病理专用实验中央台（全钢） | 1、台面：黑色大理石。台面板须满足以下技术要求： a.表面光洁、平整。 b.为整块材料或少拼接。 c.厚度≥15mm。 d.提供厂家产品合格证明文件。 2、主框架：采用40*60*2.0mmC型钢材，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接，钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理； 3、柜体：门板采用≥18mm三聚氰胺成型板，2mmPP防水封边； 4、滑轨：采用可靠三节承重静音滑轨，要求承重≥50KG； 5、插座：采用10A/220V或15A/380V多功能插座； 6、可调地脚：主材采用改性硬聚氯乙烯，外加防腐伸缩套；可调节（0—50mm），防震效果需≤14HZ频率干扰；防腐伸缩套需多层保护地脚。 | 米 | 11.4 |
| 13 | 双极离子发生处理器 | ▲整体外壳：不锈钢材质 ▲结构：双极离子发生器底座和标准电离管两部分； 运行温度：-20℃至50℃,相对湿度0-99%； 用于产生正负离子簇净化病理实验室内有害气体； 电离管寿命≥5年；离子发生器德国原装进口，具有进口产品报关单及原产地证明；▲每一根电离管在处理风量应在400-500m3/h之间；安装于空调机组送风管道内，标准的电离管应与空气流向和风管垂直安装；标准的电离管与发生器模块的连接应为可拆卸设计，保证在维护时能快速拆卸；系统本身没有易损件或耗材，电离管可以每两年拆卸直接用水冲洗即可反复使用；设备本身不含有紫外线灯等需要定期更换的部件；系统本身电压最高不超过2800V，超过2800V将产生大量臭氧；两支电离管之间中心距离＜100 mm作为自由气流区域，每支电离管必须通过牢固固定的接地； | 台 | 1 |
| 14 | 智能环境控制塔 | ▲1、配有独立锁具，分区分权限管理； ▲2、臭氧浓度和甲醛浓度检测装置； ▲3、房间风压检测功能； ▲4、房间空气质量显示并形成报表格式； ▲5、机组具备短信报警和设备自诊断功能； ▲6、系统集成控制装置，内置主机函数控制器、电气控制系统、报警状态单独接口模块、触控式人机界面；数字化和图形化两种模式显示区域空气质量数据，根据空气质量和臭氧数据，自动计算并调节粒子发射强度,调节范围0~100%。包括积算功率驱动与脉冲转换器，产品的电磁兼容性需满足《EN55014-1:2006+A2:2011》、《EN61000-3-2:2014》、《EN61000-3-3:2013》； ▲7、功能：控制实验室环境系统的动力电路；控制实验室新风机和排风机的值班启停；显示实验室内的风速、空气质量等相关数值；显示实验室净化系统的实时运行情况；记录和储存一个阶段的系统状况；远程维保服务器巡检，特定设备故障时报警。 | 台 | 2 |
| 15 | 中效送风口 | ▲空气动力学面板，孔板送风，面板可拆卸，内置F9级空气过滤器，风量≥600CMH，尺寸符合现场安装要求;含消声稳流器，消声静压转换腔与面板配套,层流区均速误差<5%。 | 组 | 20 |
| 16 | 立式集风装置 | 落地安装，现场制作安装，彩钢表面耐候处理，含风量调节装置；厚度≥3mm,设计风量>600m3/h。 | 组 | 4 |
| 17 | 桌面集风装置 | 落地安装，现场制作安装，彩钢表面耐候处理，含风量调节装置；厚度≥3mm,设计风量>600m3/h。 | 组 | 3 |
| 18 | LPES离子净化主机设备 | ▲可处理风量≥6000m3/h,主机使用寿命≥30000小时，额定电流1A，额定功率≤120W，压损＜10Pa，接地电阻≤0.05Ω，带电部分与易接触金属件之间不应有击穿现象； 每台主机必须配备镀银电离管用于有机有害气体驱除，电离发射管内管壁镀银（金属银），电极必须采用不锈钢网，增强净化效果，初步过滤送风管路的室内空气颗粒物；电管的外电极必须通过接地弹簧结构。 ▲1、主机工作状态采用智能化控制，可持续运行或脉冲式运行，可采用模块组合式、嵌入式结构，组合性强，可以串联、并联混合应用； ▲2、采用独特的对插入式结构，空气阻力小，阻力<10Pa，固态构架，无震动部件，可靠性高，使用寿命长； ▲3、粒子风直接覆盖在污染源表面与污染物充分反应，因此减少换气次数，降低通风系统能耗。 ▲提供市级（含）以上产品质量监督检验院出具的检测报告，检测结果应符合《GB4706.1-2005》和《GB4706.45-2008》标准规定的要求。 | 组 | 2 |
| 19 | 组合式不锈钢紧急冲淋系统 | 1、主体材料：不锈钢 304，厚度：不低于 3mm。可以抗弱酸、碱、盐和油类腐蚀的现场； 2、配备喷淋系统和洗眼系统，当受伤者身体上或者服装上遭受化学品物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行大水量冲洗；当化学品物质喷溅到工作人员面部、眼部、脖子或者手臂等部位时，使用洗眼器的洗眼系统进行冲洗。冲洗时间不得小于 15 分钟； 3、根据美国 ANSI Z358-1 2014 洗眼器标准之规定，洗眼器的喷淋系统和洗眼系统易于操作，操作者一个人就可以完成，不需要其他人员协助； 4、洗眼器正常水压要求：0.3—0.6 MPa，洗眼器管件密封部件必须承受 1 MPa 长时间没有泄漏； 5、工作压力：0.3—0.6Mpa 6、密封压力：0.8Mpa 7、喷淋流量：>75.7L/min 8、洗眼流量：>11.4L/min 9、洗眼器进水口尺寸：DN25 10、洗眼系统排水口尺寸：DN25 11、排水盘排水口尺寸：40 12、喷淋系统要求：在距离地面 1524mm 处，喷淋水直径不小于 20 英寸，且喷淋水是满喷； 13、洗眼系统要求：配备过滤装置，洗眼弯头出水在同一个平面上，在洗眼盆中间上方位置交汇； 14、不锈钢手推柄配100mm*100mm绿底白色洗眼符号牌.符号符合阿联酋法规； 15、主体1500mm以上管子处、或者可以贴在墙体上配200mm*300mm绿底白色洗眼符号塑料标。 | 组 | 1 |
| 20 | 不锈钢传递窗 | 1、整体采用不锈钢制作，平整光洁；2、双门互为连锁，阻止交叉感染，电子或机械联锁装置，配置紫外线杀菌灯；3、两则门带有机械互锁或电子互锁装置，使两侧门不能同时打开；4、机械联锁传递窗箱体两则装有开门信号指示灯，可知道对面窗门的开启情况；5、传递窗上装有专用密封条，确保气密性；6、根据不同的用途可增加室内灯和杀菌灯。 | 组 | 2 |
| 21 | 桌上型紧急洗眼器 | 1、采用不助燃材质模铸一体成型制作；2、铜质主体表面经纯环氧树脂粉末高温固化处理；3、水流开启和锁定由手压把柄一次完成。 | 米 | 6 |
| 22 | 桌上型试剂架 | 1、整体结构： ≥1.2mm厚电解镀锌钢板，有防锈、防腐蚀、耐有机溶剂、抗压度强等功能；2、护栏40mm*15mm*1.5mm 铝合金护拦，中间凹槽可插标签或可选颜色装饰条或采用Φ12mm SUS304不锈钢材质护栏。 | 米 | 6.8 |
| 23 | 滴水架 | 1.材质：高密度PP，款式新颖，有现代感； 2.类型：单面； 3.底部托盘中间设有排水孔； 4.可拆卸式滴水棒，滴水棒50根，有三种不同功能及长度的滴水棒，方便不同规格的器皿挂放； 5.安装方式：壁挂式/台式； 6.颜色：黑色、白色、灰色； 7.尺寸：630*450*120。 投标人投标时须提供滴水架检测报告复印件并加盖生产厂家公章 | 个 | 1 |
| 24 | 水盆水龙头 | 三口水龙头：产品设计为三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。符合GB 25501-2010 水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准，符合ASME A112.18.1-2012/CSA B125.1-12 认证标准。符合EN13792：2002认证标准。主体材料：直管：采用ø26*1.2 mm管径的H63铜管制造。臂管：采用ø22*1.2mm 管径的H63铜管制造。鹅颈弯管：采用ø19 *1.0mm管径的H63铜管制造，可360°旋转。涂层: 高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射陶瓷阀芯: 90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准开关旋钮: 高密度PP,人体工学设计,手感舒适。★须提供以下化验水龙头证书报告及售后服务承诺书： 1.需提供实验室化验水龙头CSA认证证书； 2.实验室化验水龙头需提供质量监督检验技术研究院提供的中国节水产品CQC认证试验报告；3.三口水龙头符合CE-EN 13792:2002认证准标，提供CE认证报告；4.实验室化验水龙头提供瑞士SGS测试报告。★5.三口水龙头：主体加厚纯铜制作，涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，防紫外线辐射，防酸碱、耐腐蚀，开关采用进口精密陶瓷阀心、耐磨、耐腐蚀，开关寿命要求可达50万次，静态最大耐压10Pa,鹅颈出水管可360度旋转，水嘴密封性能符合国家相关标准,。水龙头总整高度555MM，主管直径26MM，弯头直径22 MM，鹅颈管直径19mm,重量1700g；5.实验室化验水龙头需满足法国卫生认证ACS标准；6.水龙头、水盆，万向抽气罩，紧急冲淋等配件需有中国人民财产保险股份有限公司（PICC）承保；7.实验室水龙头需满足英国WRAS认证标准 | 个 | 6 |
| 一、板材要求 |  |  |  |  |
| 1.台面板：上海榕德、上海千特、赛思特、同档次品牌陶瓷板;花岗岩;大理石;环氧树脂板 |  |  |  |  |
| 2.冷轧钢板：宝钢、鞍钢、武钢,或同档次品牌 |  |  |  |  |
| 二、五金配件： |  |  |  |  |
| 1.铰链：DTC、海蒂诗、同档次品牌 |  |  |  |  |
| 2.洗眼器 紧急喷淋：绍兴科恩、上海台雄、同档次品牌 |  |  |  |  |
| 三、电缆：远东、鸽牌、塔牌、同档次品牌 |  |  |  |  |
| 四、电线管：联塑、金牛、同档次品牌 |  |  |  |  |
| 五、以上产品尺寸为参考尺寸，具体以现场踏勘设计为准。 |  |  |  |  |