## Sheet1
实验室监控系统
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术规格和配置要求 | 备注
1 | 实验室监控系统 | 1 | 套 | 1.采用无线方式获取并传输监测数据；采用433MHz广播频段无线传输，对生物无影响。 2.可24小时不间断对培养箱、液氮罐、操作台等主要设备以及实验室整体环境进行监测及报警 3.PC主机直接查看浏览数据，也可以通过手机APP、IPAD查看浏览数据 4.报警方式可选：短信报警、电话报警。可设置多组报警联系人并设定优先级先后顺序 5.可以报表形式导出所有监测数据，并进行数据对比及分析 6.可与电子病历系统对接，建立以患者为主索引的监控数据链，可将监控数据与患者培养数据对接，输出以患者胚胎为主线的胚胎发育监控数据 7.可标注报警原因 8.APP具有IOS与安卓两个版本 9.具有设备管理功能与分组功能 10.具有实时数据显示、图表显示功能 11.具有开启或关闭单一设备的报警功能
2 | 液氮罐液位监测 | 15 | 个 | 1.温度监测精度：≤±0.5℃ 2.泡沫塞设计，全无线设计，不用从罐口安装线形传感器至罐内（提供设备图片证明）。 3.电池：可充电电池，使用时长≥8个月 4.防水防尘等级：不低于IP65 5.传输方式：无线 6.传输距离：≥30m
3 | 箱式培养箱监测 | 3 | 套 | 1.可实时监测温度、CO2浓度、O2浓度 2.设备自带屏显可实时显示监测值（提供设备图片证明） 3.温度监测精度：±0.1℃ 4.CO2浓度监测精度：±0.1% 5.O2浓度监测精度：±0.1% 6.供电方式：内置电池和电源适配器 7.传输方式：无线传输，监测部分与发射部分分离，具有数据无线上传功能 8.传输距离：≥10米 9.具有省级计量部门的计量认证报告（提供复印件）
4 | 预混气浓度监控 | 1 | 个 | 1.支持屏显，可实时监测预混气的CO2和O2浓度 2.O2浓度检测分辨率：0.01% 3.O2浓度检测精度：±0.2% 4.O2浓度检测范围：0%~30% 5.CO2浓度检测分辨率：0.01% 6.CO2浓度检测分精度：±0.2% 7.CO2浓度检测范围：0%~10% 8.可设置采样频次
5 | 桌面培养箱数据获取 | 12 | 个 | 1.可直接获取培养箱自身输出的原始数据 2.支持G185、COOK、Origio 、Labotect 3.外部接口：USB、RS485（网口） 4.支持屏显 5.可设置数据上传频次 6.支持2路开关量 7.供电方式：外部适配器DC5V/2A
6 | 数据传输与接收设备 | 2 | 个 | 1.自动接受所有监控设备发送的温度、气体浓度、环境等各种传感器监测数据； 2.多链路冗余设计，可多对多组网； 3.供电方式：DC5V/2A 电源适配器； 4.TCP/IP 传输方式接口：RJ45； 5.传输方式：无线； 6.通道数：无限制； 7.传输距离：≥30m。
7 | 市电断电监控 | 1 | 个 | 1.实时监测市电供电信号，具有市电断电报警功能； 2.供电方式：内置电池和电源适配器； 3.电池使用寿命：不小于 3 年； 4.SIM 卡：标准 SIM 卡； 5.网络协议：全网通 EDGE/GPRS/GSM/LTE/CDMA/TD-SCDMA/UMTSTCP/IP 传输方式接口 RJ45。
8 | 实验室环境监控 | 1 | 个 | 1.可 24 小时实时检测 TVOC/O2/PM2.5/温度/湿度/气压/甲醛； 2.可通过看板一体机或桌面显示器实时查看监控数据； 3.温度传感器精度：≤±0.5℃； 4.湿度传感器工作量程：0～100%RH； 5.湿度传感器精度：≤±3%RH； 6.O2 传感器工作量程：0～25%； 7.O2 传感器精度：≤±0.2%； 8.TVOC 传感器工作量程：0～300ppm； 9.TVOC 传感器精度：≤±0.2%； 10.PM2.5 传感器工作量程：0～500µ g/m3； 11.PM2.5 传感器精度：≤±10%； 12.CO2 传感器精度：≤±0.1%； 13.CO2 传感器工作量程：0～5%； 14.甲醛传感器精度：≤±5%； 15.甲醛传感器工作量程：0～2mg/m3； 16.大气压力传感器精度：≤±0.1%； 17.大气压力传感器工作量程：200hPa～1000hPa； 18.供电方式：内置电池和电源适配器； 19.传输方式：无线； 20.传输距离：≥10m； 21.生产厂商具备可独立出具国家相关机构关于室内环境检测报告并提供相应资质证明材料。