重庆医科大学附属第二医院

奎星楼A组团核医学科成品衰变池采购及安装

竞争性谈判文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二一年六月

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 重庆医科大学附属第二医院奎星楼A组团核医学科成品衰变池采购及安装竞争性谈判 |
| 2 | 项目概况 | 建设地点：重庆市渝中区临江门2号 供货期：30天 |
| 3 | 竞谈范围 及限价 | 重庆医科大学附属第二医院奎星楼A组团核医学科成品衰变池（含安装）。 竞谈限价：26万 |
| 4 | 材料要求 | 产品质量必须符合国家有关规范和设计要求。 |
| 5 | 竞谈人条件 | 竞谈人应满足下列资格条件和业绩要求： - 竞谈人为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产或供应本项目所需材料的生产商或代理商均可参加投标。【提供投标人营业执照副本复印件并加盖投标人单位公章鲜章】 - 若为代理商的，须提供生产商出具的针对本项目所采购设备的唯一授权书及售后服务承诺书。 【提供代理商营业执照复印件加盖代理商公章，生产商营业执照副本复印件、授权书并加盖生产厂商公章鲜章】 - 具备在有效期内的税务登记证、组织机构代码证。【提供税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖鲜章；若为代理商投标的须同时提供生产商的税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照复印件并加盖生产商鲜章】 - 具备ISO9001质量管理体系认证证书【提供认证证书复印件并加盖鲜章；若为代理商投标的，须提供生产商的认证证书复印件并加盖生产商鲜章】 - 竞谈人业绩要求：近三年（2018年1月1日至今）有成品衰变池销售单个合同金额20万元及以上的销售业绩1个以上。（提供合同复印件，原件备查） 特别说明： 竞谈人需对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现竞谈人弄虚作假的，将取消其竞谈资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。 |
| 6 | 报名截止时间 | 2021年6月9日17点 |
| 7 | 报名方式 | XX公司+联系人XX+联系电话XXX”,提供“三证合一”的营业执照复印件电子档发至邮箱：2874218268@qq.com |
| 8 | 谈判文件递交截止时间 | 2021年6 月10日9点30分 |
| 9 | 报价方式 | 1. 本项目采用工程包干价结算方式，包含但不限于以下内容： 货物运输（含生产、包装、运输、转运、吊装和装卸至甲方指定地点）、安装、室内进出管道碰口、管理费、利润、保险（交货验收前）、各种规费税费、约定的检测费用、风险费、专用工具等所有成本费用。 2.竞谈人应按竞谈文件中规定的报价表格式报价，并标明主要零部件品牌、规格、型号等。报价在中标金额履约期内有效，且中标价格不因市场因素进行调整。 竞谈人应自行踏勘工程现场及周围环境，以便获取竞谈人须自已负责的有关编制竞谈文件报价清单和签署合同所需的所有资料。 |
| 10 | 合同价格 | 中标价格 |
| 11 | 付款方式 | - 货到现场验收后支付至合同总额的60%， - 安装调试验收合格后，中标方先将3%质保金交至医院财务处，医院再支付至合同总额的100%. - 验收合格满2年后无息退还质保金。 质保期：五年（安装调试验收合格后开始计算）。 |
| 10 | 竞争性谈判 文件组成 | 竞谈文件（密封）一式 5 份，其中正本1份，副本4份。文件正副本的封面由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章 1、法定代表人授权委托书 2、报价表（报价表均须由法定代表人或授权代理人签名并加盖竞谈单位公章）。 3、提供报价书中产品详细样本、主要部件配置单。 4、公司基本情况表 资格证明材料：三证合一的企业营业执照。以上复印件需加盖公章（原件备查）。 5、承诺书 6、近3年业绩表（附合同复印件，加盖鲜章） |
| 11 | 文件密封 | 谈判文件装入袋中密封并在袋上加盖单位公章。 |
| 12 | 递交文件地点 | 重庆医科大学附属第二医院（渝中院区）综合楼17楼会议室 |
| 13 | 谈判时间 和地点 | 谈判时间：同递交截止时间 谈判地点：重庆医科大学附属第二医院（渝中院区）综合楼17楼会议室 |
| 14 | 评定方法 | 综合评定 |
| 15 | 联系人及方式 | 联系地址：重庆市渝中区临江路74号重庆医科大学附属第二医院基建科 联 系 人：张老师 联系电话：023-63693319 |

附件：

- 法定代表人授权书（格式）

- 承诺书（格式）

- 成品衰变池设备配置清单

- 报价书（格式）

5．产品基本技术要求

附件一

法定代表人授权书

本授权书声明：本人 系的法定代表人，现授权本单位的为本公司代理人，以本公司的名义参加重庆医科大学附属第二医院奎星楼A组团核医学科成品衰变池采购及安装竞争性谈判，代理人在竞争性谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：                   部门：                 职务：

单位（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（该处粘贴代理人身份证正反两面复印件）

日期：    年    月   日

附件二

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

我单位参加贵院奎星楼A组团核医学科成品衰变池采购及安装的竞争性谈判工作，对贵单位发出的该项目竞争性谈判文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交报价书，保证按中标的费率签定合同。我公司保证本项目中标后绝不转包给挂靠公司，一旦发包人发现、查实我公司有转包、挂靠行为，我公司愿承担违约责任，并对下列事宜作再次承诺：

1、若我司中标，保证不会有转包、卖标等行为。

2、我司保证按时签订合同。

3、在中标后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例、行业标准、发包人及合同要求等按质按量完成工作。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中标权利，自愿承担因放弃中标的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞谈人（公章）

法定代表人（签章）

年    月    日

附件三

奎星楼A组团核医学科成品衰变池配置清单

| 序号 | 配件名称 | 品牌/规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

附件四

报价清单

| 序号 | 品牌 |  | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 价格（含安装等费用）： |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代理人签字：

年   月   日

附件五

成品衰变池系统技术参数及配置

- 基本要求

衰变池系统按槽式衰变设计，配置2个不锈钢衰变池以提高废液池利用率，与预处理池、取样测量系统、控制系统、进排水系统等组成一套自动/手动控制的放射性废液衰变处理系统，各设备故障或超限运行应及时报警。

- 技术参数或功能配置

- 衰变池池体系统

1.1衰变方式：槽式衰变；

1.2衰变池体数量：2个；

1.3衰变池总容积≥9m3；

1.4池体材质：304含镍不锈钢槽体，厚度符合国家相关标准；

- 多功能预处理系统

2.1双搅碎设计，一备一用，衰变池无需人工清理淤泥；

2.2搅碎泵数量：≥2台，扬程≥10m，流量≥15立方米/h，一用一备；

2.3设备运行信号自动反馈；

2.4四路液位实时信号控制，防止故障发生；

2.5规格：≥1m³；

2.6数量：1套。

- 多功能排污系统

3.1排污泵数量：2台，扬程≥10m，流量≥15立方米/h，一备一用；

3.2设备运行信号自动反馈。

- 电动执阀系统

4.1执行机构控制方式：电动/手动双重控制；

4.2密封等级≥IP67；

4.3 输出扭力≥350Kgf-cm；

4.4 电压：220V；

4.5 频率：50Hz；

4.6 功率：≥50W；

4.7 信号：4-20mA；

4.8 电动执阀器数量：≥6个。

- 检修手动及单向系统

5.1实现手动控制排放功能；

5.2可控制及调节水流方向；

5.3检修手动阀数量：≥6个；

5.4单向阀数量：≥4；

- 压力传感系统

6.1扩散硅压力传感器与花孔式不锈钢密封管组成上装式压力传感器；

6.2电压：dc24V；

6.3 信号：4-20mA；

6.4探测范围：0-6m；

6.5位置压力传感器数量：≥3个。

- 极限液位传感系统

7.1极限液位报警、机械信号转电子信号；

7.2极限液位传感器数量：≥4个。

- 废液取样测量系统

8.1铅防护自屏蔽设计，铅屏蔽≥30mmPb；

8.2NaI专用探头，自动或手动测量放射性废液比活度；

8.3自动校准：自带标定药物投放口，用于目标核素比活度测量校准；

8.4配置数量：1套；

8.5池体配置人工取样口，方便随时取样分析。

- 放射性废液控制柜

9.1由工业控制器、模拟量模块、扩展模块、远程控制模块、人机交互界面、开关电源、输出继电器等集成；

9.2电压：三项五线380V；

9.4配置数量：1套；

- 智能人机界面监控系统

10.1中文界面中央控制操作系统；

10.2可视化液位控制端显示，直观显示内部液位情况；

10.3 液位动态监测，极限液位及时报警；

10.4 衰变时间智能监控，实时在线显示废液衰变时间；

10.5 实时设备运行监控，实现各设备及系统执行状态的监控，以及故障问题、维护需求的及时报警显示。

10.6外接网口：有（与远程服务选项及其他数据接口需求结合使用）；

10.7配置数量：1套，就近配置在用户指定位置。

- 温湿度传感系统

11.1温湿度控制显示及I/O接点；

11.2实时显示场地温湿度；

11.3温度/湿度超出预设范围提示报警；

11.4必要时刻联动除湿设备；如排风扇，除湿机等；

11.5温湿度传感器数量:1个。

- 管路及流量监测系统

12.1管路材质PVC，厚壁、耐压、耐腐蚀；

12.2管路系统包含所有管道及连接件；

12.3通过流量传感器可直观依据霍尔元件监测AB双相水流量；

12.4流量计参数：电源：dc24V；信号：4-20mA；故障：0，1；

12.5 流量传感器数量≥1个；

- 专业化控制软件

13.1监视/显示/报警/控制/排放系统/故障显示/历史记录；

13.2触摸屏式操控界面；

13.3菜单式操控式界面；

13.4人机界面讯息显示：有；

13.5监测显示异常报警：有；

13.6历史排放记录打印、存档及查阅：有；

13.7可记录至少2年的历史比活度数据，可通过比活度曲线和半衰期数量制定废液排放计划；

13.8配置数量：1套。

- 远程协助功能

14.1通过互联网实现远程操控、升级等功能；

14.2通过互联网，工程师可远程诊断设备运行工况、损坏状态等，并且在主要部件无损坏状态下应急处理问题，防止废液溢出；

14.3互联网加密：设备联网后，所有数据及图像界面等均做加密处理，仅支持授予密码专业人员联网处理；

14.4远程升级：包含升级控制系统及图形系统；

14.5专业的维护工程师定期查看系统状态、维护等；保证系统长时间稳定运行；

14.6配置数量：1套。

- 衰变间外侧高灵敏环境辐射监测仪

15.1探测器：SiPM闪烁晶体的探测器；

15.2剂量当量率：覆盖 0.01μGy/h~10mGy/h；

15.3灵敏度：≥115cps/μGy/h；

15.4相对固有误差：不超过±15%；

15.5探测射线及能量范围大于：X、γ:20keV~3MeV；

15.6能量响应：不超过±20%；

15.7入射角响应不超过±15%；

15.8报警阈值：量程内连续可调；

15.9过载特性：过载恢复、过载报警；

15.10报警方式：声、光报警；

15.11报警响应：≤2s；

15.12数据传输方式：无线通讯；

15.13电源：市电 220V AC；

15.14显示单位：Gy、Rad、CPS；

15.15衰变间外侧环境辐射水平不间断连续监测；

15.16设备尺寸≤φ175mm*50mm；

15.17设备在-20~50℃范围内响应不超过15%；

15.18数量：≥1台；

- 废液积水水源分析

16.1智能分析废液间的积水为系统渗漏或外界进入水，智能提示与处理；

16.2确定积水来源后，系统通过工作人员指令排入降解槽或医院污水管网。

- 系统联动控制

17.1 控制阀与排水泵联动设计，保护排水泵；

17.2 预处理池及衰变池极限水位信号联动，规避异常水位，确保水位安全；

17.3 异常断电复位与报警：异常断电后，系统仍能提供报警功能；

- 使用年限与维保

18.1免费质保期限：不少于5年；

18.2提供终身维保服务。