
项目名称： 重庆医科大学附属第二医院江南医院科教楼DSA实验机房射线防护工程

竞争性比选文件
比选人：重庆医科大学附属第二医院 
2021年10月


目录

2

第一章比选公告

4

第二章竞选人须知

10

第三章评标办法

14

第四章合同条款及格式

15

第五章技术标准

20

第六章竞选文件格式



第一章比选公告
 重庆医科大学附属第二医院江南医院科教楼DSA实验机房

射线防护工程比选公告
1．比选条件
本项目为重庆医科大学附属第二医院江南医院科教楼DSA实验机房射线防护工程项目，比选人为重庆医科大学附属第二医院，建设资金来源为自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备比选条件，现对该项目进行竞争性比选，特邀请符合条件的竞选人参与比选竞选。
2. 项目概况与内容
2.1项目概况：江南院区科教楼三层1间DSA实验机房射线防护工程
2.2比选内容：包括铅门、铅玻璃、防护涂料、设备基座、设备配电箱、线缆沟等。

2.3工程地点：重庆市南岸区天文大道288号。
3. 竞选人资格要求
3.1本次比选要求竞选人须具备以下资质：
3.1.1中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。营业执照经营范围内需含射线防护工程或射线防护设备或射线防护材料的生产销售及安装。

3.1.2具有“第I类医疗器械生产企业备案凭证”。
3.1.3具有由中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的《防护涂料板》、《铅板》、《铅玻璃》或《铅钢复合板》等主要材料的检测报告。

3.1.4近三年（竣工时间为2019年1月1日起至投标截止之日止）投标人具有单个合同金额10万元及以上的医院射线防护工程业绩1个。
3.2本项目不接受联合体参与竞选。
4. 比选文件的获取
报名截止时间：2021年10月24日17点

网上报名方式：编辑“XX公司+联系人XX+联系电话XXX”，提供“三证合一”的营业执照扫描件电子档发至QQ邮箱945867615@qq.com
5. 竞选截止时间及地点和开标时间及地点
5.1竞选截止时间和开标时间：2021年10月25日10时00分（北京时间）。
5.2竞选地点和开标地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼6楼会议室。
5.3逾期送达或未送达本比选文件指定地点，或未按本比选文件要求密封的，比选人不予受理。
6. 发布公告的媒介
本次比选公告在重庆医科大学附属第二医院网站上发布。
7. 联系方式
	比选人：重庆医科大学附属第二医院
地址：重庆市南岸区天文大道288号
联系人：牟老师
电话：023-62888161 



第二章竞选人须知
竞选人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	比选人
	名称：重庆医科大学附属第二医院

	2
	项目名称
	重庆医科大学附属第二医院江南医院科教楼DSA实验机房射线防护工程

	3
	建设地点
	重庆市南岸区天文大道288号

	4
	资金来源
	自筹

	5
	出资比例
	/

	6
	资金落实情况
	已落实

	7
	比选内容
	详见比选公告2.2。

	8
	工期
	工期：25日历天

质保期：两年（工程验收合格后开始计算）。

	9
	质量要求
	达到国家现行有关施工质量验收规范要求，满足比选人要求，并达到合格标准。

	10
	竞选人合格条件
	本工程比选实行资格后审，竞选人应具备以下资格条件：
1.资质条件、营业执照
（1）中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格。营业执照经营范围内需含射线防护工程或射线防护设备或射线防护材料的生产销售及安装。

提供营业执照复印件并加盖竞选人公章。

（2）具有“第I类医疗器械生产企业备案凭证”。

提供凭证复印件并加盖竞选人公章。

（3）具有由中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的《防护涂料板》、《铅板》、《铅玻璃》或《铅钢复合板》等主要材料的检测报告。

提供检测报告复印件并加盖竞选人公章
2.业绩要求

近三年（竣工时间为2019年1月1日起至投标截止之日止）具有单个合同金额10万元及以上的医院射线防护工程业绩1个。
提供合同复印件并加盖竞选人公章。

3.信誉要求
未被有关行政部门暂停投标资格，或被有关行政部门暂停投标资格期限已满，也无行贿犯罪记录。
   注：由竞选人自行声明未受到暂停投标资格的行政处罚或暂停投标资格行政处罚期限已满，格式自拟。
注：竞选人须对自己提供的材料的真实性负责。若一旦发现投标人弄虚作假的，将取消其竞选资格，并进一步追究其相关责任，依法赔偿由此造成的相关损失。

	11
	是否接受联合体竞选
	 eq \o\ac(□,√)不接受
口接受，应满足下列要求：

	12
	踏勘现场
	自行踏勘

	13
	竞选预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开
口召开，召开时间：
召开地点：

	14
	分包
	不允许

	15
	偏离
	不允许

	16
	构成比选文件的其他材料
	澄清、补遗、修改以及答疑等

	17
	竞选截止时间
	竞选文件递交时间：2021年10月25日09时30分至2021年10月25日10时00分（北京时间）
竞选截止时间：2021年10月25日10时00分（北京时间）

	18
	竞选报价
	1、合同形式：总价包干。
2、报价形式：

2.1人民币报价，招标价格包括：产品价、运输费，保险费、安装调试、税费、培训费用。因中标人自身原因造成产品漏报、少报皆由其自行承担责任，比选人不再补偿。

2.2投标人应按比选文件中规定的报价表格式，分种类、规格报价。报价在中标金额履约期内有效，且中标价格不因市场因素进行调整。

本工程的投标总报价最高限价为148278.82万元，竞选人的投标报价不得超过总报价最高限价，否则，将被认定为废标。

投标人应自行踏勘工程现场及周围环境，以便获取投标人须自已负责的有关编制比选文件和签署合同所需的所有资料。

	19
	竞选有效期
	90日历天（从提交竞选文件截止日起计算）

	20
	是否允许递交备选竞选方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
口允许

	21
	签字盖章要求
	1.所有竞选文件封面须加盖竞选人公章（鲜章），正副本均须加盖骑缝章（鲜章）；
2.比选文件要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选人公章（鲜章）。
注：以上所要求鲜章均为竞选人公章，不得以“竞选专用章”等代替，否则，评标委员会将否决其竞选。

	22
	竞选文件份数
	1份正本，2份副本，1份唱标函，另提供1份与竞选文件内容相同的电子文档（光盘或U盘）

	23
	装订要求
	竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。

	24
	竞选文件的密封
	密封件之一：竞选人应将竞选文件中的竞选函另做一份（与装订在正本中的完全一致，并签字、加盖竞选人公章）、竞选文件电子版封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“唱标函”字样）
密封件之二：竞选人应将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“竞选文件”字样）
上述两个密封件均应按竞选人须知前附表规定写明封套，密封完好装入“竞选文件大袋”中，并在大袋上加盖竞选人单位公章。（封套应标明“竞选文件大袋”字样）

注：纸质版竞选文件中工程量清单可不提供单价分析表，电子文档中须提供

	25
	封套上写明
	（项目名称）竞选文件
（竞选文件）/（唱标函）/（竞选文件大袋）
在     年  月  日  时  分前不得开启
竞选人名称：（加盖公章）
（采用A4白纸打印后粘贴在封套背面）

	26
	递交竞选文件地点
	重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼6楼会议室

	27
	是否退还竞选文件
	 eq \o\ac(□,√)否
口是

	28
	开标时间和地点
	开标时间：同竞选截止时间。
开标地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区综合楼6楼会议室

	29
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关信息；
（3）竞选人代表检查竞选文件的密封情况；
（4）开标顺序：随机开启；
（5）当众公布竞选人名称、工期（或交货期）、质量、竞选报价等内容，并记录在案；
（6）竞选人代表、比选人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；
（7）开标结束。

	30
	评标委员会的组建
	由比选人按法律法规及相关规定依法组建评标委员会。

	31
	是否授权评标委员会确定中选人
	口是
 eq \o\ac(□,√)否，推荐经评审得分由高到低排名前3名为中标候选人。

	32
	结算原则
	结算总价=合同金额±变更金额-违约金

	33
	工程款支付
	1.签订合同后付合同总金额的30%作为预付款，

2.工程验收合格后付至合同总金额的97%，

3.质保金为合同总金额的3%，按双方约定的质保期满后无质量问题按程序无息支付。 

质保期：两年（工程验收合格后开始计算）。

	34
	保修期及售后服务
	1、防护铅门：一年保修。

2、保修期内免费上门维修。保修期后上门维修只收取配件成本费。

3、维修服务电话24小时响应，维修工作人员2小时内到达现场。

4、免费培训院方工作人员日常使用及维护。


第三章评标办法

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	初步评审标注
	竞选人名称
	与营业执照一致

	
	
	竞选函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位章

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	
	
	竞选文件的签署
	竞选文件上法定代表人或其授权代理人的签字或盖章齐全。

	
	
	资质条件、营业执照
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	工期
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	质量
	符合第二章“竞选人须知”规定

	
	
	实质性要求
	符合比选文件中规定的其他实质性要求。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2
	分值构成
(总分100 分)
	（1）竞选报价：70分
（2）技术部分：30分

	3
	评标基准价计算方法（经初步评审不合格竞选报价不参与评标基准价的计算）
	竞选总报价
	竞选报价评标基准价：所有通过初步评审且符合技术标准的有效竞选人的竞选报价中取最高限价（含）到最高限价下浮15%（含）区间内的投标报价的算术平均值作为投标报价的评标基准价。
评标基准价以人民币“元”为单位，有小数点的保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”。

	4
	竞选报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（竞选人报价-评标基准价）/评标基准价。
偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	5（1）
	竞选报价
评分标准
	竞选总报价
	70分

	5（2）
	技术部分
	实施方案
	30分

	条款号
	编列内容

	6
	评标程序
	1、首先对所有竞选文件进行初步评审。
2、根据初步评审合格的竞选报价计算评标基准价，评标基准价一经确定（除算数性错误修正外），在整个评标期间保持不变。初步评审不合格的竞选报价按废标处理，不参与评标基准价的计算，不评分不排名。
3、按本章评标办法规定的评分标准，确定得分最高的前三名竞选人（按得分高低排序）为中标候选人。
4、如经过对所有竞选人的竞选文件进行评审，有效竞选不足三个使得竞选明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部竞选。

	条款号
	评分因素
	评分方法

	7(1)
	竞选报价（A）
	竞选总报价（70分）
	竞选总报价的满分70分。在此基础上，竞选总报价与评标基准价相比，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.3分。具体分值采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。

在偏差范围内，未参与评标基准价计算的竞选报价，仍应参加计算相应分值。

	7（2）
	技术部分（B）
	实施方案
 （30分）
	1.施工方案与技术措施，0-6分 
2.对设计与施工过程项目质量、进度管理进行阐述，0-6分
3.质量、安全、进度及环境保护的保障措施，0-9分
4.资源配备计划与先进性，0-9分

	8
	竞选人得分
	竞选人得分=A+B


附件A：废标条件  

附件A：综合评估法废标情况一览表
一览表废标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。
	比选文件章节号
	条款名称
	废标条件

	第二章
	竞选报价
	比选人设置了总价最高限价，竞选人的竞选报价不得超过比选人公布的最高限价。

	第二章
	竞选文件的密封
	按竞选须知前附表规定执行。

	第三章
	初步评审
	评标委员会依据本章规定的标准对竞选文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

	
	
	竞选报价有算术错误的，评标委员会按比选文件规定的原则对竞选报价进行修正，修正的价格经竞选人书面确认后具有约束力。竞选人不接受修正价格的，其竞选作废标处理。

	其他
	
	1、竞选文件关键内容字迹模糊、无法辨认的。
2、竞选人同时提交两份或者多份内容不同的竞选文件。
3、竞选函中未填报竞选工期或填报的竞选工期超过比选文件规定的工期的；

4、竞选文件附有比选人不能接受的条件的。

5、比选文件规定的其他情形。


第四章 合同条款及格式
         合同具体细则由中选人与比选人签订合同时约定。

第五章技术标准

一、机房土建（如图所示）

1、现机房东墙为新砌400mm厚实心红砖结构且灰浆饱满，结构和厚度均能满足国家规定的防护要求，在此基础上该面墙体无需另做任何防护处理。

2、现机房北、南、西墙为新砌200mm厚实心红砖结构且灰浆饱满，厚度均不能满足国家规定的防护要求，需在此基础上各涂抹20mm厚的防护涂料层，防护涂料施工面积约：70.8㎡，即：（长5400+宽5000+宽5000）×高4600/1面。

3、现机房位于科技楼三层，顶面为120mm厚现浇混凝土结构，厚度不能满足国家规定的防护要求，需在此基础上加装2mmPb的防护板顶，防护板顶安装面积约：27㎡，即：长5400×宽5000/1面。
4、现机房位于科技楼三层，地面为120mm厚现浇混凝土结构，厚度不能满足国家规定的防护要求，建议在此基础上增加涂抹30mm厚的防护涂料层，防护涂料施工面积约：27㎡，即：长5400×宽5000/1面。

二、机房防护制品（防护铅当量3mmPb）
1、机房铅玻璃观察窗：根据院方提出的设计要求，我公司建议铅玻璃洞预留尺寸为：2010×1210（mm）离地800mm高，铅玻璃尺寸：2000×1200×18。预留铅玻璃洞时，洞口上方放现浇混凝土梁，铅玻璃安装完毕，窗用不锈钢窗套装饰。
2、机房大门：根据院方提出的设计要求，机房铅门门洞净空尺寸为1500×2100。我公司将铅门做为1800×2300电滑式不锈钢铅门1樘，铅门安装完毕，门框防护处理后用不锈钢门套外装饰。
3、机房小门：根据院方提出的设计要求，机房铅门门洞净空尺寸为1000×2100。我公司将铅门做为1000×2100平开式不锈钢铅门1樘，铅门安装完毕，门框防护处理后用不锈钢门套外装饰。
三、防护制品的规格、类型、数量（防护铅当量3mmPb）
	序号
	品  名
	规  格
	单位
	数量
	备 注

	1
	铅玻璃
	2000×1200×18
	张
	1
	4mmPb

	2
	不锈钢铅门
	1800×2300
	樘
	1
	电滑式、3mmPb

	3
	不锈钢铅门
	1000×2100
	樘
	1
	平开式、3mmPb

	4
	电动系统
	FT-600
	套
	1
	

	5
	铅玻璃套
	2000×1200
	个
	1
	

	6
	不锈钢铅门套
	1800×2300
	个
	1
	

	7
	不锈钢铅门套
	1000×2100
	个
	1
	

	8
	防护涂料施工
	20mm厚
	㎡
	70.8
	机房北、南、西墙

	9
	防护板顶
	2mmPb
	㎡
	27
	机房顶面

	10
	防护涂料施工
	30mm厚
	㎡
	27
	机房地面

	11
	穿线孔
	
	个
	1
	现场加工

	12
	设备基座
	
	个
	1
	符合设备厂家要求

	13
	设备配电箱
	
	个
	1
	符合设备厂家要求

	14
	线缆沟
	
	项
	1
	符合设备厂家要求


四、质量技术要求
1、质量技术标准：《医用X线诊断放射防护要求》即(GBZ130-2020) 
《医用诊断X射线防护玻璃板》即(GBZ/T184-2006)
2、防护铅门技术说明：
1）防护铅门材料采用密度11.37g/cm3，纯度为99.994%的国标一级防护铅板。
2）门体内部采用整体框架结构，强度好，质量轻，且保证防护铅板上无打孔无钉，以保证门体处处不漏射线。
3）表面装饰：门体表面采用磨砂不锈钢装饰，外形美观大方。
      4）配有不锈钢清洁剂。
五、预留线路

1、室外门洞正上方350mm处穿管埋4根1.5平方米的铜芯线，室外接指示灯和联锁开关，室内引入线缆沟（接机器）或者接220V电源开关。

2、电动系统电源线路及门灯联锁线、指示灯线：引220V电源线到病人进出的大门门洞正上方350mm处（门洞上方穿墙留管），再从该处引2根1.5平方的铜芯线到机房照明开关旁的预留联锁开关（专用）。门洞上方的线头由我公司串接指示灯和门灯联锁装置（警示灯在门洞正上方350mm处）。                                         
六、铅玻璃主要技术质量指标：
        1）衰减当量≥4

    2）透光率＞80%
3）铅玻璃的木框四周应盖住玻璃25mm,木方严禁使用潮湿木材。

4）铅玻璃在木框内应有空隙（上下左右均留5mm空隙，前后留3mm空隙）。防止墙体与铅玻璃变形挤压铅玻璃破碎。

5）木框应牢固的钉于墙上。

6）将窗的四周用3mm厚的铅板密封，并盖过墙体30mm。
七、防护铅门安装工艺
     1、电滑动式铅门安装说明

   1）挖地沟

     ①紧贴墙面挖地沟，地沟深50mm。

     ②地沟关门方向离门洞边沿为250mm，地沟开门方向为门得宽度加上100mm。

2）用C20混凝土将地轨固定在地沟内，关门方向的定位胶块离门洞边沿为150mm。用M8*100的膨胀螺丝钉固定地轨。

    3）将门直入地轨上。

4）将天轨直入门体上方的轴承内，将门体紧贴于关门方向的地轨定位胶块边。将天轨的定位胶块紧贴于门体关门方向的边沿，并将天轨的下口于轴承的下口平齐，调整门链间隙上下一致，用M8*120的膨胀螺丝钉固定天轨。

     5）用M8*100的膨胀螺丝钉将装饰帘固定在天轨的上方。

     6）引220V电源线到门洞正上方350mm处。
八、防护涂料技术说明：

机房的墙面或地面达不到国家规定的防护要求，因此我公司采用现行通用而又经济的防护措施增涂防护涂料｛硫酸钡：水泥：河沙=1：0.6：0.4混合均匀再加稀释液(水：107建筑胶水=7：3) 搅拌均匀而成，在机房墙面或地面现有的基础上增加涂抹20~30mm防护涂料层从而使防护效果达到国家规定的3mmPb的要求。注意：10mm防护涂料层应分3~4次涂抹（厚度不同以此类推），每次涂抹3~4mm；上一次的干透后，才能进行下一次的涂抹，切忌不能一次性涂抹完。待机房墙面或地面防护涂料层干透后再对其进行回填找平、装饰即可。
第六章竞选文件格式
（项目名称）
竞选文件
竞选人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
年月日
目录
竞选函
法定代表人授权书
法人身份证明
其他资料
1.竞选函
 
（比选人名称）：
我方已仔细研究了                            （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      
（¥    
）的竞选总报价。工期  日历天，质保期   ，质量达到 

 。
2．我方承诺在竞选有效期内不修改、撤销竞选文件。
3．随同本竞选函提交竞选保证金一份，金额为人民币（大写）       （¥ 
）。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本竞选函递交的竞选函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5．我方在此声明，所递交的竞选文件及有关资料内容完整、真实和准确，同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。
6． 
（其他补充说明）。
竞  选  人：                　　　　　     （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：   
（签字） 

地址： 

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

        年  月  日

2．法定代表人授权书
（比选人）：
本人
（姓名）系
（竞选人名称）的法定代表人，现委托
（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改
（项目名称）竞选文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明。
竞选人：
（盖单位章）
法定代表人：

（签字或盖章）
身份证号码：

委托代理人：
（签字）
身份证号码：


年
月
日
	法定代表人身份证复印件



	授权代理人身份证复印件



3.法定代表人身份证明
竞选人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：
年
月      日
经营期限：

姓名：
性别：
年龄：
职务：

系
（竞选人名称）的法定代表人。
特此证明。
竞选人：
（盖单位鲜章）

年
月
日
此处粘贴法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证正面复印件



	法定代表人身份证反面复印件


4．其他资料

由竞选人根据比选文件要求自行提供，格式自拟。


