## 改造需求
渝中院区内科楼5楼肾内科血透室水机房改造需求
序号 | 工作内容
一 | 主要功能需求
1 | 渝中院区内科楼5楼肾内科血透室水机房安装血液透析用水处理系统一套，需对部分房间进行改造加固及装饰，办公区粉刷维修。
二 | 部分做法
1 | 土建、装饰工程
1 | 水机房：
1.1 | 顶面： 1、走廊天棚铝方通拆除及恢复安装 2、室内原石膏板天棚拆除及安装轻钢龙骨铝扣板吊顶 3、灯具安装
1.2 | 地面： 1、原地面拆除 2、楼面加固及回填 3、卷材防水及地面铺贴300*300地面砖 4、设备排水管及地漏安装，接入医院主管道
1.3 | 墙面： 1、原部分轻质隔墙墙面拆除 2、部分墙面砌空心砖及铺贴300*600 3、墙面砖墙面做1米防水防水处理 4、开关插座安装
1.4 | 给排水：给水从医院指定接入点接入，排水排入医院主管道。
2 | 办公区
2.1 | 1、腻子乳胶漆各三遍 2、原部分墙面拆除及门、窗洞封堵，墙面墙砖修补 3、重新敷设电线，安装开关插座及灯具等
3 | 强电工作
3.1 | 从医院变电房接入水机房。 1、桥架安装：200*150*2mm，长度暂定为：65m 2、电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25mm²，长度暂定为：65m 3、电力电缆WDZB-YJY-4*16mm²+1*10mm²，长度暂定为：65m
3.2 | 烤漆配电箱500*600*200（箱内配置：三相四线电度表1个，、塑壳断路器1个、互感器3个，零排地排各1套、WDZB-YJY-25mm²全铜电缆2米、1mm²导线3米、25铜接头4个、16铜接头1个、4P16A空开1套、4P50A空开1套、4P100A空开1套、500*600*15不锈钢底板1张）安装：2套
三 | 其他
1 | 施工单位根据功能需求综合考虑确保使用安全，功能完善
2 | 安全文明施工