| 产前超声人工智能辅助检测系统 V1.0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能模块 | 功能简述 | 数量（台） | 备注 |
| 1 | 软件要求 | 具体需求详见技术规格要求 | 1 |  |
| 2 | 配套硬件 | 具体需求详见技术规格要求 | 2 |  |

| 功能 模块 | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一、软件要求 | - 登记模块 - 支持快速新增病人，可以使用连续新增功能和连续预约功能；快速新增基本信息为空病例，后期可再将病例基本信息维护进去； - 支持登记时自动判断复诊病人或复诊弹框提醒，以及复诊病人信息更新； - 支持根据早孕期NT、中晚孕一级、中晚孕二级、中晚孕三级、中晚孕三级（含胎儿心动图）、专项检查胎儿心动图六大产前检查类型，可以根据填写的孕周自动选择检查类型，检查类型可依据医院实际情况进行调整； - 影像采集 - ▲早孕期NT支持2个切面自动采集，中晚孕一、二、三级支持54个切面自动采集，胎儿心动图检查支持22个切面自动采集；(提供包含“产前超声实时智能质控”关键字的软件著作权复印件作为佐证) - ▲支持自动识别不同设备标尺，自动测量生长参数值。早孕期支持NT,CRL自动测量；中晚孕期支持BPD,HC,AC,FL,HL,PL,LVW,TCD、羊水指数、羊水最大深度、脐血流收缩期最高血流速度与舒张期最低血流速度自动测量，SD值、PI、其中BPD支持外-内与外-外两种测量方式；(提供包含“检查报告文档注册管理”关键字的软件著作权复印件作为佐证) - 支持根据检查类型，获取超声设备的实时影像，并实时标注出自动识别的切面结构； - 支持显示实时画面识别的切面名称、质控得分、质控等级（标准、基本标准、非标准）； - 支持最高分切面自动替换低分的切面作为标准切面； - 支持自动采集的标准切面，前后20帧作为有效视频帧，形成动态实况视频； - 支持通过快捷键、超声设备按钮、手柄采集图像； - 支持根据不同检查类型，显示当前检查的待采集切面列表； - ▲支持查看检查过程中切面是否有遗漏，当切面被保存下来时，左侧切面列表的切面名称字体变绿、闪动且自动收回，没有被采集的切面会持续留在列表中，减少切面的遗漏；（需提供产品功能截图作为佐证材料） - 支持展开检查切面名称列表，查看已采集的切面； - 支持双击已采集到切面名称，自动跳到该切面视频，查看对应的视频影像； - ▲支持多胎检查，区分多胎待采集切面列表。支持切换显示、采集不同胎的待采集切面列表，已采集影像列表多胎同步切换；（需提供产品功能截图作为佐证材料） - 支持区分通过颜色显示已采集影像的详细信息，包括人工采集/自动采集，对应的切面名称、标准情况、分值。多胎时，标记是哪一胎的影像； - ▲支持自动采集的切面显示测量的信息，包括测量的线，测量值大小，相关的计算结果信息，如预估孕周信息、百分位数、Z分数、不同参数的比值信息、计算的预估体重信息；（需提供产品功能截图作为佐证材料） - 支持对留存的切面，标记区分显示人工采集或自动采集； - 支持通过点击影像缩略图查看放大影像； - 支持查看当前检查所有已采集的影像； - 支持1×1，2×2，3×3，4×4格式查看图像； - ▲支持自动采集的切面，点击播放其采集标准切面的前后10帧的有效视频帧形成的实况动态视频，且支持自动循环播放、暂停播放、倍速播放；（提供包含“影像质控”关键字的软件著作权复印件作为佐证） - 支持1×1格式下放大缩小图像、并显示自动识别的小结构。 - 支持1×1格式下显示该切面的最优切面及人工采集的切面，支持用户选择最优切面，支持切面的最优替换。 - 支持1×1格式下有测量值的切面，支持对人工智能的测量进行人工调整测量线条以调整测量值； - 支持多页签，编辑a报告的同时，不影响b的图像采集； - 支持发送到当前患者的影像也可以播放动态小视频。 | 1套 |
| 二、硬件要求 | - 台式机主机 - 主机CPU≥16核 - 主机DDR4内存 ≥64G - 主机SSD固态硬盘≥960G - 主机GPU，显存容量≥16G，显存带宽≥320G/s - 显示器≥22寸，内置扬声器 - 高清采集卡 - 采集套件 - 支持DVI视频输入口； - 支持一机多卡，实现多路采集和预览、支持多屏显示； | 2套 |