项目编号：

重庆医科大学附属第二医院

江南院区医疗废物物联网智能末端称重系统项目

采购文件

重庆医科大学附属第二医院

二〇二六年三月

| 项号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  | 重庆医科大学附属第二医院江南院区医疗废物物联网智能末端称重系统项目 |
| 2 | 项目概况 |  | 1.项目地点：重庆医科大学附属第二医院江南院区（天文大道288号）。 2.采购内容：医疗废物物联网智能末端称重系统项目。 3.质保期：验收合格之日起2年。 4.供货安装期（接到采购人通知之日起算）：10个日历天。 |
| 3 | 货物、产品或设备要求 |  | 一、服务内容 本项目服务内容为江南院区医疗废物物联网智能末端称重系统软、硬件采购及维护等所有相关工作，设备使用期间所需耗材、质保期满后的维保服务等工作。 二、江南院区医疗废物物联网智能末端称重系统 本项目采购的医疗废物物联网智能末端称重系统由称重传感集成系统、打码集成系统、显示集成系统（危废终端控制设备）、巴渝治废上报系统软件组成，所有带★条款为实质性响应条款，竞选单位必须完全满足，否则作否决竞选处理。候选供应商恶意弃标将取消其中标资格。 （一）称重传感集成系统 1.量程：0～300kg； 2.精度：≦0.1kg； 3.台面尺寸：≧600mm×450mm； 4.计量标准：符合国家Ⅲ级计量标准，满足《电子台秤》（GB/T7722-2020）规范要求； ★5、传输方式：电子秤与危废终端控制设备采用有线传输方式，保障数据传输稳定性。 （二）打码集成系统 1.打印功能：支持热敏打印、PET标签打印；支持自定义标签规格打印，标配新国标标准标签尺寸100mm*100mm； 2.硬件配置：存储器容量不低于SDRAM32MB、FLASH8MB；主控芯片采用工业级打印机专用SoC芯片，性能稳定、兼容性强； 3.接口配置：不低于1个USB接口；可选配RS-232串口(DB25)、并口Centronics(IEEE-1284)、以太网接口(10M/100M)、Wi-fi接口(802.11b/g/n)及蓝牙； 4.检测定位：配备全幅面可移动式传感器，可精确定位不同规格标签打印位置； 5.认证要求：产品具有3C强制性产品认证证书； 6.系统兼容：兼容Windows操作系统及国产统信UOS、麒麟等主流国产化操作系统（系统安卓不低于安卓11或Windows版本不低于Windows10）； ★7.纸仓设计：适配医院产废量需求，采用大纸仓设计，单卷标签打印纸规格≥500张/卷。 ★8.传输方式：标签打印机及地磅与危废终端控制设备采用有线传输方式，保障数据传输稳定性。 （三）显示集成系统（危废终端控制设备） ★1.硬件外壳：采用不锈钢材质外壳，耐腐蚀、易清洁，适配医疗环境使用；配备10寸及以上液晶触控屏，操作便捷； 2.物联网功能：内置物联网通讯模块，支持远程数据传输；配置1张流量卡，包含24个月有效资费，资费到期后可便捷续费； 3.数据记录：可存储记录不少于500组物料信息；支持不少于6个物料属性字段自定义设置； 4.标签设置：支持自定义标签规格，标签宽度不低于100mm；支持不少于10个二维码参数自定义打印； ★5.数据对接：为保证网络连接的可靠性，设备需同时支持sim卡（4g/5g），wifi，RJ45（有线网络），可通过企业账户自动抓取企业危废管理相关数据； 6.接口配置：至少具备3个USB接口、1个4GSIM卡插口、1个带5芯航空接头的防咬数据线接口、1个DB9串口接口、1根4G天线接口；至少具备1个RS232标准接口、1个RS485标准接口；支持以太网TCP/IP标准传输协议； 7、计量模块：内置称重记重模块，计量准确度符合国家Ⅲ级标准，最小称量0.1kg，分度值1； 8、工作环境：适应温度0-40°C，满足医院日常使用环境要求。 （四）巴渝治废上报系统软件 ★1.平台对接要求：完全满足重庆市生态环境局“巴渝治废”数字化上报管理要求，设备直接对接“巴渝治废”系统正式环境服务器及全国危险废物全过程环境管理系统（国家平台），数据直连直传，严禁通过代理服务器、中转网关等任何间接方式连接；称重数据与国家平台无缝对接，数据通过回流方式同步至巴渝治废平台； ★2.编码与标签：系统自动获取全国危险废物唯一编码，自动打印符合“巴渝治废”管理规范的标签；标签数据在“巴渝治废管理信息平台”中一码贯通/废物产生/数据来源项显示为物联设备回流（数据来源显示“手工编码”视为不满足要求）； ★3.二维码功能：系统自动生成标签二维码，支持微信扫一扫等主流扫码工具查询标签详细内容及废物处置全流程信息，扫码查询内容与实体打印标签内容完全一致，且可溯源至“全国危险废物全过程环境管理系统”； ★4.渝快办对接：终端控制设备支持一键登录渝快办平台，可在触控端直接完成废物包入库、出库操作，支持在线填报、提交危险废物转移联单； ★5.设备绑定：系统支持直接绑定在巴渝治废系统中申请的物联设备统一编号，实现设备与平台唯一关联； ★6.电子联单：系统支持发起危险废物电子转移联单功能，联单信息自动上传至全国危险废物全过程环境管理系统，无需人工二次录入； 7.售后服务：接到采购人售后要求后0.5小时内响应，2小时内完成线上远程排除故障，如线上远程不能处理的，4小时内提供上门服务，确保产品正常工作；无法在4小时内解决的，需向采购人提供书面说明，并提供备用产品，确保院内正常工作。 三、质保期满后的服务包括：重庆巴渝治废及国家平台上报系统的运维费、4G物联网流量费、软件的维护与升级等费用。 以上★为基本要求，竞选单位必须能够达成才有参与评选的资格。带★的技术参数条款需要在中标后在采购人指定时间安排演示，演示不成功的废标处理。 |
| 4 | 转包 |  | ■不允许 |
| 5 | 评选原则 |  | 初评通过的基础上，综合评分 本项目无二次报价 |
| 6 | 竞选单位资格条件 |  | 一、基本资质条件 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 4.法律、行政法规规定的其他条件。 二、特定资格条件 1.持有有效的营业执照，其经营范围包含物联网智能设备、称重系统、环保设备等与本项目相关的业务范围（需提供带有统一社会信用代码的营业执照复印件或扫描件，加盖单位公章）。 2.2023年2月1日之后签订的医疗废物智能化管理、物联网称重系统相关业绩，业绩中明确包含系统建设/供货/安装内容，且单份业绩总金额不低于2万元（如有合同，须提供合同复印件，无合同须提供关键履约证明，如送货单、验收单、结算凭证等，所有资料须加盖公章，关键页需包含服务内容、金额、双方签字盖章信息）。 3.竞选单位须提供其在重庆市内至少两家医疗机构的“巴渝治废”系统成功对接案例。材料包括：①采购合同关键页复印件，需包含合同标的金额、甲乙双方签字盖章信息；②“巴渝治废”系统的成功上报截图，截图需清晰显示该机构名称及上报成功的台账数据状态，且机构名称须保持一致。 |
| 7 | 项目最高限价 |  | 1.称重系统最高限价为人民币47541.6元； 2.质保期满后年度维护费最高限价为人民币1900元/年。 |
| 8 | 费用报价方式 |  | 1.智能末端称重系统采用包干总价报价，报价包含本项目所有费用，包含但不限于设备材料费、人工费、运输费（含包装、装卸、转运至医院指定地点）、安装调试费、系统培训费、管理费、利润、税费、保险费、风险费和服务费等所有相关费用；不得拆分报价。 2.竞选单位根据报价表格式进行分项报价。 3.竞选单位报价不得超过项目上述最高限价，否则作否决竞选处理；报价为最终结算价，合同履行期间不作任何调整； 4.竞选单位应自行踏勘项目现场及周边环境，充分了解项目实施条件，踏勘产生的所有费用由竞选单位自行承担，采购人可提供必要的配合。 |
| 9 | 费用支付 |  | 1.中选单位在领取中选通知书后5个工作日内向医院缴纳2000元履约保证金。 2.本项目无预付款。医疗废物物联网智能末端称重系统完成供货、安装及调试，并通过验收后，采购人将在收到中选单位开具的合法有效发票及完整验收凭证资料之日起20个工作日内。 3.质保期满后的年度维护费：竞选单位按年度完成维护服务并经采购人确认合格后，采购人在收到对应年度维护费发票之日起20个工作日内，支付该年度维护费。 |
| 10 | 竞选文件组成 |  | （一）手持资料（1份，无需密封） 1．营业执照【提供复印件并加盖鲜章】 2．竞选单位的法定代表人或委托代理人或自然人本人身份证【原件】 3.法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】 4.法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】 （二）竞选文件（1正1副，需密封） 1.评审条款差异表（格式1） 2.竞选函（格式2）（若有分项报价清单，请添加到格式2后面） 3.基本资格条件证明材料： ①营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】 ②法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】 ③法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】 4.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二），格式自拟】 5.承诺书（格式5） 6.货物、产品或设备要求响应资料【要求详见采购文件3货物、产品或设备要求，格式自拟】 7.其他商务、技术等证明材料【根据评分办法自行编制，格式自拟】 |
| 11 | 竞选文件格式 |  | 1.签字盖章要求 1.1竞选文件正、副本封面均须法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章），正、副本均须加盖骑缝章（鲜章）； 1.2竞选文件正本内页要求签字、盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字、加盖竞选单位公章（鲜章）；竞选文件副本内页可以是正本的复印件。 2.装订要求 竞选文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式。 3.份数要求：1份正本，1份副本。（须在封面注明） 4.密封要求：将装订好的竞选文件正、副本封装在一个文件袋内，并在袋上加盖竞选单位公章。 5.竞选文件正副本请务必做好目录及对应页码。 （特别提醒：请竞选单位严格按照竞选文件格式要求准备） |
| 12 | 采购程序 |  | 按下列程序进行： 1.竞选单位在规定时间内按格式报名，报名后若放弃参加竞选请务必提前电话或邮件说明理由； 2.竞选单位在规定的时间内递交竞选文件并在竞选文件递交表上签到； 3.宣布比选会议开始； 4.按照竞选文件递交顺序依次点名； 5.核验参加比选会议的竞选单位的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件）、委托代理人的授权委托书，以确认其身份合法有效。若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加比选会； 6.竞选文件的密封检查：竞选单位自荐或推举3名代表对所有文件密封情况进行检查（由工作人员展示，竞选单位代表不可直接触碰竞选文件），并签署竞选文件密封检查记录表； 7.开启顺序：随机开启、检查文件份数； 8.当众公布竞选单位名称、竞选报价、质量要求、工期及其他内容并记录在案； 9.竞选单位代表、比选人代表、监督人人等有关人员在比选记录上签字确认； 10.竞选单位代表离场，保持联系方式畅通； 11.专家入场，先进行初步评审，初步评审未通过作否决竞选处理。初步评审通过的竞选单位进入详细评审，得到竞选得分排名； 12.公示拟中选候选人； 13.发放中选通知书、签订合同。 |
| 13 | 评分办法 | 13（3） 竞选报价，分值50分 | 有效的竞选报价中的最低价为竞选基准价，其价格分为满分。其他竞选人的价格分统一按照下列公式计算： 竞选报价得分＝（竞选基准价/竞选报价）×价格权重×100。 |
|  |  | 13（1） 服务部分，分值40分 | - 1.技术方案与功能响应（10分） - 根据投标方案对项目需求的理解深度、整体架构的合理性以及与医院现有系统的对接方案进行综合考量。方案完整、先进、可行且完全响应招标要求的，得满分；存在少量缺陷或描述不清的，酌情扣分；方案不完整、有重大缺陷或未实质性响应的，得0分。 2.项目实施与培训方案（10分） 项目实施方案的详细程度、进度计划的合理性、风险控制措施；以及针对院内人员的培训方案是否具体、有针对性。方案详尽、可操作性强的，得满分；方案笼统、缺乏细节的，酌情扣分。 - 3.售后服务与保障（10分） - 评估质保期后的服务承诺、故障响应时间、现场支持能力、系统升级优化计划等。服务承诺全面、响应机制迅速的，得满分；保障措施一般的，酌情扣分。 - 4.现场演示（10分） - 需在现场携带所投标设备进行演示，演示时长不超过5分钟。若设备能成功上传，可获满分；若无法演示或任意一项带“★”的演示内容未成功，则不得分。 |
|  |  | 13（2） 商务部分， 分值10分 | 同类项目业绩： 投标人需提供2023年2月1日之后签订的同类型项目案例：若合同内容或验收报告中体现接入巴渝治废平台系统，每提供一个得2分；若为同类型医疗项目案例，每提供一个得3分，此项最高得10分。（以合同复印件作为评标依据，合同原件须备存以供核查） |
| 14 | 报名方式 |  | 1．请于2026年3月30日12:00前将“企业营业执照、法定代表人授权书”电子扫描件打包发送至邮箱：cyfeyfgk@163.com，邮件命名方式“重庆医科大学附属第二医院江南院区医疗废弃物物联网智能末端称重系统项目竞选+单位名称+联系人+联系电话”。 2．报名单位名称必须与竞选单位名称相同，只有按上述规定报名后，才具备竞选资格。 3．竞选单位应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在2026年3月30日11:00前向采购人提出，超过此时间，采购人不再受理竞选相关疑问。 联系人：易老师联系电话：62888178 特别说明： (1)请在工作日8:00-11:30，14:00-17:00联系。 (2)请各单位仔细阅读采购文件及其他附件内容，确定要参加后再发送邮件报名。若邮件报名后决定放弃竞选，需提前2个工作日邮件告知采购人；竞选当天无故未准时到场的，将按照《重庆医科大学附属第二医院竞选单位诚信管理规定》进行处理。 |
| 15 | 竞选时间及地点 |  | 1．竞选时间：2026年3月31日10:30 2．竞选地点：江南院区内科住院部6楼项目办会议室 3．竞选文件递交：竞选截止时间前半小时内（10:00-10:30）递交，逾期送达或未送达至竞选文件指定地点，或未按本采购文件要求密封的，采购人不予受理。 |

（项目名称）

竞选文件

竞选单位：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

目录

1.评审条款差异表（格式1）

2.竞选函（格式2）

3.基本资格条件证明材料：

①营业执照【提供复印件需加盖公章（原件备查）】

②法定代表人身份证明【格式3，自然人无需提供】

③法定代表人授权委托书【格式4，自然人、法人本人到场的无需提供】

4.特定资格条件证明材料【要求详见采购文件6竞选单位资格条件（二），格式自拟】

5.承诺书（格式5）

6.货物、产品或设备要求响应资料【要求详见采购文件3货物、产品或设备要求，格式自拟】

7.其他商务、技术等证明材料【根据评分办法自行编制，格式自拟】

（格式1）

评审条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 评审要求 | 竞选应答 | 偏离情况 | 佐证材料对应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示例：货物、产品或设备要求 | 产品满足…要求，供货（安装）时间…日历天… | 无偏离 | 2-3页 |
| 2 | 基本资格条件1、营业执照 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 7页 |
| 3 | 基本资格条件2、法定代表人授权委托书 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 8页 |
| 4 | 特定资格条件1、具有..资质 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 10-11页 |
| 5 | 费用报价方式 | 满足采购文件要求 | 无偏离 | 6页 |
| 6 | … | … | … | … |

注：

1.本表即为对本项目“第13条评分办法”中所列条款进行比较和响应。（请按照评分办法依次罗列，将影响到各竞选单位得分，请尽量详尽）

2.本表可扩展。相关条款支撑材料应附本表后。（无特殊要求的部分格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明响应具体内容。表中必须标注具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

（格式2）

竞选函（格式）

致：重庆医科大学附属第二医院

我们已经仔细地研究了项目采购文件的全部内容。我们已完全理解了采购文件规定的合同范围.要求，并考虑到了潜在所有风险。据此，我们承诺结合本项目特点及我方实际情况，按以下标准报价。

投标人可根据公司自身情况提出更高设备要求，包括但不低于以下参数。

| 序号 | 分类 | 规格 | 技术参数 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 末端系统 |  |  |  |  |
| 1 | 称重传感集成系统 | 450mm*600mm | 304不锈钢，精度小于等于0.1kg，承重不低于300kg。 | 1套 | （自行填写) |
| 2 | 显示集成系统 | 配备10寸及以上液晶触控屏并附带鼠标 | 304不锈钢（至少具备3个USB接口、1个4Gsim卡插口、1个5芯航空接头、1个DB9的串口接口、1根4G天线接口，配置记重模块，准确度:Ⅲ，最小称量0.1kg,分度1，温度:0-40°C，配置1张流量）。 |  |  |
| 3 | 打码集成系统 | 主控芯片采用工业级打印机专用SoC芯片，标配新国标标准标签尺寸100mm*100mm； | 耐腐蚀外壳，支持热敏打印、PET标签打印；符合生态环境部对危废标签的要求。打印头为耗材， （质保期内免费更换)。 |  |  |
| 4 | 软件服务 |  | 完全满足重庆市生态环境局“巴渝治废”数字化上报管理要求，设备直接对接“巴渝治废”系统正式环境服务器及全国危险废物全过程环境管理系统（国家平台），数据直连直传，严禁通过代理服务器、中转网关等任何间接方式连接；称重数据与国家平台无缝对接，数据通过回流方式同步至巴渝治废平台。 |  |  |
| 5 | 打印纸 | 10*10cm | 500张/卷 | 200卷 |  |
| 6 | 系统服务费 |  |  | 质保期为24个月 |  |
| 二、 | 质保期后维护费 |  |  |  |  |
| 1 | 质保期满后打印头费用 |  |  |  | （自行填写) |
| 2 | 质保期满后软件维护费 |  |  |  | （自行填写) |
| 3 | 物联网卡费用 |  | 赠送显示集成系统物联网卡 |  |  |
| 4 | 打印纸 | 10*10cm | 500张/卷 |  |  |

供货安装时间标准产品在收到医院通知后个日历日内（含通知当日）完成供货、安装、调试；紧急情况下在收到医院通知后个日历日内（含通知当日）完成供货、安装、调试；非标产品在收到医院通知后个日历日内（含通知当日）完成供货、安装、调试。；质保期：2年。

我方同意在从规定的递交报价书截止之日起到竞选有效期满前遵守本报价书，且对我们具有约束力，并可随时被接受中选。如果我们中选，我们将及时签订合同。在制定和签署正式协议书之前，本报价书应构成在我们双方之间有约束力的合同。

竞选单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：

（格式3）

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位：	（盖单位鲜章）

年月日

此处粘贴法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证正面复印件

法定代表人身份证反面复印件

（格式4）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：本人系的法定代表人，现授权本单位的为本公司代理人，以本公司的名义参加项目，代理人在竞选.合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

特此授权。

被授权人：性别：年龄：

单位（盖章）部门：职务：

法定代表人：（签字）

此处粘贴法定公司代理人身份证复印件

公司代理人身份证正面复印件

公司代理人身份证反面复印件

日期：年月日

（格式5）

承诺书

致：重庆医科大学附属第二医院

______________________的采购工作，对贵单位发出的该项目采购文书等全部内容，在认真阅读和充分理解后予以确认，完全同意其所有条款，并按其要求提交竞选文件，保证按中选的金额签订合同，并对下列事宜做出承诺：

1.我司与其他竞选人之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。

2.我司将严格按照采购文件的规定进行响应。同时，我司愿意接受采购人的监督和核查。

3.我司在本次采购中所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或者隐瞒情况。

4.在中选后，保证在规定时间内根据国家相关规范条例.行业标准.设计要求.采购人及合同要求等按质按量完成工作，保证本项目中选后绝不转包给挂靠公司。

5．在供货过程中产生的安全责任问题由我司自行承担。

若我司未按此承诺执行，就视为我司放弃中选权利，自愿承担因放弃中宣的一切后果，以及没有严格履行合同所应担的所有违约责任和违约处罚。

竞选单位（盖章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

时间：