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[bookmark: _Toc10781][bookmark: _Toc16417]第一篇 采购邀请书
重庆医科大学附属第二医院须购置一批耗材，现邀请具有能力提供本采购项目的合格供应商参与竞选。
[bookmark: _Toc28264][bookmark: _Toc15376][bookmark: _Toc5909][bookmark: _Toc22435][bookmark: _Toc76373864][bookmark: _Toc17192][bookmark: _Toc11603]一、采购项目基本情况
项目名称：甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒等
采购方式：公开比选
评价方式：最低价法
报价方式：可二次报价
采购需求：
	[bookmark: _Toc22129][bookmark: _Toc76373865][bookmark: _Toc18060][bookmark: _Toc5838][bookmark: _Toc22707]包号
	名称
	采购数量
	成交供应商/品牌(个）
	需求科室

	包一
	甲型流感病毒、乙型流感病毒核酸检测试剂盒
	按实结算
	1-2
	检验科

	包二
	甲型流感病毒、乙型流感病毒及呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒
	按实结算
	1-2
	

	包三
	急诊肌钙蛋白三联(cTnl、CK-MB、MYO)检测试剂盒及配套设备
	按实结算
	1
	

	包四
	呼吸道病原菌核酸检测试剂盒
	按实结算
	1
	

	包五
	八联PCR管及平顶光学八联管盖
	按实结算
	1
	

	包六
	尿液干化学分析/尿液有形成分分析及配套设备
	按实结算
	1
	

	包七
	抗HIV抗体、抗梅毒特异性抗体检测试剂盒及配套设备
	按实结算
	1
	

	包八
	结核传染T细胞检测试剂盒及配套设备
	按实结算
	1
	

	包九
	尿液生化及特定蛋白检测试剂盒一批及配套设备
	按实结算
	1
	

	包十
	白念珠菌、热带念珠菌、光滑念珠菌核酸检测试剂盒
	按实结算
	1
	

	包十一
	烟曲霉、黄曲霉、黑曲霉核酸检测试剂盒
	按实结算
	1
	

	包十二
	过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒
	按实结算
	1
	

	包十三
	抗血小板抗体检测试剂盒
	按实结算
	1
	

	包十四
	厌氧产气袋
	按实结算
	1
	

	包十五
	凝血四项检测试剂盒及配套耗材与配套设备
	按实结算
	1
	

	包十六
	抗黑色素瘤分化相关基因5抗体检测试剂盒
	按实结算
	1
	


注：
1.采购项目的技术参数详见采购文件第二部分。
[bookmark: _GoBack]2.合同履行期限：试剂项目三年，试剂项目及配套设备五年
3.本项目是/否接受联合竞选：否
4.本项目仅支持采购重庆药品和医用耗材招采管理系统挂网产品。
[bookmark: _Toc26504][bookmark: _Toc3434][bookmark: _Toc10137][bookmark: _Toc76373866][bookmark: _Toc25496][bookmark: _Toc30358]5.以上项目中包1-15均为院内合同过期重招。
[bookmark: _Toc3249]
二、竞选人资格要求
竞选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。
1.基本资格条件
（1）具有独立承担民事责任的能力
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）提供《医药价格和招采信用评级等级承诺书》，不得是医药价格和招采信用评级等级为“中等”“严重”及“特别严重”企业。
（7）法律、行政法规规定的其他条件。
2.特定资格条件
（1）竞选人为所竞选产品制造商或经销商。若为经销商竞选，须具备竞选产品制造商或制造商中国境内代表机构认可的经销资格。
（2）属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；属于第二、三类医疗器械的，须具有所竞选产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》（加盖公章的复印件）；
（3）生产企业的医疗器械生产企业许可证（复印件，加盖公章）；
（4）竞选人医疗器械经营许可证及营业执照（加盖公章的复印件）；若不是所投产品的制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，竞选人应具备第二类医疗器械经营备案证（提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。提供的营业执照应有经营或销售第二类医疗器械相对应的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，竞选人应具备医疗器械经营许可证（提供许可证复印件）；
（5）竞选单位法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明（加盖公章的复印件）。

[bookmark: _Toc2529][bookmark: _Toc7015]三、竞选有关规定及说明
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的采购活动。
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加竞选，只能按照一家竞选人计算。同一合同项（分包）具体项目，供应商只能报一个品牌。
4、同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞选的，不得再委托代理商参与竞选。
5、竞选货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。
6、截至采购活动正式开始前，采购人所作出的一切书面或官网发布的更正、修改、补充说明、答疑等内容，都是采购文件不可分割的组成部分。
7、报名单位名称必须与竞选人名称相同，只有按上述资格规定报名后，才具备采购准入资格。
8、竞选人如对采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，且该书面质疑文件必须在公告时间结束前送达重庆医科大学附属第二医院采购管理处办公室，否则，即视为完全放弃对采购文件的质疑权利。
9、超过报名截止时间递交的竞选文件、不按本采购文件规定制作和密封的竞选文件，恕不接收。
10、采购文件中涉及的“采购人”系指本次组织竞选的重庆医科大学附属第二医院；
11、“供应商”“竞选人”“中选人”是指拟参加竞选和向采购人提供货物及相应服务的供应商。
[bookmark: _Toc17341][bookmark: _Toc6749][bookmark: _Toc7527][bookmark: _Toc654][bookmark: _Toc18799][bookmark: _Toc28099]四、报名时间、地点、方式
[bookmark: _Toc14530]1.报名截止时间：见公告
[bookmark: OLE_LINK1]2.报名方式及要求：按照采购邀请书第二条竞选人资格的要求，将电子版资质材料和报名表作为邮件附件发送至邮箱3946367709@qq.com。报名邮件主题为“报名检验科试剂包X项目”，报名邮件正文为“检验科试剂包X、生产厂家、经销商及竞选人姓名和电话”，逾期不再受理。注意每个包号产品需要制作有且仅有1个EXCEL报名表进行报名。
[bookmark: OLE_LINK2]资质材料：要求将厂家资质、供应商资质、产品注册证、厂家授权书、法定代表人签发的授权委托书、被授权人身份证明材料按照顺序扫描成PDF文档，文档命名为“检验科试剂包X项目报名资质材料”，上传PDF文档为报名邮件附件。
报名表：从挂网的报名公告中下载“耗材报名表”（附件1），严格按照要求填写，并将EXCEL文档命名为“检验科试剂包X-厂家-供应商（报名表）”，上传EXCEL版本为报名邮件附件。（注意：请反复核对报名表上的联系方式，确保联系畅通！）
3.报名注意事项：
竞选人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在公告结束前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理。
[bookmark: OLE_LINK4]制作竞选文件时，“开标现场最终报价表”须与报名时提交的“耗材报名表”的中载明的产品信息（含产品注册证名称、规格型号、顺序等）保持一致。“耗材报名表”填写时不得改变文档格式，所有标红项为必填项，若没有相关情况则写“无”。
[bookmark: _Toc18950][bookmark: _Toc768]五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点
1.竞选文件递交截止时间：采购谈判时同时提交
2.采购谈判时间： 另行邮箱通知
3.采购谈判地点：重庆医科大学附属第二医院都市方舟五楼采购管理处会议室（地址：重庆市渝中区临江路74号）
[bookmark: _Toc829]六、联系方式
项目联系人：陈老师
[bookmark: _Toc869]项目联系人电话：023-63693371
[bookmark: _Toc9714][bookmark: _Toc25272][bookmark: _Toc14224][bookmark: _Toc4033][bookmark: _Toc76373872][bookmark: _Toc21905][bookmark: _Toc20138]
第二篇 技术（质量）与商务需求
[bookmark: _Toc32286][bookmark: _Toc11474][bookmark: _Toc2599][bookmark: _Toc76373874][bookmark: _Toc13391][bookmark: _Toc3153][bookmark: _Toc25148][bookmark: _Toc27187][bookmark: _Toc29225][bookmark: _Toc29620][bookmark: _Toc76373876][bookmark: _Toc30465][bookmark: _Toc6355][bookmark: _Toc1955][bookmark: _Toc13107]一、技术需求（含技术参数）
包1
1、功能：用于检测人鼻咽拭子样本中的甲型流感病毒和乙型流感病毒核酸；
2、检测原理为荧光定量PCR；
3、上机扩增时间不超过60分钟；
4、检测灵敏度/检测下限≤500 copies/mL；
5、有人源性内标；
6、单次检测通量不低于48测试；
7、有效期不低于12个月；
8、试剂盒为甲型流感病毒+乙型流感病毒核酸检测试剂盒，在同一反应管中检测两种目标病原体。

包2
1、功能：用于检测人鼻咽拭子样本中的甲型流感病毒、乙型流感病毒和呼吸道合胞病毒核酸；
2、检测原理为荧光定量PCR；
3、上机扩增时间不超过60分钟；
4、检测灵敏度/检测下限≤500 copies/mL；
5、有人源性内标；
6、单次检测通量不低于48测试；
7、有效期不低于12个月；
8、试剂盒为甲型流感病毒+乙型流感病毒+呼吸道合胞病毒核酸三联检试剂盒，在同一反应管中检测三种目标病原体。

包3
1、用途：用于体外定量检测人血液样本中肌钙蛋白I、CK-MB、肌红蛋白的含量。主要针对急诊标本的快速检测，不用于常规样本检测；
2、试剂盒及配套设备支持样本类型：抗凝全血、微量末梢全血；
3、检测样本用量：单项用血量不超过60ul，三项合计用血量不超过150 ul；
4、提供配套检测设备2台。设备可原管上样，能全自动化检测、支持信息双通；
5、配套设备支持样本随到随检。样本无需离心可直接上机检测，以减少检测时间；
6、首份样本cTnI检测时间不超过12分钟；
7、抗干扰能力：在血红蛋白浓度不高于500mg/dL，甘油三酯的浓度不高于1000mg/dL，胆红素浓度不高于20mg/dL范围内，检测结果偏差≤10%，不影响临床判断；
    8、cTnI线性范围的高限不低于40 ng/mL；
9、试剂盒须配备厂家原厂质控品和校准品(试剂注册证需包含校准品及质控品信息)，两点定标，节约使用成本；
10、心肌三项(cTnI、CK-MB、MYO)在2025年国家卫健委室间质评中，该品牌试剂盒参与实验室数量不少于100家；
11、试剂盒组成：肌钙蛋白I检测试剂盒、肌钙蛋白三联检试剂盒(包含肌钙蛋白I、CK-MB、肌红蛋白)。

包4
1、用于体外定性检测人痰液中临床常见下呼吸道病原菌，至少包括肺炎克雷伯杆菌、肺炎链球菌及金黄色葡萄球菌等。
2、采用荧光定量PCR法
3、试剂盒置于-20士5°C保存，有效期不低于10个月。
4、标本类型为下呼吸道标本、痰液。

包5
(一)低位八联PCR管技术参数
1、八联管，聚丙烯材质，管不高于15.48mm,管加盖不高于18.3，可放入96孔管架，适配PCR仪等通用设备;
2、低位设计，5-125μL(最大可达200μL)，适配多个品牌(宏石、伯乐CFX96、乐普、天隆)常规PCR及荧光定量PCR的反应体系需求。
3、包装：8个/条，开封即用，无DNA酶、无RNA酶、无人类基因组DNA。
4、耐受温度:-40°C-120°C满足PCR实验中变性、退火等高温与低温储存需求。
5、透光率：≥90%(透明款)，适配荧光检测。
(二)平顶光学八联PCR管盖技术参数
1、与以上八连管精确匹配，管加管盖高度不高于18.3mm，且密封性非常好。
2、高透光性，适用于荧光定量PCR检测。
3、八联管设计，8个/条。
4、开封即用、无DNA酶、无RNA酶、无人类基因组DNA。

包6
功能:用于尿液常规检测。参数:
1.设备测试速度:尿液干化学分析模块单机测试速度不低于240T/h，尿液
有形成分分析模块单机测试速度不低于100T/h。
2.尿液干化学仪与尿沉渣仪采用模块机的形式，按实验室标本量、布局任意合成多模块组合。
3.可根据医嘱实现2种类型干化学试纸条自动选择并检测。
4.可提供尿干化学、尿有形成分RBC及WBC等项目多水平室内质控品。
5.尿有形成分重复性:低中浓度(50/个/uL)CV≤25%;高浓度(200/个/uL)≤15%。仪器开机8小时内，细胞计数结果的CV≤15%。
6.有形成分识别率:红细胞≥70%，白细胞≥80%，管型≥50%;有形成分假阴性率≤3%;有形成分携带污染率:≤0.05%
7.尿液有形成分分析仪检测原理:采用流式细胞技术
8.设备支持与LIS系统双向通讯。具备样本条码自动识别功能，支持360°条码扫描，无需手动调整尿管条形码朝向。
9.设备支持全自动穿刺吸样，无需人工开盖，避免气溶胶污染
10.在国家卫健委临检中心与重庆市临检中心组织的EQA中均有独立分组
11.对红细胞形态进行自动分析，提供“均一性、非均一性、混合型”血尿的判断，并对异常血尿提供至少5项红细胞形态自动细分类参数，提供红细胞形态学报告
12.提供配套检测设备，至少提供2-3条检测流水线(需根据仪器检测性能、样本量等确定配套设备检测模块数量)

包7
1.检测设备：需配置检测流水线2条，同时单独为夜班配置一台检测设备，流水线必须包含标本前处理系统和质控品冷藏仓，可实现自动离心、自动开盖、自动加盖、自动质控等功能；
2.流水线上配置的离心机转速能达到3500r/min以上，单次离心通量≥40支，离心机具有自动配平功能，可自定义设置离心转速、时间及温度；
3.检测系统可每日自动完成开机维护、每日自动质控检测；
4.单模块设备测试速度不低于200T/h；流水线不低于400T/h；
5.单份样本从加样至出具检测报告所用时问不超过40分钟；
6.采用一次性吸样头加样或者钢针加样，须能有效防止样本间交叉污染；
7.设备支持与LIS系统信息双向通讯，具备数据传输校验机制，样本条码自动扫描，识别率≥99%，支持样本管标签正向、反向扫描；
8.抗HIV抗体、HIV p24抗原、抗梅毒特异性抗体检测方法均为化学发光法；
9.P24抗原检出限≤2.5IU/mL(需提供产品说明书等佐证材料)；
10.梅毒抗体检测试剂盒采用两点定标法；
11.试剂检测性能须满足批内CV<10%，批间CV<15%；批内定标有效期不低于28天；
12.需提供HIV/TP的弱阳性和阴性质控品，弱阳性质控品的浓度为临界值的2~3倍。室内质控品质量需满足《全国艾滋病检测实验室质量控制指南》中对质控品的要求；
13.抗HIV及梅毒抗体检测试剂在国家卫健委临床检验中心组织的室间质评中，具有品牌独立分组。近2年室间质评中，该品牌试剂独立分组的参与实验室数量均不少于100家(提供佐证材料)；
14.全国三甲医院用户数不少于100家，重庆三甲医院用户数不少于5家(提供佐证材料)；
15.参考《全国艾滋病检测技术规范(2025 年修订版)》，灰区样本与确证试验的验证符合率应≥95%。

包8
1.功能：用于体外检测人外周血中结核分枝杆菌特异性致敏T细胞分泌的γ-干扰素(IFN-γ)，辅助诊断结核分枝杆菌感染；
2.检测方法：采用直接化学发光/磁微粒化学发光法检测γ-干扰素；
3.提供配套检测设备2台，与试剂盒为同一生产厂家。检测仪器可实现样木全自动双通上机检测，支持自动判读并输出定量结果；
4.加样系统：采用加样头加样，或者采用钢针加样但需具备防交叉污染设计；
5.设备支持与LIS系统信息双向通讯，具备数据传输校验机制，样木条码自动扫描，识别率≥99%，支持样本管标签正向、反向扫描；
6.性能验证临床样本阴阳性符合率应≥95%；
7.质控品：配套原厂质控品，含高低值浓度，覆盖试剂检测线性范围，质控品开瓶后有效期≥7天，常温稳定；
8.校准品：提供原厂校准品，溯源至国际参考物质，校准周期≥28天；
9.试剂有效期：未开瓶试剂有效期≥12个月，试剂开瓶后上机稳定期≥7天；
10.在常温条件下，样本离体时间大于6小时，检结果不受影响。

包9
1.检测原理采用散射比浊法；
2.包含项目：至少包含尿微白蛋白、尿肌酐、尿总蛋白、尿α1MG、尿IGG、尿TRF、尿α2MG、尿β2微球蛋白、尿视黄醇结合蛋白、尿胱抑素、尿NAG、尿轻链KAP、尿轻链LAM、可提供mALB/UCr比自动计算功能。提供上述所有项目检测的试剂盒品牌不得超过2种；
3.重复性：所有项目批内CV<10%，批间CV<15%；
4.样本检测检测速度不低于200T/H；
5.检测管可实现自动双通上机检测，设备支持与LIS系统信息双向通讯，具备数据传输校验机制。样本条码自动识别率≥99%，支持样本管标签正向、反向扫描；
6.提供检测质控品(高低两个水平)，质控范围覆盖临床常见浓度区间，稳定性≥12个月，附带质控品定值报告及测源性说明；
7.提供小包装规格试剂盒以减少载机试剂过期浪费，如100测试/最小包装单位；
8.试剂有效期不低于12个月，避免试剂过期导致浪费；
9.试剂盒有较强抗干扰能力，可有效排除尿液中其他成分(如胆红素、葡萄糖、白细胞等)对检测结果的干扰；
10.尿液蛋白标志物I(如uRBP，uIGG，uTRF，α1-MG，β2-MG等)及尿生化项目(如尿微量白蛋白)在2025年国家卫健委室问质评中有该品牌试剂的独立分组；
11.试剂盒检测直接线性范围较宽，以降低高浓度样本稀释复查率和节省成本，如尿微量白蛋白高值线性范围应≥300mg/L，尿α1-MG高值线性范围应≥150mg/L，尿β2-MG高值线性范围应≥5.8mg/L；
12.试剂抗原过剩范围应覆盖临床常见高浓度，避免抗原过剩导致的漏检和假性偏低。

包10
用途：用于检测临床样本中的念珠菌核酸。参数：
1. 检测原理为荧光定量PCR；
2. 能鉴定病原包括但不限于白念珠菌、热带念珠菌、光滑念珠菌等；
3. 结果应鉴定到种；
4. 试剂盒有效期不少于10个月。

包11
用途：用于检测临床样本中的曲霉菌核酸。参数：
1. 检测原理为荧光定量PCR；
2. 能鉴定病原包括但不限于烟曲霉、黄曲霉、黑曲霉等；
3. 结果应鉴定到种；
4. 试剂盒有效期不少于10个月。

包12
1.检测方法：荧光免疫法或者化学发光法，不接受酶免疫分析法、胶体金及免疫印迹法； 
2.过敏原特异性IgE抗体应明确为定量检测，应含常见吸入/食物过敏原特异性IgE，项目数不少于20项，支持单项检测及自由组合；  
3.还需提供总IgE及特异性过敏原组份检测试剂，允许组份检测试剂与特异性IgE抗体检测试剂盒为不同品牌； 
4.提供具有 NMPA 注册证的配套质控品（可与试剂盒同证或独立注册）；  
5.单测试最小样本量不超过40μL；  
6.总IgE线性范围：2.0-5000.0 IU/mL，特异性IgE线性范围 ：0.1-100.0 IU/mL；  
7. 最低检出限：过敏原特异性IgE≤0.10 IU/mL； 
8.试剂批内精密度：CV≤10%；设备重复性：CV≤8%；稳定性：偏倚≤10%；
9.总IgE≥5000 IU/mL、sIgE≥200IU/mL时，无 HOOK 效应；  
10.试剂包装规格：提供不多于50测试/盒的最小包装，避免开瓶有效期导致试剂浪费； 
11.特异性过敏原IgE校准品不大于3个水平，总IgE无需单独校准品；
12.提供 1–2 台与试剂盒配套的全自动检测设备及判读系统；
  
包13
用于体外定性检测人外周静脉血样本中的抗血小板自身抗体
参数：
1.流式细胞仪-荧光法
2.检测项目，人外周静脉血样本中抗血小板自身抗体包含但不仅限于：GPIX自身抗体、GPIb自身抗体、GPIIb自身抗体、GPIIIa自身抗体、GMP140自身抗体；
3.批内精密度： 对弱阳性样本进行检测，结果的符合率 ≥ 90% 或 定性结果一致
4.批间精密度： 对不同批号试剂检测同一弱阳性样本，结果的符合率 ≥ 90% 或 定性结果一致

包14
用途：用于培养厌氧细菌。
参数：
1.该产气袋采用高质量的材料制成，具有良好的耐腐蚀性和密封性，能够有效防止气体泄漏。
2.发生器小袋含有相同的化合物（活性碳，抗坏血酸盐和其他有机和无机的化合物)，这些化合物吸收氧气并释放出CO2。
3.产品规格：独立无菌包装，单包标准化规格，批次一致性好，无破损、无漏粉、无受潮结块。
4. 有效期：常温避光储存，有效期≥10个月。
5. 培养效果：产气稳定、适配常见厌氧菌。性能验证铜绿假单胞菌不生长，拟杆菌、梭菌等厌氧菌生长良好。

包15
功能:用于凝血四项检测(FIB、PT、APTT、TT)
参数：
1.检测原理采用磁珠法或光学法，如果仅采用光学法检测，必须有溶血、黄疸、乳糜样本监测及处理功能；
2.提供配套凝血分析流水线2条(根据仪器检测性能、样本量等确定配套设备检测模块数量)，凝血四项单机测试速度应≥260T/h;
3.可设置急诊优先检测;
4.设备支持与LIS系统信息双向通讯，具备数据传输校验机制，确保信息完整性与准确性;
5.样本条码自动识别率≥99%，未识别到条码时自动报警并保留样本位，支持手动补录信息后继续检测，不影响整体流程;支持样本管标签正向、反向、倾斜(≤10°)扫描;
6.PT、TT、APTT批内CV≤5%,批间CV≤10%;FIB批内CV≤8%，批间≤15%;
7.FIB性能验证能满足直接线性范围1.0-6.0g/L，可报告范围1.0-10.0g/L;
8.能消除由于血浆中黄疸、溶血、乳糜、浑浊等原因造成的检测干扰，在血浆样本中胆红素≤15mg/dL、血红蛋白≤100mg/dL、甘油三酯≤200mng/dL时，干扰引起的测量值相对偏差在±10%的范围内;
9.试剂开封后载机稳定效期≥5天;
10.凝血四项检测试剂在国家卫健委临床检验中心组织的室间质评中具有品牌独立分组，且该品牌试剂独立分组的参与实验室数量均不少于100家(提供佐证材料)。

包16
1. 化学发光法;
2. 用于体外检测人血清样本中抗黑色素瘤分化相关基因5抗体，用于皮肌炎和间质性肺病的辅助诊断。

注：供应商需携带产品样品、产品彩页、产品说明书、与我院规模相近或更大的三甲教学医院客户的合同或发票等资料。 

[bookmark: _Toc6540]二、商务需求
1、交货期
成交供应商应在接到采购人通知后的3-7天（根据医院要求） 
2、交货地点
[bookmark: _Toc15650][bookmark: _Toc2072][bookmark: _Toc17944][bookmark: _Toc7794][bookmark: _Toc4791][bookmark: _Toc31843][bookmark: _Toc24122][bookmark: _Toc17524][bookmark: _Toc76373878][bookmark: _Toc1768][bookmark: _Toc267320050]重庆医科大学附属第二医院江南院区、渝中院区或其他指定地点。
3、报价要求
[bookmark: _Toc5959][bookmark: _Toc29836][bookmark: _Toc14311][bookmark: _Toc9339][bookmark: _Toc22561][bookmark: _Toc76373879][bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc13528][bookmark: _Toc28942][bookmark: _Toc16908]该项目可在投标现场进行二次报价。该项目报价须为包干单价报价，包括完成货物、运输、验收及其他本项目所需的所有费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
4、产品质量保证期
成交供应商出现一年内一次及以上不能按需供货的情况或质量问题时，取消该产品的供货资格。售后及时，24小时到现场提供解决方案。
5、验收
由医院库管人员、使用科室及供货商现场核对物品的名称、规格型号、品牌、数量等信息后，签字或HRP系统上确认收货。
[bookmark: _Toc27737][bookmark: _Toc12384][bookmark: _Toc2258][bookmark: _Toc20263][bookmark: _Toc20772][bookmark: _Toc76373885][bookmark: _Toc27893]
第三篇  资格审查及评价办法
[bookmark: _Toc76373886][bookmark: _Toc7115][bookmark: _Toc23699][bookmark: _Toc28189][bookmark: _Toc11052][bookmark: _Toc12712]
[bookmark: _Toc4818]一、资格审查及符合性审查
根据采购邀请文件中的竞选人资格要求对竞选进行资格审查，若未通过资格审查的采购文件，竞选人不得继续参与后续采购活动，竞选文件不得进入评审环节。

[bookmark: _Toc19809][bookmark: _Toc13585][bookmark: _Toc9147][bookmark: _Toc76373887][bookmark: _Toc31293][bookmark: _Toc5535][bookmark: _Toc26754]二、遴选方法
1.按遴选采购文件中规定，对资格审查合格的响应文件进行技术评估。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同竞选人参加的，按一家竞选人计算。 
2.根据不同档次或需求评选能够实现基本要求的供应商，按竞选报价由低到高的顺序，遴选出拟中选供应商。
3.若对投报产品性能不了解，则由需求部门进行性能验证后择优遴选出中选产品。
说明：院内采购小组及评审专家认为竞选人的报价明显低于其他通过资格审查竞选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在竞选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，院内采购小组及评审专家当将其作为无效竞选处理。
[bookmark: _Toc76373889][bookmark: _Toc30068][bookmark: _Toc5251][bookmark: _Toc8546][bookmark: _Toc2900][bookmark: _Toc16925]
[bookmark: _Toc13294]三、无效竞选条款
[bookmark: _Toc28228]竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，经评审专家组讨论后，可认定为无效竞选：
1、未按照采购文件制作竞选文件，在技术与服务需求中提供的支撑材料不符的；
2、竞选文件未按采购文件要求签署、盖章的；
3、不具备采购文件中规定的资格要求的；
4、竞选文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、竞选人串通竞选的；
6、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc11342][bookmark: _Toc76373890][bookmark: _Toc11654][bookmark: _Toc26071][bookmark: _Toc27443][bookmark: _Toc20034]四、废标条款
在采购中，出现下列情形之一的，具体分包项目应予作废处理：
1、符合专业条件的竞选人或者对采购文件作实质响应的竞选人不足三家的，经二次挂网并经核查满足需求或广泛邀请后仍为两家的除外；
2、因情况变化，不再符合规定的公开遴选采购方式适用情形的；
3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc10547][bookmark: _Toc20391][bookmark: _Toc27646][bookmark: _Toc76373891][bookmark: _Toc25199][bookmark: _Toc10864][bookmark: _Toc349642178][bookmark: _Toc258354120]
第四篇  中选通知及合同签订

[bookmark: _Toc27709]一、中选通知
1.采购人通过官网发布中选公告，公告时间为两个工作日，且不对未中选人作任何解释；
2.中选人应在中选公告结束后，两个工作日内领取中选通知书。
[bookmark: _Toc29342][bookmark: OLE_LINK3]二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力
1.在发布中选通知书发出前，采购人有权对竞选人资格、竞选文件、应答支撑材料等真实性进行现场复核，对竞选产品提出性能验证等要求，若竞选人拒绝，视作放弃本次竞选资格。
2.在发布中选通知书发出前，采购人可以依据院内采购小组及评审专家的评价建议接受或拒绝任何竞选。
[bookmark: _Toc23535]三、合同协议书的签订
1.按照采购文件和中选人的竞选文件签订采购合同，中选公告结束5个工作日内中选人在医院医采平台完成CA签章认证服务，实行线上合同签订或根据医院安排提交纸质合同进行签订；
2.如采购人因中选人未按时递交合同或放弃中选资格而造成损失，中选人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；
3.中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目，不得将中选项目转让(转包)给他人。
4.交货期限是指自合同签订完成之日起，乙方按竞选现场承诺的时间，在甲方指定地点交付本合同约定的所有货品。
5.货款结算：入库验收合格，提交发票后6个月安排付款。
6.耗材的国家医保编码发生变更，乙方需在生效日期之前告知甲方，否则因国家编码变更导致的违规扣款由乙方承担。

[bookmark: _Toc10698]四、其它
1.竞选时，所有解释均依据本采购文件及有关文件规定。
2.本采购文件最终解释权归采购人。
3.竞选后，无论中选与否，所有竞选文件采购人不予退还。参与遴选的竞选人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论遴选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
4.本采购文件未尽事宜可按现行的有关法律法规和规定参照执行。
[bookmark: _Toc76373904][bookmark: _Toc19409][bookmark: _Toc20762][bookmark: _Toc24088][bookmark: _Toc2975][bookmark: _Toc10152]

[bookmark: _Toc16112][bookmark: _Toc11892][bookmark: _Toc25920][bookmark: _Toc11763][bookmark: _Toc76373907][bookmark: _Toc7750][bookmark: _Toc12863]第五篇  采购文件格式
[bookmark: _Toc6437]一、竞选文件的份数和签署
1.竞选文件须按照以下顺序制作竞选文件。
竞选文件正本一份，副本四份，均为纸质件。每套竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。
2.在竞选文件正本中，规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、加盖鲜章。
3.若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签署确认。
4.竞选文件均为纸质件，其它形式的竞选文件概不接受。
二、封面格式
三、经济文件格式
（一）开标现场最终报价表
[bookmark: OLE_LINK14]（二）专用设备报价表(如有)
[bookmark: OLE_LINK13]（三）耗材专用设备零配件报价表(如有)
[bookmark: _Toc17664]四、技术（质量）文件格式
（一）技术（质量）条款差异表
（二）其他技术（质量）资料
[bookmark: _Toc4012][bookmark: _Toc24824]五、商务文件格式
（一）竞选函（格式）
（二）商务条款差异表
（三）其他商务资料
[bookmark: _Toc6185]六、资格文件格式
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）基本资格条件承诺函（格式）
（五）特定资格条件证书或证明文件
七、商业活动廉洁经营承诺书
[bookmark: _Toc22827][bookmark: _Toc10063][bookmark: _Toc3094]
遴选文件封面

XXXX采购项目

遴
选
文
件

竞选项目：耗材名称
竞选人：XXXX
法定代表人或其委托代理人签字：XXXX
联系方式：XXXX
_____年  月  日
- 2 -
[bookmark: _Toc15483][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Toc21830][bookmark: _Toc9795][bookmark: _Toc21431][bookmark: _Toc493178790][bookmark: _Toc76373909][bookmark: _Toc27306][bookmark: _Toc28644][bookmark: _Toc23879][bookmark: OLE_LINK12]一、经济文件
[bookmark: OLE_LINK10]（一）开标现场最终报价表
     注：“开标现场最终报价表”须与报名时提交的“耗材报名表”的中载明的产品信息（含产品注册证名称、规格型号、顺序等）保持一致。“开标现场最终报价表”除了报价现场填写，其他电子文档填写后打印做到标书里面。

[bookmark: OLE_LINK5]开标现场最终报价表
竞选项目名称：
	序号
	国家医保编码
	医疗器械注册证名称
	医疗器械注册证号/有效期
	规格型号
	生产厂家
	产地
	药交所平台挂网最低价/计价单位
	计数单位
	线上报价（元）
	线上报价(元/人份)
	备案采购报价（元）
	备案采购报价（元/人份）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	


竞选人                                   法定代表人授权代表：
                            （竞选人公章）                               （签字或盖章）
                                                                                  年     月     日
注：每人份价格需要包含除检测试剂外的定标液、质控品、清洗液、反应杯等其他所有配套耗材。
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[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK18]（二）专用设备报价表(如有)

	[bookmark: OLE_LINK16]耗材配套医用设备报价表

	序号
	品名
	厂家
	型号
	产地
	数量
	单价
（万元）
	合计
（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	供货周期（天）：        保修期（年） ：（整机/主机） 5年           

	
	总价（万元）：




竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：
  （竞选人公章）                               （签署或盖章）


                                            年     月     日

说明：1.报价一览表按格式填列；务必填写清楚，准确无误。
2.保修期应注明整机还是主机，若为主机，还须在易损件报价表中明确报出易损件的价格。
[bookmark: OLE_LINK17]
（三）耗材专用设备零配件报价表(如有)

耗材专用设备零配件报价表
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	报价
	成交价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：
  （竞选人公章）                               （签署或盖章）


                                            年     月   日  
- 2 -
二、技术（质量）文件
（一）技术（质量）条款差异表
	序号
	参数需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请注明自身技术参数或具体内容，不得照搬参数需求
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc492721039][bookmark: _Toc12647][bookmark: _Toc16487][bookmark: _Toc20875][bookmark: _Toc411][bookmark: _Toc76373910][bookmark: _Toc493178791][bookmark: _Toc20258]注：1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展，相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）
3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。
4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（二）其他技术（质量）资料


[bookmark: _Toc26764]三、商务文件
（一）竞选函（格式）

采购项目名称：                                             

致：                    ：
                        （竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。
二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术（质量）服务。
四、我方按采购文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份，副本4份。
五、我方竞选报价为闭口价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。
    九、本竞选人郑重承诺，在参与 2026年   月   日                     项目中，不存在与其他竞选人进行串标、围标等不法的行为，以及与其他竞选人之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。

（竞选人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表
	序号
	商务需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请根据自身商务能力，注明具体内容以及竞选文件中具体内容的位置（页码）
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）
3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。
4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（三）其他商务资料
 
[bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc76373912][bookmark: _Toc20605][bookmark: _Toc16151][bookmark: _Toc4250][bookmark: _Toc19291][bookmark: _Toc6217][bookmark: _Toc493178793][bookmark: _Toc492721038]四、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件




（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                

致：                     ：
        （法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。


                                             竞选人：
（竞选人公章）

                                             年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）






（三）法定代表人授权委托书（格式）
    
采购项目名称：                                                

致：                     ：
            （竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。


被授权人：                                 竞选人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          

（竞选人公章）
年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函

致                   ：
                      （竞选人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（竞选人公章）
年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件





















[bookmark: _Toc27718]
五、商业活动廉洁经营承诺书
商业活动廉洁经营承诺书

重庆医科大学附属第二医院：
根据中央《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》精神，按照贵院廉政建设相关规定要求，为保证在与贵院进行医疗器械、医用耗材等购销服务活动、产品宣传、竞选过程中诚实守信、廉洁经营，与医院一起共同营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业文化氛围，我司特作如下承诺：
一、坚持经营质量第一，建立健全质量保证体系；规范销售服务行为，强化售后服务，严格执行质量追溯制度，不断提高员工综合素质，努力为客户提供优质的售前、售中和售后服务。
二、不以任何理由向贵院及工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品及土特产等。
三、不以任何名义为贵院及工作人员报销应由贵院或个人支付的任何费用。
四、不以任何理由邀请贵院及工作人员外出参加未经审批同意的学习考察，旅游，宴请及娱乐活动。
五、不为贵院单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。
六、如果发现贵院工作人员有违反廉政规定的行为，承诺向贵院纪检监察部门或有关单位报告。
七、若我司工作人员违反本廉政承诺书内容规定，我司依据情节轻重，接受移送工商行政主管部门给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给贵院造成经济损失的，承诺予以赔偿。接受贵院做出的取消合作资格、对有损商业信誉行为进行通报、作不良记录档案管理、延期付款、列入黑名单、长期取消合作资格等处理方式。
八、本廉政承诺由贵院纪检监察部门和我司业务内控部门负责监督执行。


竞选人法定代表人： 
                  竞选人地址：
              联系人及手机号码：
年   月   日（加盖公司印章）
法律监督单位：重庆市渝中区人民检察院           
电话：63905066、63905067      

（结束）
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