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[bookmark: _Toc16417][bookmark: _Toc10781]第一篇 采购邀请书
重庆医科大学附属第二医院须购置一批耗材，现邀请具有能力提供本采购项目的合格供应商参与竞选。
[bookmark: _Toc28264][bookmark: _Toc76373864][bookmark: _Toc22435][bookmark: _Toc15376][bookmark: _Toc5909][bookmark: _Toc11603][bookmark: _Toc17192]一、采购项目基本情况
项目名称：器械保护套、腔镜保护套、管腔清洗毛刷、吸水纸、ZS815一次性过滤纸度高温灭菌用等；环氧乙烷灭菌包内化学指示卡、环氧乙烷快速生物测试包；超强多酶清洗剂、器械润滑剂加强型、医用弱酸清洗剂、医用弱碱清洗剂、超浓缩医用酶清洗剂、医用润滑剂、超浓缩医用碱性清洗剂；过氧化氢低温等离子灭菌超快速生物指示剂
采购方式：公开比选
评价方式：最低价法
报价方式：可二次报价
采购需求：
	[bookmark: _Toc18060][bookmark: _Toc5838][bookmark: _Toc22129][bookmark: _Toc76373865][bookmark: _Toc22707]包号
	名称
	采购数量
	成交供应商/品牌(个）
	需求科室

	包一
	器械保护套、腔镜保护套
	按实结算
	1
	消毒供应中心

	
	管腔清洗毛刷
	
	
	

	
	吸水纸
	
	
	

	
	ZS815一次性过滤纸度高温灭菌用等
	
	
	

	包三
	环氧乙烷灭菌包内化学指示卡
	按实结算
	1进口/1国产
	消毒供应中心

	
	环氧乙烷快速生物测试包
	
	
	

	包四
	超强多酶清洗剂、器械润滑剂加强型
	按实结算
	1进口/1国产
	消毒供应中心

	
	医用弱酸清洗剂、医用弱碱清洗剂
	
	
	

	
	超浓缩医用酶清洗剂
	
	
	消毒供应中心、消化、胃肠、感染、超声、呼吸

	
	医用润滑剂
	
	
	消毒供应中心

	
	超浓缩医用碱性清洗剂
	
	
	

	包五
	过氧化氢低温等离子灭菌超快速生物指示剂
	按实结算
	1
	消毒供应中心


注：
1.采购项目的技术参数详见采购文件第二部分。
2.合同履行期限：三年
3.本项目是/否接受联合竞选：否
4.本项目仅支持采购重庆药品和医用耗材招采管理系统挂网产品。
[bookmark: _Toc76373866][bookmark: _Toc25496][bookmark: _Toc30358][bookmark: _Toc10137][bookmark: _Toc3434][bookmark: _Toc26504]
[bookmark: _Toc3249]二、竞选人资格要求
竞选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。
1.基本资格条件
（1）具有独立承担民事责任的能力
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）提供《医药价格和招采信用评级等级承诺书》，不得是医药价格和招采信用评级等级为“中等”“严重”及“特别严重”企业。
（7）法律、行政法规规定的其他条件。
2.特定资格条件
（1）竞选人为所竞选产品制造商或经销商。若为经销商竞选，须具备竞选产品制造商或制造商中国境内代表机构认可的经销资格。
（2）属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；属于第二、三类医疗器械的，须具有所竞选产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》（加盖公章的复印件）；
（3）生产企业的医疗器械生产企业许可证（复印件，加盖公章）；
（4）竞选人医疗器械经营许可证及营业执照（加盖公章的复印件）；若不是所投产品的制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，竞选人应具备第二类医疗器械经营备案证（提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。提供的营业执照应有经营或销售第二类医疗器械相对应的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，竞选人应具备医疗器械经营许可证（提供许可证复印件）；
（5）竞选单位法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明（加盖公章的复印件）。

[bookmark: _Toc2529][bookmark: _Toc7015]三、竞选有关规定及说明
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的采购活动。
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加竞选，只能按照一家竞选人计算。同一合同项（分包）具体项目，供应商只能报一个品牌。
4、同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞选的，不得再委托代理商参与竞选。
5、竞选货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。
6、截至采购活动正式开始前，采购人所作出的一切书面或官网发布的更正、修改、补充说明、答疑等内容，都是采购文件不可分割的组成部分。
7、报名单位名称必须与竞选人名称相同，只有按上述资格规定报名后，才具备采购准入资格。
8、竞选人如对采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，且该书面质疑文件必须在公告时间结束前送达重庆医科大学附属第二医院采购管理处办公室，否则，即视为完全放弃对采购文件的质疑权利。
9、超过报名截止时间递交的竞选文件、不按本采购文件规定制作和密封的竞选文件，恕不接收。
10、采购文件中涉及的“采购人”系指本次组织竞选的重庆医科大学附属第二医院；
11、“供应商”“竞选人”“中选人”是指拟参加竞选和向采购人提供货物及相应服务的供应商。
[bookmark: _Toc6749][bookmark: _Toc17341][bookmark: _Toc18799][bookmark: _Toc28099][bookmark: _Toc7527][bookmark: _Toc654]四、报名时间、地点、方式
[bookmark: _Toc14530]1.报名截止时间：见公告
[bookmark: OLE_LINK1]2.报名方式及要求：按照采购邀请书第二条竞选人资格的要求，将电子版资质材料和报名表作为邮件附件发送至邮箱3474005023@qq.com。报名邮件主题为“报名消毒供应中心包X项目”，报名邮件正文为“消毒供应中心包X、生产厂家、经销商及竞选人姓名和电话”，逾期不再受理。注意每个包号产品需要制作有且仅有1个EXCEL报名表进行报名。
[bookmark: OLE_LINK2]资质材料：要求将厂家资质、供应商资质、产品注册证、厂家授权书、法定代表人签发的授权委托书、被授权人身份证明材料按照顺序扫描成PDF文档，文档命名为“消毒供应中心包X项目报名资质材料”，上传PDF文档为报名邮件附件。
报名表：从挂网的报名公告中下载“耗材报名表”（附件1），严格按照要求填写，并将EXCEL文档命名为“消毒供应中心包X-厂家-供应商（报名表）”，上传EXCEL版本为报名邮件附件。（注意：请反复核对报名表上的联系方式，确保联系畅通！）
3.报名注意事项：
竞选人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在公告结束前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK4]制作竞选文件时，“开标现场最终报价表”须与报名时提交的“耗材报名表”的中载明的产品信息（含产品注册证名称、规格型号、顺序等）保持一致。“耗材报名表”填写时不得改变文档格式，所有标红项为必填项，若没有相关情况则写“无”。
[bookmark: _Toc18950][bookmark: _Toc768]五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点
1.竞选文件递交截止时间：采购谈判时同时提交
2.采购谈判时间： 另行邮箱通知
3.采购谈判地点：重庆医科大学附属第二医院都市方舟五楼采购管理处会议室（地址：重庆市渝中区临江路74号）
[bookmark: _Toc829]六、联系方式
项目联系人：刘老师
[bookmark: _Toc869]项目联系人电话：023-63693920
[bookmark: _Toc25272][bookmark: _Toc76373872][bookmark: _Toc9714][bookmark: _Toc14224][bookmark: _Toc4033][bookmark: _Toc21905][bookmark: _Toc20138]
第二篇 技术（质量）与商务需求
[bookmark: _Toc32286][bookmark: _Toc2599][bookmark: _Toc11474][bookmark: _Toc3153][bookmark: _Toc76373874][bookmark: _Toc13391][bookmark: _Toc27187][bookmark: _Toc25148][bookmark: _Toc76373876][bookmark: _Toc29225][bookmark: _Toc6355][bookmark: _Toc29620][bookmark: _Toc30465][bookmark: _Toc1955][bookmark: _Toc13107]一、技术需求（含技术参数）
包1
（1）器械保护套、腔镜保护套：
1.用途：保护器械
2.技术参数：
保护套1：产品检验标准符合GB18282.1-2015对压力蒸汽灭菌第四类化学指示物的要求并具有保护锐利器械的作用；规格：≤16cmx6cm。
保护套2：开口器舌钳保护套，避免对患者口腔黏膜、组织损伤，不易脱落，可重复使用，能够耐受高温高压蒸汽灭菌、可耐酸碱、环氧乙烷灭菌方式；规格：适配于我院开口器、舌钳锐利端大小一致。
保护套3：硅胶或橡胶保护套，对器械前端进行保护，缓解和固定器械滑动、脱落，避免器械互相碰撞损伤器械能够耐受高温高压蒸汽灭菌、可耐酸碱、环氧乙烷灭菌、过氧化氢灭菌方式。其规格如下：
3.1硅胶管规格：共5种规格,请以1米/卷报价.单个尺寸具体如下(内径x外径x长度、单位mm)①0.8*1.6*15 、②1.4*3.2*15、③2.4*4.6*23 、④4.5*7.2*23、⑤7.5*10*23。
3.2橡胶管：共4种规格,请以1米/卷报价.单个尺寸具体如下(内径x外径x长度、单位mm)①4*6*23、②4*6*160、③4*6*130、④4*6*300。
备注：单个保护套的长度后期可根据科室需求进行调整。
3.组成或成分：
保护套1：产品为纸张材质的锐器保护套，有保护器械尖端和化学指示功能；
保护套2和3：采用医用级硅胶，内防滑面或橡胶，尺寸长度可定制。

（2）管腔清洗毛刷：
1.用途：清洗器械管腔、软式内镜管腔、检查器械清洗质量；
2.技术参数：①管腔刷毛材质主体：医用杜邦尼龙PA66（改性PBT高端款加分），无再生废料；②性能：软硬适中、弹性足、无硬毛刺；耐受多酶清洗剂、邻苯二甲醛、过氧乙酸、戊二醛；浸泡消毒不软化、不分叉、不掉丝；③ 拉力标准：单束刷毛承受≥5N拉力无脱落，整刷反复推拉100次无脱毛；④禁用材质：钢丝、普通化纤、猪鬃（易滋生生物膜）、磨砂硬质刷丝。 刷杆芯材质复用款：304医用不锈钢柔韧可弯曲，不易断裂、无锈蚀；采购型号具体如下：导尿管刷规格:F9,F12、F15、F24；检测棉刷(白通条：1mm（常用）、2mm（常用）、3mm、4mm，长度为350mm；耳鼻喉科吸引头刷：规格为0.8mm（常用）、1mm（常用）、1.5mm、2mm（常用）、3mm、4mm,5mm；骨穿针刷规格:12#、16#、18#；腰椎穿刺针刷规格:7#、9#；妇科吸头刷（常用）5mm、10mm、15mm；腹腔镜管腔刷总长×毛长×毛外直径（单位：mm）：550*120*1、 550*120*2、550*120*3（常用）、550*120*4、550*120*5（常用）、550*120*6、550*120*7、550*120*9（常用）、550*120*12、550*120*15（常用）、550*120*20；450*160*1、450*160*1.5（常用）、450*160*2、450*160*3（常用）。一次性内镜钳道清洗刷（常用），刷头直径4.0-4.2mm，杆总长220cm-250cm。一次性气道镜清洗刷（常用）：刷头直径3-3.2mm，杆总长115cm-120cm；超细气道镜清洗刷：刷头直径2.0-2.6mm，杆总长100cm-120cm；一次性管口/按钮小短刷两头型：刷毛直径4-5mm刷毛直径2mm；一次性胆道镜钳道清洗刷（常用），刷头直径2.8-3.0mm，杆总长120cm。泌尿镜(输尿管镜刷)（常用）：刷毛直径3.0mm，杆总长100cm-120cm；内镜海绵刷:材质为标准医用聚氨酯开孔海绵（PU），密度28-32KG/M3，孔隙30-40PPI。
（3）器械板刷 
1）大号直板器械板刷（常规款）
①整体尺寸：总长≥220mm，刷面宽度50-80mm，刷毛外露长度≥12mm，刷柄厚度≥11mm
②刷柄材质：全新医用级PP/ABS工程塑料，一体注塑成型，手柄带防滑凹凸纹路，尾部悬挂孔设计，方便悬挂干燥存放。
③刷毛材质：尼龙单丝，软中硬3个规格；单丝直径0.15–0.20mm，植毛密度≥120束/平方厘米，植毛牢固无松动。
④性能：耐酸碱、多酶、高温消毒，长期使用不发硬、不分叉；适合手术刀、止血钳、骨科钢板、托盘、器械筐平面大面积刷洗；
⑤外观：整体一体成型，无拼接缝隙，无藏污死角，易冲洗干燥。
2）翘头弯头板刷（关节缝隙专用）
①尺寸：总长≤220mm，前端15°翘头弯型，刷面宽度30-50mm，毛长≥7mm。
②结构：弯头设计，深入器械齿槽、关节、咬合缝隙、持针器卡扣死角。
③刷毛同大号板刷标准，植毛紧密，弯头根部无虚毛、无脱落隐患。
3）小号精细板刷（精细显微器械）
①尺寸：总长≤200mm，刷面宽度30-50mm，毛长≥6mm。
②用途：显微器械、眼科、耳鼻喉精细器械、细小卡扣缝隙清洗。
③刷毛更细软，不伤抛光精细器械表面。
4）钢丝去污板刷（重度污渍专用）
①尺寸：总长≤200mm，刷面宽度30-70mm，毛长≥6mm
②刷柄同塑料板刷一体成型；混合植入304不锈钢软钢丝+尼龙复合刷毛。
③钢丝为65号锰钢软钢丝，不生锈、不刮花器械抛光面；用于碳化、焦痂、干涸血迹顽固污渍去除。
5）通用手持器械清洗刷（短柄单头刷）
①尺寸：总长≤220mm，刷面宽度50-80mm，圆柱形刷头，毛长≥11mm。
②刷杆：实心PP一体杆，无空心积水藏污。
③刷毛：尼龙密植圆头，刷头端部包胶钝化，无尖锐硬丝，防止戳伤管腔内壁。
④适用：各类钳、剪、镊子、普通中空器械外表面刷洗。
3.耗材组成或成分：管腔清晰刷：适配不同管腔尺寸尼医用杜邦尼龙丝刷毛（改性PBT高端款加分）；内镜海绵刷：①海绵无纤维脱落，浸泡多酶/消毒剂24h无粉化、掉渣。② 生物相容性：ISO 10993无细胞毒性、无致敏。③耐化学：适配中性多酶、0.5%过氧乙酸、邻苯二甲醛、戊二醛④复用款海绵耐受≥50次高水平消毒；一次性仅限单次使用⑤ 海绵边缘圆角，无尖锐棱角，保护内镜弯曲橡胶护套、镜头玻璃。

（3）吸水纸：
1.用途：为一次性医用吸水材料，有良好的吸水性和快速挥发性能；
2.技术参数：
规格：25*25cm、8cm×9cm规格尺寸供使用科室选择；
3.耗材组成或成分：主要成分为原木浆，在进行压力蒸汽灭菌时可快速吸收灭菌包的冷凝水，有效地保证灭菌包的干燥性，减少湿包的产生，提高灭菌效率。

（4）ZS815一次性过滤纸度高温灭菌用等：
1.用途：带有高温灭菌变色块，具备无菌屏障功能，用于滤纸式硬质容器盒的密闭；
2.技术参数：皱纹纸，外形尺寸为Ф188mm；
3.耗材组成或成分：皱纹纸。
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包3
（1）环氧乙烷灭菌包内化学指示卡：
功能：适配于科室现有的3M环氧乙烷灭菌器的灭菌效果的化学监测；
1.符合GB/T33418-2016、GB/T18282.1-2025、ISO11140-12005的要求。有消毒产品安全评价报告和备案凭证。
2.指示物颜色变化易于辨认，在储存过程中不会变为灭菌前的颜色，指示剂不应流失或偏移。
3.包装应防潮。规格：≤11cmx2cm。

（2）环氧乙烷快速生物测试包：
用途：适用于环氧乙烷灭菌的快速生物监测，可监测环氧乙烷（包括100%纯环氧乙烷气体和环氧乙烷混合气体）灭菌效果。在自动阅读器内培养阳性对照和已灭菌的生物指示剂小于或等于4小时，4小时内可以得到阳性结果，最终阴性判读在4小时做出。
参数：适配于医院现有的环氧乙烷快速阅读器
1.每批次应进行生物监测，生物监测阴性出结果时间≤4h；
2.菌片为枯草杆菌变种芽孢，符合ISO以及WS310相关要求；
3.安瓿瓶中内含芽孢生长所需充足的培养液和非荧光底物；
4.快速生物监测结果与7天可视PH颜色变化结果一致性＞97%；
5.一次性设计和使用，避免手工打包和人为因素影响；
6.监测包应1：1配备阳性对照管，方便1：1进行阳性对照；
7.具备中国消毒产品安全评价报告。

包4
（1）超强多酶清洗剂：
1.用途：清洗消毒器的器械清洗和润滑
2.技术参数与组成成分：液体；不低于4种酶复合而成。对模拟污物中蛋白质去除率≥90%；对模拟污物中淀粉去除率≥60%，对模拟污物中脂肪去除率≥50%；对人工模拟污物去除率≥95%；对血液和细菌混合物的去除率≥99%，ATP含量下降率≥99%；ATP生物膜去除率≥90%，ATP含量减少至≥90%；具备第三方测试报告。
器械润滑剂加强型：
1.不含硅和矿物油、荧光剂和重金属的水基润滑剂，不分层，不混浊，且不改变气味，无结晶，无沉淀，不产生白斑，物理性状稳定性，用于清理后器械关节和移动部件的润滑及防锈。
2.不影响蒸汽或环氧乙烷灭菌过程灭菌介质穿透。按照ISO 10993要求进行生物兼容性测试，不具备刺激性、致敏性或细胞毒性（有毒理报告支持），有多次完整皮肤刺激试验属无刺激性，皮肤变态反应致敏率为0（有第三方检测报告)为佳。

（2）医用弱酸清洗剂、医用弱碱清洗剂：
1、用途：医用超声波清洗机的器械清洗，有效去除器械上的血渍、组织、粘液和分泌物，可以满足不同品牌超声刀、焦痂器械清洗的要求。
2、技术参数：液体，气味温和、无刺激、无残留、100%生物降解，到达安全环保要求。
3、耗材组成或成分：
3.1医用弱酸清洗剂：产品复合酸配方，有效去除溶于酸的无机物，可以满足不同品牌超声刀清洗的要求，弱酸性，PH值为5.5-6.5，符合JY/T015-1996，无泡配方，易漂洗，机洗安全，配合弱碱使用。
3.2医用弱碱清洗剂：产品复合碱配方，有效去除器械上的血渍、组织、粘液和分泌物，可以满足不同品牌超声刀、焦痂器械清洗的要求；PH值7.1-8.5为弱碱性，符合JY/T015-1996,无泡配方，易漂洗，机洗安全，配合弱酸使用。

（3）超浓缩医用酶清洗剂：
用途：广泛用于去除手术器械与医疗用品上的蛋白质与脂类等污渍。可以去除血、蛋白质、粘液和脂类等顽渍，适用于手术器械、软式内镜、硬式内镜、达芬奇手术器械、呼吸管道及其它医疗用品的清洗。适用于机洗和手洗。
参数：适配于医院现有的单腔和长龙清洗消毒机
1.清洗配方及功效：含酶配方、表面活性及螯合剂，可迅速分解蛋白质、脂肪、碳水化合物等有机污垢；
2.超浓缩医用多酶清洗剂为无泡或低泡型，易于漂洗干净；无残留：器械清洗后应光亮、清洁无残留白斑，清洗机内壁无残留白斑；
3.清洗配比：超浓缩型，稀释比例1：1000(1L水加入1m1原液)；价格比较与单位使用成本计算（按每升水消耗的酶的原液计算成本）；材质兼容性：需与各种手术器械的材质，如金属类、软金属、内镜材质，铝、阳极氧化铝及塑料类材料的兼容性等并提供检测报告，提供直观复星机器人厂家认证清洗兼容性报告，提供证明文件；
4.活性随水温增加而升高，但不能超高≤60度，清洗效果更彻底。对环境和人员无害，提供相关报告；具有抑菌作用：提供相关报告。
5.pH值及密度：中性pH值，常规密度≤1.06左右。
6.CE认证：具有CE认证，IS0认证及提供CFG文件。
7.提供以T/WSID002-2019《医用清洗剂卫生要求》为评价依据通过第三方检测机构出具的所投产品使用稀释比例对萌血悬液中细菌去除率>99%，且ATP含量下降率>99%的检测报告。模拟生物膜ATP含量减少值>90%。对于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌的杀菌率均>90%的检测报告。
8.提供以T/WSJD002-2019《医用清洗剂卫生要求》为评价依据通过第三方检测机构出具的所投产品毒性分级属实际无毒、刺激强度属无刺激性、未见皮肤变态反应的检测报告。
9.提供厂家ISO9001，ISO13485 质量管理体系认证报告。

（4）医用润滑剂：
参数：适配于医院现有的单腔和长龙清洗消毒机
1.清洗配比：稀释比例≥1：200(1L水加入5m1原液)。价格比较与单位使用成本计算（按每升水消耗的润滑剂的原液计算成本）产品不含硅，不阻碍蒸汽和E0穿透。水溶性强,不影响灭菌因子的穿透。
2.保护剂：内含保护剂，保证已经处理的器械不易滋生微生物。内含保护剂，保证已处理的器械不易滋生微生物，配好的溶液抑菌可达到14-28天，提供相关报告。
3.pH值：中性pH值，可适用于不锈钢和铝制器械。生物降解：其降解物不会造成环境污染，需提供相应认证。
4.具有CE认证，IS0认证及提供CFG文件。

（5）超浓缩医用碱性清洗剂：
用途：产品用途：有效去除手术器械和其他医疗用品的脂肪、蛋白质、多糖类、糖液、血渍等表面污渍，使器械光亮如新。产品为安全碱，不含酶，使用过程不需要中和剂。适用于机洗和手洗。清洗配方及功效：表面活性剂、整合剂，对血液、粘液、蛋白去除力优异，更可清除如骨科手术等污染重、难以去除的污溃；不同的螯合剂系统及器械保护剂，防止器械被腐蚀、氧化，延长器械使用寿命。
参数：适配于医院现有的单腔和长龙清洗消毒机
1.超浓缩医用碱性清洗剂为无泡或低泡型，易于漂洗干净；器械清洗后应光亮、清洁无残留白斑，清洗机内壁无残留白斑；清洗配比：超浓缩型，稀释比例1：100(1L水加入lmL原液)价格比较与单位使用成本计算。（按每升水消耗的碱的原液计算成本）；
2.材质兼容性：需与各种手术器械的材质，如金属类、软金属、内镜材质、铝、阳极氧化铝及塑料类材料的兼容性等，需提供报告说明。
3.高效清洗系统及效果对比：本品活性随水温增加而升高，温度达到65度清洗效果更彻底。
4.生物降解：对环境和人员无害，提供相关报告；抑菌作用：提供相关报告。
5.pH值碱性（安全碱性范围），无需中和，提供检测报告；
6.CE认证：具有CE认证，IS0认证及提供CFG文件。
7.提供以T/WSJD002-2019《医用清洗剂卫生要求》为评价依据通过第三方检测机构出具的所投产品，模拟生物膜ATP含量减少值均>90%。对大肠杆菌、铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌杀灭检测报告。对菌血悬液中细菌去除率>99%6，且ATP含量下降率>99%的检测报告
8.提供以T/WSJD002-2019《医用清洗剂卫生要求》为评价依据通过第三方检测机构出具的所投产品毒性分级属实际无毒、刺激强度属无刺激性、未见皮肤变态反应的检测报告。
9.提供超浓缩碱性清洁剂去除阮毒体的检测报告或者实验。

包5
过氧化氢低温等离子灭菌超快速生物指示剂：
用途：适用于过氧化氢低温灭菌效果的快速监测。能够准确的在20-30分钟内完成快速阅读，判定灭菌结果。
参数：适配于医院现有的超快速特锐生物阅读器
1.使用国际认证标准菌种 ATCC7953，含菌量：嗜热脂肪肝菌芽孢≥1.0×10的6次方；           
2.产品符合医疗保健产品灭菌生物指示物第1部分：通则GB18281.1-2015的要求和《过氧化氢气体灭菌生物指示物检验方法》GB/T33417-2016的要求。

注：1.供应商需携带产品样品、产品彩页、产品说明书、全国市场三级甲等综合医院5家及以上近0.5-1年供货发票或合同复印件。
2.蒸汽灭菌指示胶带：请以每米价格报价。
3.压力蒸汽灭菌包内化学指示卡：请以单片使用价格报价。
4.多酶和润滑剂：请以每毫升报价。
5.所有型号板刷请折算为统一价格/个/元。



[bookmark: _Toc6540]二、商务需求
1、交货期
成交供应商应在接到采购人通知后的3-7天（根据医院要求） 
2、交货地点
[bookmark: _Toc1768][bookmark: _Toc17524][bookmark: _Toc2072][bookmark: _Toc4791][bookmark: _Toc17944][bookmark: _Toc31843][bookmark: _Toc24122][bookmark: _Toc15650][bookmark: _Toc7794][bookmark: _Toc76373878][bookmark: _Toc267320050]重庆医科大学附属第二医院江南院区、渝中院区或其他指定地点。
3、报价要求
[bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc76373879][bookmark: _Toc29836][bookmark: _Toc14311][bookmark: _Toc5959][bookmark: _Toc22561][bookmark: _Toc9339][bookmark: _Toc16908][bookmark: _Toc13528][bookmark: _Toc28942]该项目可在投标现场进行二次报价。该项目报价须为包干单价报价，包括完成货物、运输、验收及其他本项目所需的所有费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
4、产品质量保证期
成交供应商出现一年内一次及以上不能按需供货的情况或质量问题时，取消该产品的供货资格。售后及时，24小时到现场提供解决方案。
5、验收
由医院库管人员、使用科室及供货商现场核对物品的名称、规格型号、品牌、数量等信息后，签字或HRP系统上确认收货。
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第三篇  资格审查及评价办法
[bookmark: _Toc76373886][bookmark: _Toc11052][bookmark: _Toc12712][bookmark: _Toc23699][bookmark: _Toc7115][bookmark: _Toc28189]
[bookmark: _Toc4818]一、资格审查及符合性审查
根据采购邀请文件中的竞选人资格要求对竞选进行资格审查，若未通过资格审查的采购文件，竞选人不得继续参与后续采购活动，竞选文件不得进入评审环节。

[bookmark: _Toc13585][bookmark: _Toc76373887][bookmark: _Toc31293][bookmark: _Toc26754][bookmark: _Toc5535][bookmark: _Toc19809][bookmark: _Toc9147]二、遴选方法
1.按遴选采购文件中规定，对资格审查合格的响应文件进行技术评估。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同竞选人参加的，按一家竞选人计算。 
2.根据不同档次或需求评选能够实现基本要求的供应商，按竞选报价由低到高的顺序，遴选出拟中选供应商。
3.若对投报产品性能不了解，则由需求部门进行性能验证后择优遴选出中选产品。
说明：院内采购小组及评审专家认为竞选人的报价明显低于其他通过资格审查竞选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在竞选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，院内采购小组及评审专家当将其作为无效竞选处理。
[bookmark: _Toc30068][bookmark: _Toc2900][bookmark: _Toc16925][bookmark: _Toc8546][bookmark: _Toc5251][bookmark: _Toc76373889]
[bookmark: _Toc13294]三、无效竞选条款
[bookmark: _Toc28228]竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，经评审专家组讨论后，可认定为无效竞选：
1、未按照采购文件制作竞选文件，在技术与服务需求中提供的支撑材料不符的；
2、竞选文件未按采购文件要求签署、盖章的；
3、不具备采购文件中规定的资格要求的；
4、竞选文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、竞选人串通竞选的；
6、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc20034][bookmark: _Toc11342][bookmark: _Toc11654][bookmark: _Toc76373890][bookmark: _Toc26071][bookmark: _Toc27443]四、废标条款
在采购中，出现下列情形之一的，具体分包项目应予作废处理：
1、符合专业条件的竞选人或者对采购文件作实质响应的竞选人不足三家的，经二次挂网并经核查满足需求或广泛邀请后仍为两家的除外；
2、因情况变化，不再符合规定的公开遴选采购方式适用情形的；
3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
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第四篇  中选通知及合同签订

[bookmark: _Toc27709]一、中选通知
1.采购人通过官网发布中选公告，公告时间为两个工作日，且不对未中选人作任何解释；
2.中选人应在中选公告结束后，两个工作日内领取中选通知书。
[bookmark: _Toc29342][bookmark: OLE_LINK3]二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力
1.在发布中选通知书发出前，采购人有权对竞选人资格、竞选文件、应答支撑材料等真实性进行现场复核，对竞选产品提出性能验证等要求，若竞选人拒绝，视作放弃本次竞选资格。
2.在发布中选通知书发出前，采购人可以依据院内采购小组及评审专家的评价建议接受或拒绝任何竞选。
[bookmark: _Toc23535]三、合同协议书的签订
1.按照采购文件和中选人的竞选文件签订采购合同，中选公告结束5个工作日内中选人在医院医采平台完成CA签章认证服务，实行线上合同签订或根据医院安排提交纸质合同进行签订；
2.如采购人因中选人未按时递交合同或放弃中选资格而造成损失，中选人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；
3.中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目，不得将中选项目转让(转包)给他人。
4.交货期限是指自合同签订完成之日起，乙方按竞选现场承诺的时间，在甲方指定地点交付本合同约定的所有货品。
5.货款结算：入库验收合格，提交发票后6个月安排付款。
6.耗材的国家医保编码发生变更，乙方需在生效日期之前告知甲方，否则因国家编码变更导致的违规扣款由乙方承担。

[bookmark: _Toc10698]四、其它
1.竞选时，所有解释均依据本采购文件及有关文件规定。
2.本采购文件最终解释权归采购人。
3.竞选后，无论中选与否，所有竞选文件采购人不予退还。参与遴选的竞选人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论遴选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
4.本采购文件未尽事宜可按现行的有关法律法规和规定参照执行。
[bookmark: _Toc20762][bookmark: _Toc76373904][bookmark: _Toc19409][bookmark: _Toc24088][bookmark: _Toc2975][bookmark: _Toc10152]

[bookmark: _Toc11892][bookmark: _Toc11763][bookmark: _Toc16112][bookmark: _Toc12863][bookmark: _Toc7750][bookmark: _Toc76373907][bookmark: _Toc25920]第五篇  采购文件格式
[bookmark: _Toc6437]一、竞选文件的份数和签署
1.竞选文件须按照以下顺序制作竞选文件。
竞选文件正本一份，副本四份，均为纸质件。每套竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。
2.在竞选文件正本中，规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、加盖鲜章。
3.若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签署确认。
4.竞选文件均为纸质件，其它形式的竞选文件概不接受。
二、封面格式
三、经济文件格式
（一）开标现场最终报价表
[bookmark: OLE_LINK14]（二）专用设备报价表(如有)
[bookmark: OLE_LINK13]（三）耗材专用设备零配件报价表(如有)
[bookmark: _Toc17664]四、技术（质量）文件格式
（一）技术（质量）条款差异表
（二）其他技术（质量）资料
[bookmark: _Toc4012][bookmark: _Toc24824]五、商务文件格式
（一）竞选函（格式）
（二）商务条款差异表
（三）其他商务资料
[bookmark: _Toc6185]六、资格文件格式
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）基本资格条件承诺函（格式）
（五）特定资格条件证书或证明文件
七、商业活动廉洁经营承诺书
[bookmark: _Toc10063][bookmark: _Toc22827][bookmark: _Toc3094]
遴选文件封面

XXXX采购项目

遴
选
文
件

竞选项目：耗材名称
竞选人：XXXX
法定代表人或其委托代理人签字：XXXX
联系方式：XXXX
_____年  月  日
- 2 -
[bookmark: _Toc15483][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK6]一、经济文件


[bookmark: OLE_LINK10]（一）开标现场最终报价表
     注：“开标现场最终报价表”须与报名时提交的“耗材报名表”的中载明的产品信息（含产品注册证名称、规格型号、顺序等）保持一致。“开标现场最终报价表”除了报价现场填写，其他信息电子文档填写后打印做到标书里面。

[bookmark: OLE_LINK5]开标现场最终报价表
竞选项目名称：
	序号
	国家医保编码
	医疗器械注册证名称
	医疗器械注册证号/有效期
	规格型号
	生产厂家
	产地
	药交所平台挂网最低价/计价单位
	计数单位
	线上报价
（元）
	备案采购报价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



竞选人                                   法定代表人授权代表：
                            （竞选人公章）                               （签字或盖章）

                                                                                  年     月     日

- 29 -

[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK18]（二）专用设备报价表(如有)

	[bookmark: OLE_LINK16]耗材配套医用设备报价表

	序号
	品名
	厂家
	型号
	产地
	数量
	单价
（万元）
	合计
（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	供货周期（天）：        保修期（年） ：（整机/主机） 5年           

	
	总价（万元）：




竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：
  （竞选人公章）                               （签署或盖章）


                                            年     月     日

说明：1.报价一览表按格式填列；务必填写清楚，准确无误。
2.保修期应注明整机还是主机，若为主机，还须在易损件报价表中明确报出易损件的价格。
[bookmark: OLE_LINK17]
（三）耗材专用设备零配件报价表(如有)

耗材专用设备零配件报价表
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	报价
	成交价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：
  （竞选人公章）                               （签署或盖章）


                                            年     月   日  
- 2 -
[bookmark: _Toc27306][bookmark: _Toc76373909][bookmark: _Toc21830][bookmark: _Toc21431][bookmark: _Toc493178790][bookmark: _Toc9795][bookmark: _Toc23879][bookmark: _Toc28644][bookmark: OLE_LINK12]二、技术（质量）文件
（一）技术（质量）条款差异表
	序号
	参数需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请注明自身技术参数或具体内容，不得照搬参数需求
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc16487][bookmark: _Toc411][bookmark: _Toc20258][bookmark: _Toc76373910][bookmark: _Toc492721039][bookmark: _Toc20875][bookmark: _Toc12647][bookmark: _Toc493178791]注：1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展，相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）
3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。
4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（二）其他技术（质量）资料


[bookmark: _Toc26764]三、商务文件
（一）竞选函（格式）

采购项目名称：                                             

致：                    ：
                        （竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。
二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术（质量）服务。
四、我方按采购文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份，副本4份。
五、我方竞选报价为闭口价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。
    九、本竞选人郑重承诺，在参与 2026 年   月   日                     项目中，不存在与其他竞选人进行串标、围标等不法的行为，以及与其他竞选人之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。

（竞选人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表
	序号
	商务需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请根据自身商务能力，注明具体内容以及竞选文件中具体内容的位置（页码）
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）
3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。
4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（三）其他商务资料
 
[bookmark: _Toc20605][bookmark: _Toc76373912][bookmark: _Toc4250][bookmark: _Toc492721038][bookmark: _Toc8925][bookmark: _Toc19291][bookmark: _Toc16151][bookmark: _Toc493178793][bookmark: _Toc6217]四、资格文件
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件




（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                

致：                     ：
        （法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。


                                             竞选人：
（竞选人公章）

                                             年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）






（三）法定代表人授权委托书（格式）
    
采购项目名称：                                                

致：                     ：
            （竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。


被授权人：                                 竞选人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          

（竞选人公章）
年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函

致                   ：
                      （竞选人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（竞选人公章）
年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件





















[bookmark: _Toc27718]
五、商业活动廉洁经营承诺书
商业活动廉洁经营承诺书

重庆医科大学附属第二医院：
根据中央《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》精神，按照贵院廉政建设相关规定要求，为保证在与贵院进行医疗器械、医用耗材等购销服务活动、产品宣传、竞选过程中诚实守信、廉洁经营，与医院一起共同营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业文化氛围，我司特作如下承诺：
一、坚持经营质量第一，建立健全质量保证体系；规范销售服务行为，强化售后服务，严格执行质量追溯制度，不断提高员工综合素质，努力为客户提供优质的售前、售中和售后服务。
二、不以任何理由向贵院及工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品及土特产等。
三、不以任何名义为贵院及工作人员报销应由贵院或个人支付的任何费用。
四、不以任何理由邀请贵院及工作人员外出参加未经审批同意的学习考察，旅游，宴请及娱乐活动。
五、不为贵院单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。
六、如果发现贵院工作人员有违反廉政规定的行为，承诺向贵院纪检监察部门或有关单位报告。
七、若我司工作人员违反本廉政承诺书内容规定，我司依据情节轻重，接受移送工商行政主管部门给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给贵院造成经济损失的，承诺予以赔偿。接受贵院做出的取消合作资格、对有损商业信誉行为进行通报、作不良记录档案管理、延期付款、列入黑名单、长期取消合作资格等处理方式。
八、本廉政承诺由贵院纪检监察部门和我司业务内控部门负责监督执行。


竞选人法定代表人： 
                  竞选人地址：
              联系人及手机号码：
年   月   日（加盖公司印章）
法律监督单位：重庆市渝中区人民检察院           
电话：63905066、63905067      

（结束）
