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[bookmark: _Toc16417][bookmark: _Toc10781]第一篇 采购邀请书
重庆医科大学附属第二医院须购置一批耗材，现邀请具有能力提供本采购项目的合格供应商参与竞选。
[bookmark: _Toc76373864][bookmark: _Toc15376][bookmark: _Toc28264][bookmark: _Toc22435][bookmark: _Toc5909][bookmark: _Toc11603][bookmark: _Toc17192]一、采购项目基本情况
项目名称：医用氧气雾化面罩/一次性雾化喷雾装置等
采购方式：公开比选
评价方式：最低价法
报价方式：可二次报价
采购需求：
	[bookmark: _Toc18060][bookmark: _Toc5838][bookmark: _Toc22707][bookmark: _Toc76373865][bookmark: _Toc22129]包号
	分项明细
	名称
	采购数量
	成交供应商/品牌(个）
	需求科室

	包一
	1
	医用氧气雾化面罩/一次性雾化喷雾装置
	按实结算
	1-2
	全院

	包二
	1
	一次性使用吸痰管
	
	1-2
	

	
	2
	可控式吸痰管
	
	
	

	
	3
	冲吸式口护吸痰管
	
	
	

	包三
	1
	负压引流器
	
	1-2
	

	包四
	1
	硅胶负压引流球
	
	1-2
	

	包五
	1
	一次性使用体外引流器
	
	1-2
	

	包六
	1
	一次性使用无菌梅花头导尿引流管
	
	1-2
	

	包七
	1
	服药杯
	
	1-2
	

	
	2
	一次性使用尿杯
	
	
	

	包八
	1
	网状头套
	
	1-2
	

	
	2
	氧气袋
	
	
	

	
	3
	备皮刀
	
	
	

	
	4
	一次性使用备皮包
	
	
	

	包九
	1
	透气胶贴（非织造布胶带）
	
	1-2
	

	
	2
	弹力绷带
	
	
	

	包十
	1
	听诊器
	
	1-2
	

	
	2
	电子血压计
	
	
	

	
	3
	电子血压计袖带
	
	
	

	
	4
	非接触式红外体温计
	
	
	

	
	5
	玻璃体温计
	
	
	

	包十一
	1
	泡沫敷料
	
	1-2
	

	
	2
	自粘性软聚硅酮泡沫敷料/自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料
	
	
	

	包十二
	1
	亲水性纤维敷料
	
	1-2
	

	
	2
	藻酸盐敷料
	
	
	

	
	3
	自粘性软聚硅酮有边型吸水纤维敷料
	
	
	

	包十三
	1
	水胶体敷料
	
	1-2
	

	
	2
	高渗盐水敷料
	
	
	

	包十四
	1
	物理抗菌喷雾敷料
	
	1-2
	

	包十五
	1
	脂质水胶敷料
	
	1-2
	

	包十六
	1
	一次性使用输注避光泵用管路
	
	1-2
	

	
	2
	一次性使用精密过滤避光输液器
	
	
	

	包十七
	1
	一次性使用超滑导尿管
	
	1-2
	

	
	2
	一次性使用无菌硅胶导尿管
	
	
	

	
	3
	一次性使用无菌测温型硅胶导尿管
	
	
	

	
	4
	一次性使用乳胶导尿管
	
	
	

	
	5
	一次性使用防返流引流袋
	
	
	

	包十八
	1
	一次性使用心电电极
	
	1-2
	

	
	2
	医用导电膏
	
	
	

	包十九
	1
	十二导心电图记录纸
	
	1-2
	

	
	2
	记录纸
	
	
	


注：
1.采购项目的技术参数详见采购文件第二部分。
2.合同履行期限：三年
3.本项目是/否接受联合竞选：否
4.本项目仅支持采购重庆药品和医用耗材招采管理系统挂网产品。
5.以上项目为合同过期重新采购。
[bookmark: _Toc25496][bookmark: _Toc26504][bookmark: _Toc76373866][bookmark: _Toc3434][bookmark: _Toc10137][bookmark: _Toc30358]
[bookmark: _Toc3249]二、竞选人资格要求
竞选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。
1.基本资格条件
（1）具有独立承担民事责任的能力
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）提供《医药价格和招采信用评级等级承诺书》，不得是医药价格和招采信用评级等级为“中等”“严重”及“特别严重”企业。
（7）法律、行政法规规定的其他条件。
2.特定资格条件
（1）竞选人为所竞选产品制造商或经销商。若为经销商竞选，须具备竞选产品制造商或制造商中国境内代表机构认可的经销资格。
（2）属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；属于第二、三类医疗器械的，须具有所竞选产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还须提供附件《医疗器械产品注册登记表》（加盖公章的复印件）；
（3）生产企业的医疗器械生产企业许可证（复印件，加盖公章）；
（4）竞选人医疗器械经营许可证及营业执照（加盖公章的复印件）；若不是所投产品的制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，竞选人应具备第二类医疗器械经营备案证（提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件。提供的营业执照应有经营或销售第二类医疗器械相对应的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，竞选人应具备医疗器械经营许可证（提供许可证复印件）；
（5）竞选单位法定代表人签发的授权委托书（须明确授权范围）及身份证明（加盖公章的复印件）。

[bookmark: _Toc2529][bookmark: _Toc7015]三、竞选有关规定及说明
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的采购活动。
2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
3、同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加竞选，只能按照一家竞选人计算。同一合同项（分包）具体项目，供应商只能报一个品牌。
4、同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞选的，不得再委托代理商参与竞选。
5、竞选货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。
6、截至采购活动正式开始前，采购人所作出的一切书面或官网发布的更正、修改、补充说明、答疑等内容，都是采购文件不可分割的组成部分。
7、报名单位名称必须与竞选人名称相同，只有按上述资格规定报名后，才具备采购准入资格。
8、竞选人如对采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，且该书面质疑文件必须在公告时间结束前送达重庆医科大学附属第二医院采购管理处办公室，否则，即视为完全放弃对采购文件的质疑权利。
9、超过报名截止时间递交的竞选文件、不按本采购文件规定制作和密封的竞选文件，恕不接收。
10、采购文件中涉及的“采购人”系指本次组织竞选的重庆医科大学附属第二医院；
11、“供应商”“竞选人”“中选人”是指拟参加竞选和向采购人提供货物及相应服务的供应商。
[bookmark: _Toc17341][bookmark: _Toc6749][bookmark: _Toc7527][bookmark: _Toc18799][bookmark: _Toc654][bookmark: _Toc28099]四、报名时间、地点、方式
[bookmark: _Toc14530]1.报名截止时间：见公告
[bookmark: OLE_LINK1]2.报名方式及要求：按照采购邀请书第二条竞选人资格的要求，将电子版资质材料和报名表作为邮件附件发送至邮箱3946367709@qq.com。报名邮件主题为“报名全院包X项目”，报名邮件正文为“全院包X、生产厂家、经销商及竞选人姓名和电话”，逾期不再受理。注意每个包号产品需要制作有且仅有1个EXCEL报名表进行报名。
[bookmark: OLE_LINK2]资质材料：要求将厂家资质、供应商资质、产品注册证、厂家授权书、法定代表人签发的授权委托书、被授权人身份证明材料按照顺序扫描成PDF文档，文档命名为“全院包X项目报名资质材料”，上传PDF文档为报名邮件附件。
报名表：从挂网的报名公告中下载“耗材报名表”（附件1），严格按照要求填写，并将EXCEL文档命名为“全院包X-厂家-供应商（报名表）”，上传EXCEL版本为报名邮件附件。（注意：请反复核对报名表上的联系方式，确保联系畅通！）
3.报名注意事项：
竞选人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在公告结束前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK4]制作竞选文件时，“开标现场最终报价表”须与报名时提交的“耗材报名表”的中载明的产品信息（含产品注册证名称、规格型号、顺序等）保持一致。“耗材报名表”填写时不得改变文档格式，所有标红项为必填项，若没有相关情况则写“无”。
[bookmark: _Toc768][bookmark: _Toc18950]五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点
1.竞选文件递交截止时间：采购谈判时同时提交
2.采购谈判时间： 另行邮箱通知
3.采购谈判地点：重庆医科大学附属第二医院都市方舟五楼采购管理处会议室（地址：重庆市渝中区临江路74号）
[bookmark: _Toc829]六、联系方式
项目联系人：陈老师
[bookmark: _Toc869]项目联系人电话：023-63693371
[bookmark: _Toc14224][bookmark: _Toc9714][bookmark: _Toc25272][bookmark: _Toc76373872][bookmark: _Toc4033][bookmark: _Toc21905][bookmark: _Toc20138]
第二篇 技术（质量）与商务需求
[bookmark: _Toc32286][bookmark: _Toc3153][bookmark: _Toc2599][bookmark: _Toc76373874][bookmark: _Toc11474][bookmark: _Toc13391][bookmark: _Toc25148][bookmark: _Toc27187][bookmark: _Toc30465][bookmark: _Toc29620][bookmark: _Toc29225][bookmark: _Toc6355][bookmark: _Toc76373876][bookmark: _Toc1955][bookmark: _Toc13107]一、技术需求（含技术参数）
包1
用途：与医用氧气源或压缩空气净化装置配套，靠氧气或压缩空气流驱动，将液态药物雾化成微小颗粒，供呼吸道疾病患者雾化吸入治疗。
1. 结构组成：由面罩、雾化杯（药液杯）、弯管连接器、输氧管/延长管、接头、松紧带（头带）组成；可选配口含器、T形件、波纹管、转换接头等。面罩型与咬嘴型均可响应，分别报价。
2. 材质：雾化杯、咬嘴、接头采用医用级 PP 或 PE；面罩、连接管采用医用级 PVC 或硅胶；松紧带为涤纶弹性纤维；不含天然乳胶。
3. 粒径：6L/min 氧流量下 MMAD ≤5μm 占比 ≥60%。
4. 雾化性能：速率 ≥0.2 mL/min；容量 ≥6 mL（可选 8/12/30mL）；残液 ≤0.8 mL。
5. 接口：进氧端配中心供氧接头；出雾端可接面罩/咬嘴/呼吸机管路三通（三通可选）。
连接牢固度：罐体与管路 ≥10N 静拉不脱。

 包2
	一次性使用吸痰管
	用途：供临床患者呼吸道痰液、分泌物吸引使用。通过负压吸引装置连接，经口、鼻或人工气道插入，清除气道内分泌物，保持呼吸道通畅。
1. 结构：管身+机器端标准圆锥接头（适配中心负压）；病人端圆头、侧孔≥2个。
2. 材质：医用软聚氯乙烯；接头 PP/ABS；不含乳胶。
3. 规格：F6/F8/F10/F12/F14/F16 多档（可扩 F5-F18）；长 30-60cm。
4. 性能：40kPa 负压 15s 不扁瘪；EO 灭菌无菌；单只纸塑密封。

	可控式吸痰管
	用途：供临床患者呼吸道痰液吸引使用。与普通吸痰管的区别在于管身带有负压控制阀，操作者可通过手指按压控制负压通断，实现精准吸引，减少对气道黏膜的损伤。适用于需要间歇性吸引的清醒患者或气道敏感人群。
1. 结构：在普通型基础上增设单手负压控制阀/控制孔，松开断负压、按压通吸；可选配带阀三通/冲洗接头。
2. 材质：管身医用 PVC；控制阀/接头 PP/ABS；不含乳胶可选。
3. 规格：F6/F8/F10/F12/F14/F16 多档（可扩 F5/F18）；长 40-50cm。
4. 性能：控制孔闭合时 40kPa 不漏吸、打开即通；EO 灭菌无菌。

	冲吸式口护吸痰管
	用途：供临床重症及意识障碍患者口腔护理与吸痰使用。管身带有冲洗接口和吸引腔，可同步进行口腔冲洗和痰液吸引，清除口腔分泌物、痰痂及异味，预防呼吸机相关性肺炎。适用于ICU及需口腔护理的卧床患者。
1. 组成：刷头（医用硅胶，带吸引口） + 前后手柄（透明树脂） + 双腔管（冲洗腔+吸引腔） + 负压接头 + 冲洗接头
2. 材质：刷头硅胶；手柄 PETG/PP；管身 PVC；不含乳胶
3. 规格：成人型/儿童型；吸引腔管径 F6-F12
4. 功能：同步口腔冲洗+负压吸液+刷洗，单人操作；EO 灭菌无菌，单套密封



包3
用途：用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。通过手动挤压器体产生并维持负压，将引流液收集于容器内。
1.材质：器体采用聚乙烯或聚氯乙烯制成，全新料，无毒无异味，软硬度适宜。
2.结构组成：由瓶体（吹塑风琴式）、瓶塞、内置弹簧、引流连接管（长度≥80cm）、调节阀/鲁尔接头、防倒流膜/阀等组成，结构完整，方便临床连接导管。
3.负压性能：产品可形成有效负压，在极限负压下瓶体无破损、无漏气。
4.一次性使用，无菌提供。
5.容量：标称容量 1000ml（允差 ±50ml）。

包4
用途：供临床负压引流和储存引流液用。通过手动挤压球囊产生并维持负压，将引流液收集于球体内。
1.规格：100mL、200mL 两种规格，分别报价。
2.球囊及引流管采用医用硅橡胶材质。
3.无菌提供，一次性使用。
4.防倒流设计，引流液不得返流。

包5
一次性使用负压吸引瓶内胆：
用途：与医院中心负压吸引器配套，作为吸引器内部储液容器，用于收集患者痰液、血液及体液等废液。
1.材质：医用级高分子材料（PE、PVC、PET、PC 等），安全无毒，生物相容性好；便于观察液位。
2.容量：标称 ≥2000mL（或 2000mL/3000mL/5000mL 多规格可选），带有清晰、连续的容量刻度线。
3.结构：具备防逆流/止溢功能（止溢阀、止回膜、浮子阀、防逆流塞等任一结构即可）；顶部配有标准鲁尔接头、螺纹接口或适配医院现有吸引器接口的通用接头，连接牢固；配有瓶塞。
4.包装：单只独立密封包装，一次性使用；无菌或非无菌提供均可响应。
一次性使用负压吸引袋
用途：与引流管/导尿管配套，供临床向体外引出并收集体内液体（尿液、引流液、痰液及人体排泄物等）。
1.容量规格：1000mL / 1500mL / 2000mL / 3000mL / 3500mL 多规格可选，分别报价；标称容量允差 ±10%。
2.材质：袋体采用医用级软聚氯乙烯（符合 GB/T 15593）或医用高分子材料；接头采用 ABS 或 PE 医用塑料；不含天然乳胶。
3.结构组成：由袋体、引流导管（长度 ≥100cm）、接头、防逆流装置、排液阀、悬挂装置（挂绳/挂孔）组成；防逆流装置可为止回阀、止逆膜、防逆流片、止溢阀等任一结构；排液阀可为十字阀、螺旋阀、扣合式排放阀等任一结构。
4.性能要求：抗扭结设计，确保引流通畅，袋体刻度清晰，便于观察引流量。
5.灭菌与包装：无菌独立包装，经环氧乙烷灭菌，EO 残留 ≤10μg/g；一次性使用。
6.适配性：接头为标准圆锥接头或宝塔接头，可与不同规格引流管连接。

包6
1. 用途：供膀胱或肾脏造瘘患者导尿引流时一次性使用；适用于全切尿路改道手术。
2. 材质：以天然浓缩胶乳或医用硅胶为原料制成。若为天然乳胶，包装须明示过敏警示；表层涂敷硅胶更佳（柔顺、低致敏）。
3. 结构：由排液腔接头、管身、梅花头（菌状头/蕈状头）组成；无菌单包装。
4. 提供多种规格，如24Fr等，满足临床需求。
5. 性能与安全：环氧乙烷灭菌，无菌提供；管身匀称平滑、无明显凹凸、留痕、胶粒、杂质和扭结；对天然橡胶过敏者慎用，包装明示警示。

包7
	服药杯
	用途：供医疗机构病房或门诊患者口服给药时盛装药物使用，为一次性使用卫生用品。
1. 容量：30 mL（允差 ±5 mL）。
2. 材质：食品级 PP 或 PE，提供材质声明。
3. 外观：杯壁均匀、无毛刺、无气泡、无杂质。
4. 结构：单杯带盖或不带盖均可响应。
5. 安全：不含 DEHP 等邻苯类增塑剂。
6. 微生物：不得检出致病菌（提供出厂检验报告）。

	一次性使用尿杯
	用途：供医疗机构采集患者尿液样本，用于尿常规检验、尿沉渣镜检及生化分析等。
1. 材质：原生料注塑成型，透明或半透明；不含 DEHP 等邻苯类增塑剂。
2. 标称容量 40mL，允差 ±5mL。
3. 手持手柄及倒液导流嘴。
4. 性能：不与尿液反应、不吸附尿成分，不影响尿干化学及镜检结果。



包8
	网状头套
	用途：供临床患者头部敷料包扎后起固定、约束作用，防止敷料移位或脱落，为一次性使用卫生用品。
1. 组成：圆筒/圆顶状弹力网状织物 + 两端或单端松紧收口；用于头部敷料外固定。
2. 材质：聚酯纤维（涤纶）+ 氨纶弹性丝编织（或棉氨混纺）；网孔均匀，孔径 2–5mm。
3. 规格：大/中/小号（S/M/L）三档响应，适配头围 52–62cm；可剪裁。
4. 性能：伸长率 ≥150%，回缩贴合不滑动、不勒耳；透气不闷汗。
5. 灭菌：非无菌提供（可选EO灭菌无菌款单独报）；细胞毒性≤2级、无刺激、无致敏。

	氧气袋
	用途：供医疗机构急救、转运及护理时携带和输送医用氧气用。
1. 标称容量：标称容量 ≥42L。
2. 材质：医用级 PU 涂覆织物 / PVC 复合 / TPU 复合，三选一均可响应；无毒且与氧气无有害反应。
3. 气密性：充入 10.6kPa 氧气，静置 24h 无泄漏、压强不变。
4. 爆破压力≥16kPa。
5. 配件齐全：流量调节夹 + 止气阀 + 堵头塞；连接管自带调节阀。

	备皮刀
	用途：供临床外科手术前剃除患者手术区域体毛使用，为一次性使用。
1. 组成：塑料刀架 + 不锈钢刀片（单面或双面） + 保护盖。
2. 材质：刀架 PP/ABS；刀片医用不锈钢或 QB/T 1105 双面刀片。
3. 基本要求：刃口锋利无崩刃；保护盖压紧不松动、不割手；刀架无毛刺。
4. 灭菌：无菌提供（EO灭菌）或非无菌均可响应，二选一声明。

	一次性使用备皮包
	用途：供临床外科手术前备皮使用，内含备皮刀及辅助用品（如手套、纱布、消毒棉球等），一次性使用。
1. 组成：备皮刀1把 + 检查手套1双 + 托盘1个 + 塑料镊1把 + 治疗巾1块 + 清洁棉球（或海绵刷）1份 + 外包布1件。
2. 备皮刀：塑料刀架 + 不锈钢刀片（单/双刃均可） + 保护盖，刃口锋利无崩刃。
3. 材质：刀架PP/ABS；手套PE或乳胶；托盘/镊PP/PS；巾/包布无纺布或水刺布。
4. 灭菌：EO灭菌，无菌提供。



包9
	透气胶贴（非织造布胶带）
	用途：供临床固定敷料、导管或其他医疗器械于患者体表使用，非织造布基材透气舒适，减少皮肤浸渍。
1. 组成：非织造布（无纺布）基材 + 单面涂医用压敏胶（丙烯酸或热熔型，低致敏） + 离型纸/膜；可选无纺布/PU/PE复合。
2. 规格：卷装：宽 1.25/2.5/5.0cm × 长 5-10m；片装：6×6cm、10×12cm 等常用规格任选响应。
3. 性能：剥离强度 ≥1.0 N/cm；持粘性（37℃）顶端下滑 ≤2.5mm；明示透气时水蒸气透过率 ≥40 g/m²·24h。
4. 生物与安全：细胞毒性 ≤2级（Ⅱ级）、无皮肤刺激、无致敏；非无菌款细菌菌落 ≤200cfu/g、真菌 ≤100cfu/g、无致病菌。
5. 使用：一次性使用，用于固定敷料/导管/针头于完好皮肤；非无菌提供（可选 EO 灭菌无菌款单独报）。

	弹力绷带
	用途：临床外部束缚包扎固定创面、肢体敷料，提供均匀贴合张力；仅作外层固定，不直接接触创面，不用于加压止血，仅限常规敷料固定、肢体塑形包扎。
1. 产品为整体筒状网状针织结构，由医用弹性纤维、聚酯纤维/棉纤维等医用高分子柔性材质针织织造、裁剪加工制成。
2. 无压敏胶、无粘性涂层，依靠织物自身弹性实现固定。
3. 提供多种规格尺寸，适配手指、四肢、关节、躯干等不同部位，含XS/S/M/L/XL等多档位规格可选，满足临床多部位包扎固定需求。
4. 织物弹性优良、拉伸回弹稳定，拉伸后可紧密贴合肢体轮廓，张力均匀。
5. 网状镂空结构，透气性良好；质地柔软、亲肤低刺激，无致敏材质，边缘平整无毛刺。
6. 常规非无菌提供，可按需提供无菌灭菌款单独报价
7. 筒状一体成型，无需缠绕打结。



包10
	听诊器
	用途：供临床医护人员听诊人体心、肺等器官的活动声响变化，用于辅助诊断。
1.类型：机械声传导式（单用/双用/三用任选其一响应），非电子放大式。
2.组成：听头 + 导音管 + 三通接头 + 耳环（弹簧片+可更换耳塞）。
3.听头：成人膜片直径 ≥45mm（双面款含钟型腔）；材质不锈钢或纯铜；传声清晰。
4.频响：100–500Hz 衰减 ≤12dB；500–1000Hz 衰减 ≤20dB（提供检测报告或注册检摘要）。
5.耳挂力学：弹簧片硬度 HR15N 82.9–88.4；耳塞距140mm时弹力 1.4–5.0 N；300mm拉开回弹变形 ≤10mm。
6.导音管：医用级 PVC 或硅胶；单腔或双腔结构均可；连接处无漏气。
7.耳塞：软质硅胶可更换，配大/小号各一副。
8.安全与材质：不含乳胶；金属件防锈处理；符合 YY/T 1035-2021。
9.配置：单只装（含备用耳塞一副、备用膜片一片可选）；非灭菌提供。

	电子血压计
	用途：供临床测量成人或儿童患者的收缩压、舒张压及脉搏率，用于常规血压监测和辅助诊断。
1.类型：臂式电子血压计，示波法（振荡法）测量，非腕式、非水银。
2.量程：血压 0–300 mmHg（0–40kPa）；脉率 40–200 次/分。
3.精度：压力误差 ≤±3 mmHg（或±0.4kPa）；脉率误差 ≤±2 次/分或±2%。
4.臂围：标配 M 袖带 22–32cm；可选配 S 18–22cm / L 32–42cm；或单袖自适应 12–40cm（二选一响应）。
5.显示与存储：LCD 显示屏（带日期时间）；存储 ≥100 组测量值。
6.供电：锂电池 / AA干电池×4 / 电源适配器（AC100–240V 输入）任一种或多种具备。
7.安全分类：内部电源，BF 型应用部分；防进液 ≥IP21。
8.附加功能：可选：不规则脉波检测、房颤提示、袖带可拆洗消毒。

	电子血压计袖带
	用途：为电子血压计的配套配件，用于绑定患者上臂，传递动脉搏动信号至血压计传感器，完成血压测量。
1.臂围分级：至少提供 M(22-32cm) 标配；可选配 S(18-22cm)、L(32-42cm)、SS(12-18cm)、XL(42-50cm)。
2.材质：外套尼龙布/PU革/无纺布任一；内衬 TPU 或 PVC 2.气囊；不含乳胶。
3.可拆洗：布套可从气囊拆卸，支持酒精/含氯消毒液擦拭，≥500 次清洗不褪色、不脱层、不变形。
4.接口：与所投电子血压计品牌主机匹配（原厂配套或通用接口均可响应）。
5.生物相容：通过细胞毒性、皮肤刺激、迟发型致敏三项检测（提供报告或注册检摘要）。
6.耐久性：充气循环 ≥1 万次仍保持气密性；魔术贴反复开合 ≥5000 次不脱胶。
7.气密性：300mmHg 静压下 60s 内压降 ≤1mmHg。

	非接触式红外体温计
	用途：供临床通过非接触方式快速测量人体额头或体表温度，用于发热患者的初步筛查和日常体温监测。
1. 部位：红外非接触式，额温模式；测量距离 3-5cm（允许 5-15cm 响应）。
2. 量程：体温 32.0-42.9℃；可选物体表面模式 0-100℃。
3. 精度：35.0-42.0℃ 内 ±0.2℃；32.0-34.9℃ 及 42.1-42.9℃ 内 ±0.3℃；分辨力 0.1℃。
4. 响应：单次测量 ≤1s；一键启动。
5. 显示：LCD 背光，数字高度 ≥4mm；三色背光（正常/低热/高热）或单色带超温声光报警；Lo/Hi 提示。
6. 存储：记忆 ≥32 组；可 ℃/℉ 切换。
7. 供电：DC 3V（AAA×2 或 AA×2）；低电量提示；无操作自动关机 ≤30s。
8. 安全：内部电源、BF 型应用部分；符合 GB 9706.1-2020、YY 9706.102-2021；提供注册检报告。

	玻璃体温计
	用途：供医疗机构测量人体体温用（腋下/口腔/直肠）。
1. 结构：棒式内标玻璃体温计；腋温型 / 口温型 / 肛温型 三型并列，投标时分别列明并报价。
2. 感温液：无汞环保合金（镓铟锡）。
3. 量程与精度：示值范围 35–42℃，最小分度 0.1℃，示值误差 ≤±0.1℃。
4. 性能：腋温型回原时间 ≤10min，口温/肛温型 ≤5min；汞柱清晰不断裂、无气泡；玻璃管光滑。



包11
	泡沫敷料
	1. 结构：两层结构：聚氨酯泡沫吸收层 + 透气防水背衬膜（聚氨酯薄膜）。
2. 吸液能力：吸液倍率 ≥7.5倍。
3. 水蒸气透过率：≥800 g/m²·24h。
4. 阻水性：500mm 静水压 300s 不渗漏。
5. 厚度：泡沫层厚度 ≥2mm（不含背衬膜）。
6. 规格：提供 5×5、10×10、15×15 等常用规格。
7. 灭菌：经环氧乙烷灭菌，无菌一次性使用。

	自粘性软聚硅酮泡沫敷料 / 自粘性软聚硅酮有边型泡沫敷料
	1. 创面接触层：反复粘贴不丧失粘性；不粘连湿润创面床；撕除时无创面组织撕裂。
2. 芯层（吸液层）：中间层为聚氨酯泡沫吸收层（可含高吸收纤维/颗粒芯层）；吸液倍率 ≥10 倍。
3. 结构：三层结构：硅酮接触层 + 聚氨酯泡沫 + 透气防水膜。需同时提供无边型（整体可裁剪）和有边型（周边具备粘附边框）两种设计。
4. 厚度：泡沫层厚度 ≥2mm。
5. 规格：5×5cm、10×10cm 等常用规格。
6. 灭菌：经环氧乙烷灭菌，无菌一次性使用。



包12
	亲水性纤维敷料
	1. 用途：用于中至大量渗出创面，吸收渗液后形成凝胶，锁住渗液，维持湿性愈合环境，减少创周皮肤浸溉，促进自溶性清创。
2. 主要成分：以羧甲基纤维素钠（CMC）纤维为主要成分。
3. 结构：分为普通型（纯CMC纤维无纺布）和加强型（CMC纤维无纺布+加强纤维），自粘型可备聚氨酯薄膜复合膜或医用压敏胶无纺布背衬。
4. 吸液能力：液体吸收量 ≥15g/100cm²。
5. 吸收倍率：可吸收自身重量20倍以上的渗液。
6. 成胶特性：吸收渗液后形成凝胶，紧密贴合创面，不流失；湿态下具备一定机械强度，可整片揭除，不损伤新生肉芽组织。
7. 裁剪性：可按需任意裁剪，适应不同创面形状和尺寸；可用于腔洞伤口填塞。
8. 灭菌：经辐照或环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。
9. 规格：提供5×5cm、10×10cm等常用规格，投标时需列出所有可供规格及对应单价。

	藻酸盐敷料
	1. 核心材质：由藻酸盐纤维制成（可含高G型古洛糖醛酸藻酸钙盐和/或羧甲基纤维素钠 CMC 纤维复配），源自天然海藻提取物。
2. 产品用途：覆盖体表非慢性创面、吸收创面渗液；适用于腔洞型伤口、压疮、下肢溃疡、糖尿病足等多种复杂创面。
3. 性能：① 高渗液吸收能力：吸收渗液后发生凝胶化，锁液不外漏，减少换药频次；② 创面保湿修复：构建湿润愈合微环境，促进自溶性清创，加速坏死组织分解；③ 无痛换药：吸收后形成柔软水凝胶，不与创面肉芽组织粘连，减轻换药疼痛；④ 辅助止血：接触渗血创面可发挥良好止血效果。
4. 规格：片状、条状、腔塞型等多形态；多种规格（如 5×5cm、10×10cm等）分别报价。
5. 灭菌与包装：辐照灭菌，无菌提供。

	自粘性软聚硅酮有边型吸水纤维敷料
	1. 结构：三层结构：创面接触层为软聚硅酮层 + 中间吸水纤维层（可为 CMC 纤维 / 藻酸盐纤维 / 高吸收聚合纤维任一种或复配）+ 外层 PU 防水透气膜；有边型设计，周边具自粘边框。
2. 性能：吸水纤维层吸液量大、锁液无反渗；硅酮接触层揭除时不粘连新生肉芽、不损伤创周皮肤；提供湿润愈合环境，适用于中量渗液创面。
3. 功能：可裁剪适应不同部位；防水阻菌，降低外源性感染概率；换药疼痛轻。
4. 灭菌包装：辐照或 EO 灭菌，无菌提供；单包装密封；不含乳胶。
5. 规格：多种尺寸（常用 10×10cm、15×15cm 等）分别报价；有边型必供。



包13
	水胶体敷料
	1. 用途：用于少量至中等量渗出创面，提供密闭湿性环境，促进自溶性清创。
2. 结构：三层结构：聚氨酯半透顶膜 + 粘胶吸收层（含CMC）+ 非接触式保护膜。
3. 防水阻菌：半透性顶膜能有效防水阻菌；吸收层含水胶体成份，吸收渗液后形成凝胶。
4. 规格：需提供多规格，必供规格含 10×10cm、15×15cm；投标时需列出所有可供规格及对应单价。支持有边型、无边型、透明型等多种形态。
5. 性能：适用于低到中度渗液创面，保护伤口、减少换药损伤；弹性好，具自粘性。
6. 包装：经环氧乙烷（EO）或辐照灭菌，无菌提供。

	高渗盐水敷料
	1. 结构与成分：由水刺无纺布/脱脂纱布/藻酸盐纤维载体浸渍高渗氯化钠溶液制成，氯化钠占敷料重量 15%--25%（或标注 NaCl 浓度≥15%）；可含黄原胶/CMC 等凝胶基质（凝胶型）或纯浸渍无纺布（片型）。
2. 用途：用于创面坏死组织及渗出物的吸附；适用于肉芽水肿、大量脓性渗出、炎性增生期、延期愈合伤口（压疮、外科伤口、糖尿病足、下肢动静脉溃疡、深腔/瘘管）。
3. 性能：通过高渗透压吸收多余水分与坏死组织、减轻水肿；可配合外层敷料使用；不与创面强粘连，换药时减少机械损伤。
4. 灭菌与包装：高温蒸汽或辐照灭菌，无菌提供；单包装密封；不含乳胶。
5. 规格：片状（5×5cm、7.5×7.5cm、10×10cm）、条状/卷状、腔塞型多形态分别报价。




   包14
1. 形态与组分：水溶性液体敷料，喷雾瓶装；主要组分为有机硅季铵盐（阳离子表面活性剂）1.8%--3%，余量为纯化水（97%--98.2%）；乳白或淡黄色，无刺激性气味。
2. 规格：20ml、40ml、60ml 必供，另可投 12/30/50/80/110ml 等规格，分别报价。
3. 抗菌机理：喷洒体表后形成带正电荷的物理抗菌隔离网膜，通过静电作用吸附并抑制带负电荷的病原微生物；非抗生素、非银离子、非化学杀菌剂。
4. 性能：无皮肤刺激（刺激指数≤轻度）；细胞毒性≤2级；无致敏；喷雾均匀、湿而不流、成膜透气。
5. 适用范围：外科创伤病人浅表伤口的治疗和创伤护理；I/II 度烧伤创面、皮肤炎症辅助护理（以注册证批准范围为准）。
   
包15
1. 结构与成分：由脂质水胶体浸渍载体构成（载体可为网格/无纺布/纤维素网任一种，浸渍基质含凡士林、石蜡油或微脂粒中的一种或多种）；不含银离子。
2. 形态与操作：片状或条状；可按临床需要任意裁剪；顺应性好，贴合各类曲面及腔洞；不与创面肉芽粘连。
3. 性能：低粘性、保湿、形成脂质水胶屏障；与泡沫/藻酸盐/水胶体等外层敷料叠用不冲突；促进自溶性清创，维持湿润愈合环境。
4. 灭菌与包装：辐照灭菌，无菌提供；单片/单支密封包装；不含乳胶。
5. 规格：片状（5×5cm、10×10cm 等）、条状/腔塞型多规格分别报价。

  包16

	一次性使用输注避光泵用管路
	1. 用途：与微量泵配套使用，专用于光敏感药物的避光输注，管路可遮蔽光线，防止药物降解。
2. 灭菌：无菌提供，一次性使用，经环氧乙烷灭菌，无热原。
3. 结构：双层管路结构：内层为TPU或TPE材质（接触药液，不含避光剂、不含DEHP），外层含避光剂。
4. 避光性能：避光范围290nm-450nm，管路透光率≤15%，滴斗透光率≤35%。
5. 组成：由内护帽、双层避光管路、避光鲁尔接头、外护帽组成，长度150±10cm，可选配避光药液过滤器，药液过滤器过滤介质标称孔径≤5μm，滤除率≥80%。
6. 适用药物：适用于硝普钠、呋塞米、盐酸多巴胺、盐酸肾上腺素等光敏性药物的微量泵入输注。

	一次性使用精密过滤避光输液器
	1. 用途：用于光敏感药物的静脉输注，具备避光和精密过滤功能，可滤除药液中微小不溶性微粒。
2. 灭菌：无菌提供，一次性使用，经环氧乙烷灭菌，无热原。
3. 结构：管路和滴斗为双层结构设计：外层为避光层（不接触药液，无析出），内层不含避光剂、不含DEHP（TOTM增塑或其他DEHP-free材料）。
4. 避光性能：避光范围290nm-450nm，管路透光率≤15%，滴斗透光率≤35%。
5. 过滤功能：具有精密过滤功能，过滤介质孔径≤5.0μm（可选3.0μm、2.0μm），对2.0-3.0μm胶乳粒子滤除率≥90%。
6. 选配功能：微剂量调节、止液功能。
7. 适用药物：适用于硝普钠、甲钴胺、呋塞米等光敏性药物的静脉输注。



包17
	一次性使用超滑导尿管
	用途：供临床患者导尿使用，经尿道插入膀胱，引流尿液。
1. 结构与材质：管身采用、天然乳胶，表面覆有亲水超滑涂层（遇水激活）；配备标准机器端接头.
2. 规格：双腔/三腔可选，规格覆盖 Fr 6-26（需包含儿童型及成人标准型）；提供直头/弯头（哨形）多种头端。
3. 性能：具备超滑性能，降低尿道黏膜刺激；留置时间≥14天；球囊保压无渗漏，抗扭结不堵管。
4. 灭菌与包装：EO（环氧乙烷）灭菌，无菌提供；单支独立纸塑密封包装，EO残留量≤10μg/g。

	一次性使用无菌硅胶导尿管
	1. 材质：管身采用采用医用级硅橡胶，不含乳胶成分。
2. 结构与规格：双腔（儿童型 6-10Fr，标准型 12-24Fr）或三腔（16-24Fr）；带球囊（容量 3-50ml 多档可选）；可选直头或弯头。
3. 性能：连续留置时间≥28天；管身透明并带有X线显影线（造影蓝线）；球囊注水/注气后保压无渗漏。
4. 灭菌与包装：EO 灭菌，无菌、无热原、无致敏；单支独立无菌包装。

	一次性使用无菌测温型硅胶导尿管
	用途：作留置导尿或引流时一次性使用，同时可以探测膀胱温度。
1. 结构与材质：采用医用硅胶材质；双腔型（含排泄腔+充起腔+球囊）或三腔型（另加冲洗腔），内置测温探头/导线
2. 规格：规格覆盖 Fr 8-24（满足婴幼儿至成人）；球囊容量 3-50ml 可选
3. 性能：测量温度范围 25℃-45℃，测量误差 ≤±0.2℃；可直接适配医院现有监护仪接口；留置时间≥28天
4. 灭菌与包装：EO 灭菌，无菌提供，单支独立包装；测温导线需柔韧抗折，体外端接口标准

	一次性使用乳胶导尿管
	1.主要用于对患者泌尿系统引流、导尿。
2.由天然胶乳为主要原材料制成，由导尿管、助插内芯、导尿管塞组成。
3.规格齐全，提供双腔和三腔可选，双腔提供标准型，三腔提供有标准型和双囊型(或同等功能规格)。
4.球囊容积规格，涵盖5~50ml等规格供临床可选择。
5.无菌，一次性使用。

	一次性使用防返流引流袋
	1.用于泌尿系统引流或体液收集。
2.防返流核心设计：内置防返流装置，有效阻断尿液/体液逆流，显著降低尿路感染风险。
3.无菌安全保障：采用环氧乙烷灭菌，产品无菌，一次性使用设计，从根源避免交叉感染。
4.提供5000mL容量规格，适配临床引流需求。
5.标准合规性能：核心性能符合GB/T 17257.2-2009国家集尿袋标准，质量稳定可靠。
6.便捷临床操作：集成挂勾、排液阀、采样口等一体化结构，可直接与导尿管连接，操作高效。



包18
	一次性使用心电电极
	用途：与心电图机、心电监护设备配套，用于采集体表心电信号。
1.标准：符合 YY/T 0196《一次性使用心电电极》。
2.结构：银/氯化银电极；由基衬 + 医用压敏胶 + 导电胶 + 电极扣/插针 + 隔离纸组成。
3.基衬材料：透气纸 / 无纺布 / 水刺布 / 发泡绵 / 棉布 任一即可。
4.连接端：按扣式或插针式均可。
5.规格：圆形或方形，成人款直径/边长 30–60mm，儿童款 20–35mm，多规格分别报价。
6.性能：导电胶为预涂固态型；佩戴不易脱落，移除无残留；透气柔软。
7.包装：密封包装，非无菌提供；有效期 ≥24 个月。

	医用导电膏
	1. 用途：涂敷于电极与皮肤之间，降低接触阻抗，确保心电监护、除颤操作时电信号稳定传输，减少皮肤灼伤风险。
2. 成分：水基质分子凝胶，含稳定电解质，导电性能优良。
3. 参数：粘度15000～80000mPa·S；pH值5.5～8.0；电导率（25℃）10.0～85.0mS/cm。
4. 安全：对皮肤无刺激、不致敏，易涂抹、易擦拭、不残留。
5. 规格：20g/50g/100g/114g/250g可选，有效期≥2年。



包19
	十二导心电图记录纸
	1. 用途：心电图机专用热敏记录纸，用于记录打印12导联心电波形，供临床诊断、动态对比及病历归档。
2. 材质：热敏纸材质，适配院内主流12导联心电图机。
3. 性能：平滑度≥200s，静态发色70℃时发色光密度≤0.25。
4. 质量：纸面涂层均匀平整，打印波形清晰连续无断点，至少1年不褪色。
5. 规格：210mm×140mm（折叠本装）或210mm×20m/30m（卷装），按需求提供。

	记录纸
	1. 用途：用于心电图机、监护仪、除颤仪等设备的热敏打印记录，输出波形、参数及事件标记，供临床查阅与病历保存。
2. 材质：热敏纸材质，防静电、防水，涂层均匀无粉尘。
3. 性能：平滑度≥200s，发色光密度达标，打印字迹清晰稳定
4. 保存：打印后字迹保存≥1年不褪色。
5. 规格：按设备需求提供（如50mm×20m、57mm×50mm、80mm×20m等）。



[bookmark: _GoBack]注：供应商需携带产品样品、产品彩页、产品说明书、与我院规模相近或更大的三甲教学医院客户的合同或发票等资料。 

[bookmark: _Toc6540]二、商务需求
1、交货期
成交供应商应在接到采购人通知后的3-7天（根据医院要求） 
2、交货地点
[bookmark: _Toc17524][bookmark: _Toc17944][bookmark: _Toc31843][bookmark: _Toc2072][bookmark: _Toc24122][bookmark: _Toc15650][bookmark: _Toc4791][bookmark: _Toc1768][bookmark: _Toc7794][bookmark: _Toc76373878][bookmark: _Toc267320050]重庆医科大学附属第二医院江南院区、渝中院区或其他指定地点。
3、报价要求
[bookmark: _Toc5959][bookmark: _Toc22561][bookmark: _Toc76373879][bookmark: _Toc9339][bookmark: _Toc30551][bookmark: _Toc14311][bookmark: _Toc29836][bookmark: _Toc13528][bookmark: _Toc16908][bookmark: _Toc28942]该项目可在投标现场进行二次报价。该项目报价须为包干单价报价，包括完成货物、运输、验收及其他本项目所需的所有费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
4、产品质量保证期
成交供应商出现一年内一次及以上不能按需供货的情况或质量问题时，取消该产品的供货资格。售后及时，24小时到现场提供解决方案。
5、验收
由医院库管人员、使用科室及供货商现场核对物品的名称、规格型号、品牌、数量等信息后，签字或HRP系统上确认收货。
[bookmark: _Toc20772][bookmark: _Toc12384][bookmark: _Toc27893][bookmark: _Toc2258][bookmark: _Toc76373885][bookmark: _Toc20263][bookmark: _Toc27737]
第三篇  资格审查及评价办法
[bookmark: _Toc11052][bookmark: _Toc23699][bookmark: _Toc28189][bookmark: _Toc7115][bookmark: _Toc76373886][bookmark: _Toc12712]
[bookmark: _Toc4818]一、资格审查及符合性审查
根据采购邀请文件中的竞选人资格要求对竞选进行资格审查，若未通过资格审查的采购文件，竞选人不得继续参与后续采购活动，竞选文件不得进入评审环节。

[bookmark: _Toc9147][bookmark: _Toc13585][bookmark: _Toc76373887][bookmark: _Toc5535][bookmark: _Toc26754][bookmark: _Toc31293][bookmark: _Toc19809]二、遴选方法
1.按遴选采购文件中规定，对资格审查合格的响应文件进行技术评估。提供相同品牌产品且通过资格审查的不同竞选人参加的，按一家竞选人计算。 
2.根据不同档次或需求评选能够实现基本要求的供应商，按竞选报价由低到高的顺序，遴选出拟中选供应商。
3.若对投报产品性能不了解，则由需求部门进行性能验证后择优遴选出中选产品。
说明：院内采购小组及评审专家认为竞选人的报价明显低于其他通过资格审查竞选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在竞选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件规定，院内采购小组及评审专家当将其作为无效竞选处理。
[bookmark: _Toc8546][bookmark: _Toc30068][bookmark: _Toc5251][bookmark: _Toc76373889][bookmark: _Toc16925][bookmark: _Toc2900]
[bookmark: _Toc13294]三、无效竞选条款
[bookmark: _Toc28228]竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，经评审专家组讨论后，可认定为无效竞选：
1、未按照采购文件制作竞选文件，在技术与服务需求中提供的支撑材料不符的；
2、竞选文件未按采购文件要求签署、盖章的；
3、不具备采购文件中规定的资格要求的；
4、竞选文件含有采购人不能接受的附加条件的；
5、竞选人串通竞选的；
6、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc20034][bookmark: _Toc76373890][bookmark: _Toc11654][bookmark: _Toc11342][bookmark: _Toc26071][bookmark: _Toc27443]四、废标条款
在采购中，出现下列情形之一的，具体分包项目应予作废处理：
1、符合专业条件的竞选人或者对采购文件作实质响应的竞选人不足三家的，经二次挂网并经核查满足需求或广泛邀请后仍为两家的除外；
2、因情况变化，不再符合规定的公开遴选采购方式适用情形的；
3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
4、因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc10547][bookmark: _Toc10864][bookmark: _Toc27646][bookmark: _Toc20391][bookmark: _Toc76373891][bookmark: _Toc25199][bookmark: _Toc349642178][bookmark: _Toc258354120]
第四篇  中选通知及合同签订

[bookmark: _Toc27709]一、中选通知
1.采购人通过官网发布中选公告，公告时间为两个工作日，且不对未中选人作任何解释；
2.中选人应在中选公告结束后，两个工作日内领取中选通知书。
[bookmark: _Toc29342][bookmark: OLE_LINK3]二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力
1.在发布中选通知书发出前，采购人有权对竞选人资格、竞选文件、应答支撑材料等真实性进行现场复核，对竞选产品提出性能验证等要求，若竞选人拒绝，视作放弃本次竞选资格。
2.在发布中选通知书发出前，采购人可以依据院内采购小组及评审专家的评价建议接受或拒绝任何竞选。
[bookmark: _Toc23535]三、合同协议书的签订
1.按照采购文件和中选人的竞选文件签订采购合同，中选公告结束5个工作日内中选人在医院医采平台完成CA签章认证服务，实行线上合同签订或根据医院安排提交纸质合同进行签订；
2.如采购人因中选人未按时递交合同或放弃中选资格而造成损失，中选人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；
3.中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目，不得将中选项目转让(转包)给他人。
4.交货期限是指自合同签订完成之日起，乙方按竞选现场承诺的时间，在甲方指定地点交付本合同约定的所有货品。
5.货款结算：入库验收合格，提交发票后6个月安排付款。
6.耗材的国家医保编码发生变更，乙方需在生效日期之前告知甲方，否则因国家编码变更导致的违规扣款由乙方承担。

[bookmark: _Toc10698]四、其它
1.竞选时，所有解释均依据本采购文件及有关文件规定。
2.本采购文件最终解释权归采购人。
3.竞选后，无论中选与否，所有竞选文件采购人不予退还。参与遴选的竞选人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论遴选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
4.本采购文件未尽事宜可按现行的有关法律法规和规定参照执行。
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[bookmark: _Toc25920][bookmark: _Toc16112][bookmark: _Toc7750][bookmark: _Toc12863][bookmark: _Toc11892][bookmark: _Toc76373907][bookmark: _Toc11763]第五篇  采购文件格式
[bookmark: _Toc6437]一、竞选文件的份数和签署
1.竞选文件须按照以下顺序制作竞选文件。
竞选文件正本一份，副本四份，均为纸质件。每套竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。
2.在竞选文件正本中，规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、加盖鲜章。
3.若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签署确认。
4.竞选文件均为纸质件，其它形式的竞选文件概不接受。
二、封面格式
三、经济文件格式
（一）开标现场最终报价表
[bookmark: OLE_LINK14]（二）专用设备报价表(如有)
[bookmark: OLE_LINK13]（三）耗材专用设备零配件报价表(如有)
[bookmark: _Toc17664]四、技术（质量）文件格式
（一）技术（质量）条款差异表
（二）其他技术（质量）资料
[bookmark: _Toc4012][bookmark: _Toc24824]五、商务文件格式
（一）竞选函（格式）
（二）商务条款差异表
（三）其他商务资料
[bookmark: _Toc6185]六、资格文件格式
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）基本资格条件承诺函（格式）
（五）特定资格条件证书或证明文件
七、商业活动廉洁经营承诺书
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遴选文件封面

XXXX采购项目

遴
选
文
件

竞选项目：耗材名称
竞选人：XXXX
法定代表人或其委托代理人签字：XXXX
联系方式：XXXX
_____年  月  日
- 2 -
[bookmark: _Toc15483][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK6]一、经济文件


[bookmark: OLE_LINK10]（一）开标现场最终报价表
     注：“开标现场最终报价表”须与报名时提交的“耗材报名表”的中载明的产品信息（含产品注册证名称、规格型号、顺序等）保持一致。“开标现场最终报价表”除了报价现场填写，其他信息电子文档填写后打印做到标书里面。

[bookmark: OLE_LINK5]开标现场最终报价表
竞选项目名称：
	序号
	国家医保编码
	医疗器械注册证名称
	医疗器械注册证号/有效期
	规格型号
	生产厂家
	产地
	药交所平台挂网最低价/计价单位
	计数单位
	线上报价
（元）
	备案采购报价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



竞选人                                   法定代表人授权代表：
                            （竞选人公章）                               （签字或盖章）

                                                                                  年     月     日
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[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK18]（二）专用设备报价表(如有)

	[bookmark: OLE_LINK16]耗材配套医用设备报价表

	序号
	品名
	厂家
	型号
	产地
	数量
	单价
（万元）
	合计
（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	供货周期（天）：        保修期（年） ：（整机/主机） 5年           

	
	总价（万元）：




竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：
  （竞选人公章）                               （签署或盖章）


                                            年     月     日

说明：1.报价一览表按格式填列；务必填写清楚，准确无误。
2.保修期应注明整机还是主机，若为主机，还须在易损件报价表中明确报出易损件的价格。
[bookmark: OLE_LINK17]
（三）耗材专用设备零配件报价表(如有)

耗材专用设备零配件报价表
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	报价
	成交价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：
  （竞选人公章）                               （签署或盖章）


                                            年     月   日  
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（一）技术（质量）条款差异表
	序号
	参数需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请注明自身技术参数或具体内容，不得照搬参数需求
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc20875][bookmark: _Toc76373910][bookmark: _Toc492721039][bookmark: _Toc20258][bookmark: _Toc12647][bookmark: _Toc16487][bookmark: _Toc411][bookmark: _Toc493178791]注：1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展，相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）
3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。
4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（二）其他技术（质量）资料


[bookmark: _Toc26764]三、商务文件
（一）竞选函（格式）

采购项目名称：                                             

致：                    ：
                        （竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：
一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。
二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。
三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术（质量）服务。
四、我方按采购文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份，副本4份。
五、我方竞选报价为闭口价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。
七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。
    九、本竞选人郑重承诺，在参与 2026 年   月   日                     项目中，不存在与其他竞选人进行串标、围标等不法的行为，以及与其他竞选人之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。

（竞选人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表
	序号
	商务需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请根据自身商务能力，注明具体内容以及竞选文件中具体内容的位置（页码）
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）
3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。
4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（三）其他商务资料
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（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件




（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                

致：                     ：
        （法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。


                                             竞选人：
（竞选人公章）

                                             年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）






（三）法定代表人授权委托书（格式）
    
采购项目名称：                                                

致：                     ：
            （竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签署负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。


被授权人：                                 竞选人法定代表人：
（签署或盖章）                                （签署或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          

（竞选人公章）
年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函

致                   ：
                      （竞选人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（竞选人公章）
年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件





















[bookmark: _Toc27718]
五、商业活动廉洁经营承诺书
商业活动廉洁经营承诺书

重庆医科大学附属第二医院：
根据中央《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》精神，按照贵院廉政建设相关规定要求，为保证在与贵院进行医疗器械、医用耗材等购销服务活动、产品宣传、竞选过程中诚实守信、廉洁经营，与医院一起共同营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业文化氛围，我司特作如下承诺：
一、坚持经营质量第一，建立健全质量保证体系；规范销售服务行为，强化售后服务，严格执行质量追溯制度，不断提高员工综合素质，努力为客户提供优质的售前、售中和售后服务。
二、不以任何理由向贵院及工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品及土特产等。
三、不以任何名义为贵院及工作人员报销应由贵院或个人支付的任何费用。
四、不以任何理由邀请贵院及工作人员外出参加未经审批同意的学习考察，旅游，宴请及娱乐活动。
五、不为贵院单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。
六、如果发现贵院工作人员有违反廉政规定的行为，承诺向贵院纪检监察部门或有关单位报告。
七、若我司工作人员违反本廉政承诺书内容规定，我司依据情节轻重，接受移送工商行政主管部门给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给贵院造成经济损失的，承诺予以赔偿。接受贵院做出的取消合作资格、对有损商业信誉行为进行通报、作不良记录档案管理、延期付款、列入黑名单、长期取消合作资格等处理方式。
八、本廉政承诺由贵院纪检监察部门和我司业务内控部门负责监督执行。


竞选人法定代表人： 
                  竞选人地址：
              联系人及手机号码：
年   月   日（加盖公司印章）
法律监督单位：重庆市渝中区人民检察院           
电话：63905066、63905067      

（结束）
