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第一篇 采购邀请书
重庆医科大学附属第二医院须购置一批实验室台柜及配套设备，现邀请具有能力提供本采购项目的合格供应商参与竞选。

一、采购项目基本情况

项目名称：科研处实验室台柜及配套设备采购项目
采购方式：公开比选

评价方式：综合评分法
报价方式：一次报价

采购需求：

	分包序号
	名称
	最高限价（万元）
	采购数量
	单位
	成交供应商(个）
	需求部门

	1
	科研处实验室台柜及配套设备采购项目
	见采购清单及限价表
	单价合同，执行金额不超过48万元
	批
	1
	后勤管理处(保卫处)总务科


注：1.本项目是/否接受联合竞选：否
二、竞选人资格要求

竞选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资格条件

无
三、竞选有关规定及说明
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加竞选，只能按照一家竞选人计算。

4.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞选的，不得再委托代理商参与竞选。

5.竞选货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。

6.截至采购活动正式开始前，采购人所作出的一切书面或官网发布的更正、修改、补充说明、答疑等内容，都是采购文件不可分割的组成部分。

7.报名单位名称必须与竞选人名称相同，只有按上述资格规定报名后，才具备采购准入资格。

8.竞选人如对采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，且该书面质疑文件必须在公告时间结束前送达重庆医科大学附属第二医院采购管理处办公室，否则，即视为完全放弃对采购文件的质疑权利。

9.超过竞选文件递交截止时间递交的竞选文件、不按本采购文件规定制作和密封的竞选文件，恕不接收。

10.采购文件中涉及的“采购人”系指本次组织竞选的重庆医科大学附属第二医院；

11.“供应商”“竞选人”“中选人”是指拟参加竞选和向采购人提供货物及相应服务的供应商。
四、报名时间、地点、方式

1.报名截止时间：见公告

2.报名方式及要求(二选一)：

2.1现金购买

在公示期内，供应商到重庆市渝中区创意大厦21-5室，递交《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）并购买采购文件。

2.2汇款购买

在公示期内，供应商将采购文件购买费用汇至以下账户内进行购买（需注明项目名称，如需开票，开票信息请发邮箱fulinzhaobiao@163.com）。

户  名：重庆复林招标代理有限公司  

开户行：中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行  

帐  号：693213593

报名费：300.00元

通过汇款方式购买采购文件的，供应商需打开链接(包一：http://110.41.185.33:9002/h5/#/pages/xmjoin/xmjoin?pid=449)，按平台报名要求依次进行填写，并上传采购文件汇款凭证(注明项目名称)和加盖公章的报名表（采购文件发售登记表），提交报名后可自行查询报名情况。

3.在报名和采购文件发售期内完成了报名及采购文件购买缴纳的供应商，其文件才被接收。

4.报名注意事项：竞选人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在报名截止日期前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理疑问。

5.竞选保证金（二选一）：
5.1转账递交

5.1.1供应商须按本项目规定的保证金金额请打至重庆复林招标代理有限公司账户，保证金到账时间截止到竞选开始前一天17：00。

账户名称:重庆复林招标代理有限公司 

账号:50050110213100000187 

开户机构名称:中国建设银行股份有限公司重庆南岸青龙路支行

银行联行号:105653009187

5.1.2保证金打款时请批注“xx项目竞选保证金”，未按要求递交保证金或保函的供应商视为不参与竞选。本项目保证金金额为9200.00元。

5.1.3保证金退还方式

5.1.3.1未中选人的保证金，在结果公示后将会原路退还。

2.1.3.2中选人的保证金，在中选人与采购人签订合同后，请凭合同复印件至代理机构公司退款。

5.2保函递交：竞选开始前一天17：00前现场递交至重庆复林招标代理有限公司，保函为银行保函，从开具当日起保证有90天的有效期，见索即付，过时未交视为不响应。

5.3请各单位缴纳保证金（函）前谨慎对待，若缴纳后未参与竞选，保证金（函）不退还或被索付。
五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点

若无另行通知按以下时间执行，若有特别通知从通知
1.竞选文件递交时间：见公告
2.竞选开始时间：见公告
3.采购谈判地点：重庆医科大学附属第二医院都市方舟五楼采购管理处会议室（地址：重庆市渝中区临江路74号）。
六、联系方式

1.比选人：重庆医科大学附属第二医院

联系人：邓老师
电  话：（023）63693385

地  址：重庆市渝中区临江路74号
2.采购代理机构：重庆复林招标代理有限公司

联系人：陈欢   邹炆璇 

电  话：（023）63326460  18983465574
地  址：重庆市渝中区创意大厦21-05

采购文件发售登记表

	项目名称
	

	需求部门
	

	供应商名称
	（供应商公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	E-mail
	（必填）

	单位地址
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	购包号为                   的采购文件，共计            元


注：如需开票，开票信息请发邮箱fulinzhaobiao@163.com

                                                      日期

第二篇 技术（质量）与商务需求

一、技术需求（含技术参数与配置）

（一）采购清单及限价表
	序号
	产品名称
	参考图片
	尺寸（mm)
	数量
	单位
	单价限价（元）
	合计（元）

	1
	边台
	[image: image1.png]



	750*850(宽*高）
	60
	米
	1133
	67980

	2
	中央实验台
	[image: image2.png]



	1500*850
(宽*高）
	40
	米
	2267
	90680

	3
	培养架
	[image: image3.png]



	750*900(宽*高）
	10 
	米
	917
	9170

	4
	单面试剂架柜
	[image: image4.png]



	300*1350(宽*高）
	50 
	米
	686
	34300

	5
	双面试剂架柜
	[image: image5.png]



	300*1350(宽*高）
	50 
	米
	1018
	50900

	6
	双面吊柜
	[image: image6.png]



	500*600(宽*高）
	70 
	米
	773
	54110

	7
	PP试剂柜
	[image: image7.png]



	900*450*1800
	8
	套
	1777
	14216

	8
	全钢试剂柜
	[image: image8.png]



	900*600*1800
	12
	套
	1416
	16992

	9
	PP通风柜
	[image: image9.png]



	1800*850*2350
	2
	套
	16072
	32144

	10
	全钢通风橱
	[image: image10.png]



	1800*850*2350
	4
	套
	13889
	55556

	11
	气瓶柜
	[image: image11.png]



	900*450*1800
	2
	台
	2600
	5200

	12
	插座
	[image: image12.png]



	钢制底座配六孔插座
	100
	个
	76
	7600

	13
	带靠背实验凳
	[image: image13.png]



	480*430*740
	50
	个
	245
	12250

	14
	全钢水盆柜（含龙头及下水）
	[image: image14.png]



	1500*750*850（长*宽*高）
	5
	个
	2323.00 
	11615

	最高限价：
	
	462713.00 


（二）技术需求
	序号
	产品名称
	技术参数

	1
	边台
	1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面边缘厚度为25.4mm。
1.1耐化学/耐污性能要求：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、磷酸（85%）、铬酸、乙酸（99%）、苯酚（90%）、高锰酸钾（10%）、苯等137 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。
1.2抗病毒及抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级。
2、钢架：采用60*40*2mm优质方钢管，管壁净厚≥2mm冷轧钢，连接处由专用连接件连接。表面经酸洗、磷化、环氧树脂静电喷涂处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，荷载≥500kg/㎡时不变形，经久耐用。
3、柜体板材：采用环保型E0级18mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³,具有表面耐磨、耐香烟灼烧、耐干热等特点；封边采用PVC全自动机械热压封边，所有板件采用拆装式三合一连接。
4、拉手：采用实验室专用PP一字成型拉手。
5、五金配件：抽屉滑轨标配优质三节静音轨道；合金铰链带缓冲功能。

	2
	中央实验台
	1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面边缘厚度为25.4mm。
1.1耐化学/耐污性能要求：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、磷酸（85%）、铬酸、乙酸（99%）、苯酚（90%）、高锰酸钾（10%）、苯等137 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。
1.2抗病毒及抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级。
2、钢架：采用60*40*2mm优质方钢管，管壁净厚≥2mm冷轧钢，连接处由专用连接件连接。表面经酸洗、磷化、环氧树脂静电喷涂处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，荷载≥500kg/㎡时不变形，经久耐用。
3、柜体板材：采用环保型E0级18mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³,具有表面耐磨、耐香烟灼烧、耐干热等特点；封边采用PVC全自动机械热压封边，所有板件采用拆装式三合一连接。
4、拉手：采用实验室专用PP一字成型拉手。
5、五金配件：抽屉滑轨标配优质三节静音轨道；合金铰链带缓冲功能。

	3
	培养架
	1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面边缘厚度为25.4mm。
2、钢架：采用60*40*2mm优质方钢管整体焊接，管壁净厚≥2mm冷轧钢。表面经酸洗、磷化、环氧树脂静电喷涂处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，荷载≥500kg/㎡时不变形，经久耐用。

	4
	单面试剂架柜
	1、铝合金架子，立柱采用90mm*45mm铝合金型材，挡条采用40mm*15mm铝合金型材。底层及中层搁板采用≥10mm厚钢化玻璃，顶层搁板采用≥18mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板；
2、柜体板材：采用E0级≥18mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，具有表面耐磨、耐香烟灼烧、耐干热等特点；封边采用PVC全自动机械热压封边，所有板件采用拆装式三合一连接。
3、拉手：采用实验室专用PP一字成型拉手，两端配专用堵头，一体成型，美观大方，经久耐用，防腐抗污。

	5
	双面试剂架柜
	1、铝合金架子，立柱采用90mm*45mm铝合金型材，挡条采用40mm*15mm铝合金型材。底层及中层搁板采用≥10mm厚钢化玻璃，顶层搁板采用≥18mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板；
2、柜体板材：采用E0级≥18mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，具有表面耐磨、耐香烟灼烧、耐干热等特点；封边采用PVC全自动机械热压封边，所有板件采用拆装式三合一连接。
3、拉手：采用实验室专用PP一字成型拉手，两端配专用堵头，一体成型，美观大方，经久耐用，防腐抗污。

	6
	双面吊柜
	1、柜体板材：采用环保型E0级≥18mm厚浸渍胶膜纸饰面刨花板，甲醛释放量≤0.05mg/m³,，具有表面耐磨、耐香烟灼烧、耐干热等特点；封边采用PVC全自动机械热压封边，所有板件采用拆装式三合一连接。
2、拉手：采用实验室专用PP一字成型拉手，两端配专用堵头，一体成型，美观大方，经久耐用，防腐抗污。
3、五金配件：柜门铰链标配110°优质合金铰链带缓冲功能。

	7
	PP试剂柜
	1、基本参数：重量：≥55kg；层板：四板可调；门型：四门；锁具：双锁；材质：≥8mmPP材质；颜色：瓷白色；
2、柜体：采用瓷白色PP（聚丙烯）板制作，内置四根加强型PP立柱折弯一次成型，无缝焊接固定，立柱设有层板挂钩调节孔，同时柜体下部设有进气口，柜体顶部预留蜂窝孔，便于以后安装排风管道。
3、柜门：采用8mm贴膜PP（聚丙烯）板制作，正面无焊接点。
4、层板：采用瓷白色一次成型PP（聚丙烯）板制作，四周有立边，一次注塑成型。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间，四周立边可获得一定程度的防溢效果。
5、桥式把手：采用耐酸碱PP（聚丙烯）材质；
6、铰链：采用PP（聚丙烯）材料制成；
7、警示标签：柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标示。
8、防腐蚀包胶双锁，双人双锁管理

	8
	全钢试剂柜
	1、柜门：采用≥1.2mm 优质冷轧钢板加工制作，内外板夹层内填充缓冲、吸音材料，表面环氧树脂静电粉末喷涂；柜门配备优质机械锁，锁芯采用铜质材料，每把锁均配备两把独立钥匙。
2、柜体、层板：采用≥1.2mm 优质冷轧钢板加工制作，内外板夹层内填充缓冲、吸音材料，表面环氧树脂静电粉末喷涂；
3、铰链：采优质铰链不锈钢阻尼铰链，与柜体面水平角度＜15度时，柜门即可自行关闭，可自由开合10万次以上。
4、拉手：采用1.5mm厚优质冷轧钢板加工制作，防酸碱、耐磨、一体成型、表面经环氧树脂处理。
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	PP通风柜
	1、台面：采用厚度≥20mm岩板级陶瓷板，一体实芯黑色坯体烧制，中间无黄锈色夹层，具备耐磨、耐强腐蚀、耐高温、耐污染、易清洁等性能特点。
2、材质：上下柜体全部采用抗强酸碱、耐化学药品、耐冲击的磁白色优质阻燃A级PP板(聚丙烯)材质制作，厚度8～10mm，同色同质焊条熔焊修饰处理。拉手采用PP磨具一次性注塑而成；合页采用PP磨具一次性注塑而成；
3、 内衬、导流板：使用进口耐酸碱抗腐蚀PP板，厚度8～10mm。内部三段式排风设计，板面微孔排风设计，能完全有效排放不同实验产生的比重不同的有害气体，确保无气流死角，获取最大的废气捕捉性能。
4、 集气罩：采用顶罩式抽气设计，排风口直径315mm，PP耐酸碱材质，具备汇流槽收集凝结水功能。
5、视窗：使用厚度≥5mm的钢化玻璃，实验过程中保护人身安全，即使玻璃损坏也不会对人产生伤害。视窗采用无间断平衡、隐蔽式结构设计。
6、配重：采用配重箱设计，用PP包覆。
7、通风柜配件（报价需包含以下配件及安装）：
1）照明灯具：采用LED灯，灯光确保有每平米400流明的光照强度，快速启动类型。配有PC雨点型颗粒板防护罩，不与柜内气体接触，易更换，安全可靠。
2）电气设施：安装在通风柜的外侧面板上带开关型插座，产品出厂前插座预先与通风柜接线盒连接，现场再与供电设施连接。同时面板上安装有漏电保护装置。通风柜外侧面板上安装有灯开关。插座：不少于4个多功能插座。三线接地插座，220V，≥16A。
3) FRP合成架：每个通风柜柜内配耐化学腐蚀高强度FRP合成架。
4) 气路：实验室内安装2组钢瓶，每个气瓶配一套一级减压阀，气体管路采用聚四氟乙烯￠8mm管道连接至通风柜。避免强酸碱腐蚀，从阀门到出口处管路采用聚四氟乙烯￠8mm管道连接。气体旋钮安装在通风柜的外侧面板。气体考克为黄铜材质，每台通风柜配2组气体考克、2套一级减压阀及聚四氟乙烯管道。
5）通风系统:每台通风柜配玻璃钢防腐斜流风机一台,电动止回阀一台，废气采用Φ315mmUPVC排风管道排放至屋面。含排风管道安装、固定及墙面开孔等费用。
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	全钢通风橱
	1、台面: 台面采用25mm厚碟型陶瓷台面。
1.1表面质量：陶瓷台面其主要区域无明显缺陷。
1.2阻水边高度、容量要求：碟型阻水边能有效防止液体外溢，四周一体阻水边的高度≥6mm；碟型下凹区域容量≥6L/㎡。
2、材质：主体采用≥1.2mm 优质冷轧钢板加工制作，表面经酸洗磷化烘干抛光打磨处理，内外板夹层内填充缓冲、吸音材料；
3、 内衬、导流板：采用≥5mm厚抗倍特板，表面光滑而且内外均为白色。内部三段式排风设计，板面微孔排风设计，能完全有效排放不同实验产生的比重不同的有害气体。
4、 集气罩：采用顶罩式抽气设计，排风口直径315mm，PP耐酸碱材质，具备汇流槽收集凝结水功能。
5、全铝合金移门:传动采用同步轮+同步带+同步轴开启，视窗采用铝合金型材+5mm防爆玻璃。
6、配重：采用配重箱设计，用PP包覆。
7、通风柜配件（报价需包含以下配件及安装）：
1）照明灯具：采用LED灯，灯光确保有每平米400流明的光照强度，快速启动类型。配有PC雨点型颗粒板防护罩，不与柜内气体接触，易更换，安全可靠。
2）电气设施：安装在通风柜的外侧面板上带开关型插座，产品出厂前插座预先与通风柜接线盒连接，现场再与供电设施连接。同时面板上安装有漏电保护装置。通风柜外侧面板上安装有灯开关。插座：不少于4个多功能插座。三线接地插座，220V，≥16A。
3）通风系统:每台通风柜配玻璃钢防腐斜流风机一台,电动止回阀一台，废气采用Φ315mmUPVC排风管道排放至屋面。
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	气瓶柜
	黄色，全钢结构，带视窗，采用≥1.2mm厚双层双面优质冷轧钢板，表面经环氧树脂静电喷塑烤漆处理，耐酸碱耐腐蚀；双层优质冷轧钢板通过点焊接构造，两层钢板之间相隔有38mm的防火阻燃层；内部配备2根气瓶固定链条；底部配有装卸踏板；钢制对开门；背部设有PASS孔，保证柜内气体流动。

	12
	插座
	采用118型六孔插座，底盒钢制岛型结构，表面经酸洗、磷化等化学防绣处理后，环氧树脂静电粉沫喷涂，不生锈不被腐蚀，与插座配套使用。

	13
	带靠背实验凳
	1、钢材：φ35*1.2mm圆管，表面电镀处理。
2、底盘：能适合大众人群，经过后仰30万次压力与前后倾测试。
3、气压杆：液压升降   (38-52cm)高度
4、五爪脚： 可承受1136KG压力测试。
5、PU脚轮：经过10万次的滚动测试。
6、皮革：采用厚度为≥1.5mm PVC硬皮，通过拉力、弹力、耐挠、脱色、耐摩擦测试。靠背中间内凹，高度≥310mm；座面厚度≥10mm，坐宽≥φ460mm。
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	全钢水盆柜（含龙头及下水）
	1、台面：优质12.7mm实芯理化板台面边缘厚度为25.4mm。
1.1耐化学/耐污性能要求：对硫酸（98%）、盐酸（37%）、磷酸（85%）、铬酸、乙酸（99%）、苯酚（90%）、高锰酸钾（10%）、苯等137 种化学试剂进行检测，板材检验结果无明显变化，分级结果为 5 级。
1.2抗病毒及抗霉菌性能：黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉、长枝木霉等7种霉菌检测抗霉菌等级为0级。
2、钢架：采用60*40*2mm优质方钢管，管壁净厚≥2mm冷轧钢，连接处由专用连接件连接。表面经酸洗、磷化、环氧树脂静电喷涂处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好，荷载≥500kg/㎡时不变形，经久耐用。
3、柜体板材：柜体、柜体门板、柜身、层板、抽屉等均采用≥1.2mm冷轧钢板,内外板夹层内填充缓冲、吸音材料，表面环氧树脂静电粉末喷涂。
4、拉手：采用≥1.2mm 优质冷轧钢板加工制作，一体成型。
5、五金件：抽屉滑轨标配400mm优质三节静音轨道；柜门铰链标配110°优质合金铰链带缓冲功能。
6、水盆柜配件（报价需包含以下配件及安装）：
1）PP水盆：所有PP制品均需采用高品质新料。耐腐蚀性须符合以下技术参数：高密度PP材质，浸泡在含40%盐酸、99%乙酸、70%硝酸等在内的试剂中48小时后，结果没有腐蚀和变色。
2）实验室台式三口水龙头：龙头进水口装配塑料过滤网，龙头水流量需在3.0L/min≤Q≤9.0L/min之间。


※二、商务需求

1.交货期

30个日历日送达采购人指定地点并安装调试完成或按采购人需求执行，本项目为单价合同，执行金额不超过48万元。

2.交货地点

交货地点：采购人指定地点。

3.报价要求

3.1本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、培训费、与货物有关的竞选人应纳的税费、售后服务费与医院信息系统接口费等货到采购人指定地点的所有费用及安装验收费用。因为中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

3.2付款方式：交票自使用验收合格之日起六个月安排付款。
3.3履约保证金：合同总金额超过20万元的项目，在合同签订后，提交付款资料前，中选人向采购人缴纳合同总金额的5%作为履约保证金（以银行转账方式）。在质保期间中选人完全履行合同约定，且采购人（使用科室与管理部门）确认设备运行正常，质保期届满后，双方办理履约保证金无息退还手续。

4.服务及质量要求
4.1.服务范围、要求

4.1.1服务范围:江南院区

4.1.2服务内容:科研处实验室台柜及配套设备的供货、安装、调试及质保期内的售

后服务

4.1.3合同服务期:1年或累计供货结算金额不超过预算金额(48万元)

4.2质量标准

必须符合国家和行业规范要求。

4.产品质量保证期

4.1自验收合格之日起，所投产品提供原厂5年质保，包含设备原厂所有配件免费更换及人工服务以及保修期免费定期维护保养（中选后提供原厂质保承诺书）。
售后服务内容

5.1免费保修期内出现质量问题中选人负责免费维护维修，免收人工费、工时费及差旅费，保修期内免费更换零配件，终身维修；且终身免费提供技术支持。在免费质保期内，如货物非因采购方为原因而出现质量问题，中选人负责包修、包换或包退、包安装、包调试、包正常运行，并且承担修理、调换或退货、安装、调试所发生的费用；中选人不能修理或不能退换，均按不能交货处理，并承担相应违约责任。如有超出以用户的最终签订的销售合同为凭证，有特殊要求可另立维修协议。在保修期内，凡属正常使用中发生的故障，零部件损坏，设备的技术支持、故障维修服务和零部件更换均实行免费服务。在保修期内因采购方非正常使用或其他意外原因（撞击，摔打等）导致零部件损坏的，中选人更换和维修服务仅收取最基本的成本费。

5.2中选人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务

5.2.1电话咨询

中选人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

5.2.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中选人应在1小时内采取相应响应措施；无法在8小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。无法在24小时内解决的，应在72小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

5.3质保期外服务要求

5.3.1质量保证期过后，中选人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

5.3.2质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中选人应以优惠价格提供售后服务。

6.验收

6.1.货物到达现场后，中选人应在本单位验收人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认或按医院规定执行。

6.2.中选人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由竞选人负责调换、补齐或赔偿。

6.3.中选人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。产品在安装调试符合要求，对使用人员培训考核合格后，设备能正常使用30日内验收，验收合格条件如下：

6.3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

6.3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

6.3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

6.3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

6.4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。履约验收标准按国际标准或经双方协商认可的标准、合同要求及技术协议执行。

6.5.中选人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.6.采购人需要制造商对中选人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6.7.产品包装材料归采购人所有。

7.其他商务要求内容：无
第三篇  资格审查及评价办法

一、资格审查及符合性审查

根据采购邀请文件中的竞选人资格要求对竞选进行资格审查，若未通过资格审查的采购文件，竞选人不得继续参与后续采购活动，竞选文件不得进入评审环节。

1.资格审查

	序号
	检查内容
	响应条件

	1
	供应商法人营业执照（正/副本）或事业单位法人证书（正/副本）或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。
	形式响应

	2
	供应商法定代表人身份证明或授权代表委托书。
	形式响应

	3
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第五篇）
	形式响应

	4
	按“第一篇二、竞选人资格要求2、特定资格要求”的要求提交（如果有）。
	实质响应


2.符合审查
	序号
	审查内容
	响应条件

	1
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价
	实质响应

	2
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合采购文件要求。
	形式响应

	3
	第二篇技术部分中（※）号标注的部分（如果有）。※条款须以产品说明书或国家认可的第三方检测报告作为支持材料（质保及配置清单除外）
	实质响应

	4
	第二篇商务部分提供承诺（见竞选函）
	形式响应


二、评选方法

本项目采用综合评分法进行评选。满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的竞选人为中选人。竞选人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以要求竞选人作出必要澄清、说明或者补正。竞选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出采购文件的范围或者改变采购文件的实质性内容。

三、评价标准

综合评分法
	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	备注

	1
	竞选报价

（60%）
	60
	有效的竞选报价中的最低价为竞选基准价，其价格分为满分。其他竞选人的价格分统一按照下列公式计算：

竞选报价得分＝（竞选基准价/竞选报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术（质量）部分

（30%）
	30
	技术需求（40分）
竞选文件竞选应答有一条不满足采购文件一般性技术需求的（本采购文件第二篇中“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除5分/条，有5条及以上不满足的，技术（质量）部分得0分。
	

	3
	商务部分

（10%）
	10
	业绩（10分）

须提供同类产品在同级医院销售业绩(签订合同时间为2023年1月1日至今，签订合同主体须为竞选人）。每提供1个得2分，满分10分。
	提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页


说明：院内采购小组及评审专家认为竞选人的报价明显低于其他通过符合性审查竞选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在竞选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，院内采购小组及评审专家当将其作为无效竞选处理。

四、无效竞选条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，经评审专家组讨论后，可做出无效竞选：

1.未按照采购文件制作竞选文件，在技术与服务需求中提供的支撑材料不符的；

2.竞选文件未按采购文件要求签署、盖章的；

3.不具备采购文件中规定的资格要求的；

4.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价或者单价最高限价的；

5.竞选文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.竞选人串通竞选的；

7.法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在采购中，出现下列情形之一的，具体分包项目应予作废处理：

1.符合专业条件的竞选人或者对采购文件作实质响应的竞选人不足三家的，经二次挂网仍为两家，并经主管院领导审批审批通过的除外；

2.竞选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

第四篇  中选通知及合同签订
一、中选通知
1.采购人只通过官网发布中选公告，且不对未中选人作任何解释；

2.中选人须在中选公告结束后，两个工作日内缴纳代理费并至代理机构领取中选通知书。
二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力

1.在合同签订完成前或受到质疑投诉等情况时，采购人有权对竞选人资格、竞选文件、应答支撑材料等真实性进行现场复核，对竞选产品提出性能验证以及再次议价等要求，若竞选人拒绝，视作放弃本次竞选资格。

2.在合同签订前，采购人可以依据院内采购小组及评审专家的评价建议接受或拒绝任何竞选。
三、合同协议书的签订

1.按照采购文件和中选人的竞选文件签订采购合同，中选公告结束5个工作日内至代理公司领取中标通知书并联系重医附二院王老师进行合同签订，联系电话023-63693804，实行线上合同签订或根据医院安排提交纸质合同进行签订。
2.中选人应当按照合同约定履行义务。

四、其它

1.竞选时，所有解释均依据本采购文件及有关文件规定。

2.本采购文件最终解释权归采购人。

3.竞选后，无论中选与否，所有竞选文件采购人不予退还。

4.本采购文件未尽事宜可按现行的有关法律法规和规定参照执行。

五、采购代理服务费

1.供应商成交后两个工作日内向代理机构缴纳代理服务费，代理服务费的收取标准按照以下标准的执行:

	采购类型

成交金额（万元）
	货物采购
	服务采购

	50以下
	1.2%
	1.2%

	50-100
	0.913%
	0.664%

	100-200
	0.6%
	0.3375%

	200-500
	0.3625%
	0.18125%

	500以上
	0.17075%
	0.0683%


2.采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆复林招标代理有限公司  

开户行：中国民生银行股份有限公司重庆解放碑支行  

帐  号：693213593

第五篇  采购文件格式

一、竞选文件的份数和签署

1.竞选文件须按照以下顺利制作竞选文件。
竞选文件正本一份，副本三份，均为纸质件。每套竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

另供应商应现场提供电子档（载体为U盘），电子档包含2个文件：正本盖章扫描件PDF版本和“供应商投标信息表”Word版本，供应商需保证电子档与纸质正本完全一致，若不一致视为符合性审查不通过，电子档现场复制后可申请领回载体，正本盖章扫描件名称为：需求部门-报名项目名称-竞选公司名称（公司全称）-投标文件。
2.在竞选文件正本中，规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）签署确认。

4.所有竞选文件必须装订成册，不得以合页等其他形式提交。
二、封面格式
三、经济文件格式

（一）报价一览表

（二）易损件报价表（如有）
四、技术（质量）文件格式

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

五、商务文件格式

（一）竞选函（格式）

（二）其他商务资料
六、资格文件格式

（一）法人营业执照或事业单位法人证书或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

七、商业活动廉洁经营承诺书
八、供应商投标信息表
竞选文件封面
XXXX采购项目
竞

选

文
件
竞选项目：包X 设备名称
竞选人（加盖公章）：XXXX

法定代表人或其委托代理人签字：XXXX

联系方式：XXXX

_____年  月  日
一、经济文件

（一）报价一览表

采购项目名称：

	序号
	品名
	制造商
	规格/型号
	数量
	单价

（万元）
	合计

（万元）

	1
	边台
	
	
	
	
	

	2
	中央实验台
	
	
	
	
	

	3
	培养架
	
	
	
	
	

	4
	单面试剂架柜
	
	
	
	
	

	5
	双面试剂架柜
	
	
	
	
	

	6
	双面吊柜
	
	
	
	
	

	7
	PP试剂柜
	
	
	
	
	

	8
	全钢试剂柜
	
	
	
	
	

	9
	PP通风柜
	
	
	
	
	

	10
	全钢通风橱
	
	
	
	
	

	11
	气瓶柜
	
	
	
	
	

	12
	插座
	
	
	
	
	

	13
	带靠背实验凳
	
	
	
	
	

	14
	全钢水盆柜（含龙头及下水）
	
	
	
	
	

	
	质保期（年） ：    年              

	
	总价（万元）：


竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

  （竞选人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：1.报价一览表按格式填列；务必填写清楚，准确无误。

2.若有易损件需在易损件报价表中明确报出易损件的价格。

(二)易损件报价表（如有）
	品名
	规格型号
	价格
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

	序号
	参数需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请注明自身技术参数或具体内容，不得照搬参数需求
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.本表即为对本项目“第二篇  技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展，相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
5.所有佐证材料必须填写页码，若未填写具体页码可视为无佐证材料。

（二）其他技术（质量）资料

三、商务文件

（一）竞选函（格式）

采购项目名称：                                             

致：重庆医科大学附属第二医院
                        （竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术（质量）服务。

四、我方按采购文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份，副本3份。

五、我方竞选报价为闭口价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

九、我方承诺满足本项目第二篇商务需求的所有条件。

（竞选人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）其他商务资料

四、资格文件

（一）法人营业执照或事业单位法人证书或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                
致：重庆医科大学附属第二医院
        （法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             竞选人：

（竞选人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：                                                
致：重庆医科大学附属第二医院
我公司特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

                                                 竞选人：

                                                 （公章）

 年   月   日
（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函

致：重庆医科大学附属第二医院
                      （竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件


五、商业活动廉洁经营承诺书

商业活动廉洁经营承诺书

重庆医科大学附属第二医院：

根据中央《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》精神，按照贵院廉政建设相关规定要求，为保证在与贵院进行医疗器械、医用耗材等购销服务活动、产品宣传、采购过程中诚实守信、廉洁经营，与医院一起共同营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业文化氛围，我司特作如下承诺：

一、坚持经营质量第一，建立健全质量保证体系；规范销售服务行为，强化售后服务，严格执行质量追溯制度，不断提高员工综合素质，努力为客户提供优质的售前、售中和售后服务。

二、不以任何理由向贵院及工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品及土特产等。

三、不以任何名义为贵院及工作人员报销应由贵院或个人支付的任何费用。

四、不以任何理由邀请贵院及工作人员外出参加未经审批同意的学习考察，旅游，宴请及娱乐活动。

五、不为贵院单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

六、如果发现贵院工作人员有违反廉政规定的行为，承诺向贵院纪检监察部门或有关单位报告。

七、若我司工作人员违反本廉政承诺书内容规定，我司依据情节轻重，接受移送工商行政主管部门给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给贵院造成经济损失的，承诺予以赔偿。接受贵院做出的取消合作资格、对有损商业信誉行为进行通报、作不良记录档案管理、延期付款、列入黑名单、长期取消合作资格等处理方式。

八、本廉政承诺由贵院纪检监察部门和我司业务内控部门负责监督执行。

竞选人法定代表人： 

                                     竞选人地址：

                                     联系人及手机号码：

年   月   日（加盖公章）

法律监督：重庆市渝中区人民检察院    电话：63905066、63905067     

响应人之间应不存在控股、管理等关联

关系承诺函

重庆医科大学附属第二医院
为了确保采购过程的公正性和公平性，本响应人郑重承诺，在参与    年    月    日                     项目中，与其他响应人之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。我们在本次采购中所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或者隐瞒情况。

我们将严格按照采购文件的规定进行响应。同时，我们愿意接受采购人的监督和核查，如有任何违规行为，愿意承担相应的责任和惩罚，并自动放弃本次响应。

                                响应人：

                                     响应人授权代表（签字）:

                                             日期：

六、供应商投标信息表
	项目名称
	XXX（与公告信息保持一致）
	需求部门
	XXX（与公告信息保持一致）
	备注

	供 应 商
	
	填写全称

	税号
	
	填写正确税号

	专票/普票
	
	填写专票或者普票（如不填默认普票）

	联系邮箱
	
	填写全称（必须填写）

	生产厂家
	
	填写全称（如无，用 / 表示）

	产品型号
	
	主要产品型号（如无，用 / 表示）

	联系方式
	
	授权代表或法人+电话号码

	报价
（万元）
	
	单价，总价

	质保年限

（年）
	
	如无，用 / 表示

	质保期后维保费

（元/年/台）
	
	如无，用 / 表示

	填写时间
	XX年XX月XX日


（结束）

- 2 -

