
重庆医科大学附属第二医院

采

购

文 

件

。

二○二五年三月
目  录

- 3 -第一篇 采购邀请书


- 3 -一、采购项目基本情况


- 3 -二、竞选人资格要求


- 3 -三、竞选有关规定及说明


- 4 -四、报名时间、地点、方式


- 5 -五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点


- 5 -六、联系方式


- 6 -第二篇 技术（质量）与商务需求


- 6 -一、技术需求（含技术参数与配置）


- 6 -二、商务需求


- 8 -三、总体要求


- 9 -第三篇  资格审查及评价办法


- 9 -一、资格审查及符合性审查


- 9 -二、评选方法


- 9 -三、评价标准


- 9 -四、无效竞选条款


- 9 -五、废标条款


- 10 -第四篇  中选通知及合同签订


- 10 -一、中选通知


- 10 -二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力


- 10 -三、合同协议书的签订


- 10 -四、其它


- 11 -第五篇  采购文件格式


- 13 -一、经济文件


- 17 -二、技术（质量）文件


- 19 -三、商务文件


- 21 -四、资格文件


- 25 -五、商业活动廉洁经营承诺书







第一篇 采购邀请书
重庆医科大学附属第二医院须购置一批医疗设备，现邀请具有能力提供本采购项目的合格供应商参与竞选。

一、采购项目基本情况

项目名称：双人生物安全柜、全自动活细胞成像仪、细胞荧光计数仪、全自动定位注射系统、大容量高速冷冻离心机

采购方式：公开比选

评价方式：综合评分
报价方式：二次报价

采购需求：

	分包序号
	名称
	最高限价（万元/台）
	采购数量
	单位
	成交供应商(个）
	需求部门

	1
	双人生物安全柜
	2.6
	19
	台
	1
	科研处

	2
	全自动活细胞成像仪
	27
	1
	台
	1
	科研处

	3
	细胞荧光计数仪
	7.8
	6
	台
	1
	科研处

	4
	全自动定位注射系统
	37
	1
	台
	1
	科研处

	5
	大容量高速冷冻离心机
	6.5
	7
	台
	1
	科研处


注：1.采购项目的技术参数详见采购文件第二部分。

2.合同履行期限：见采购文件第二部分。

3.质保期限：整机质保期5年
4.付款方式：详见采购文件第二部分

5.本项目是/否接受联合竞选：否
二、竞选人资格要求

竞选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

1.基本资格条件

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.特定资格条件

（1）提供竞选产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产制造认可表》或《医疗器械注册登记表》（复印件加盖单位公章）或经主管部门认定只须进行备案的应提供有效的备案凭证（复印件加盖单位公章）；

2、供应商为代理商的应提供有效的《医疗器械经营企业许可证》或经主管部门认定只须进行备案的应提供有效的医疗器械经营备案凭证；同时提供所投医疗器械产品生产商有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。（复印件加盖单位公章）；

3、供应商为生产商的应提供有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外，复印件加盖单位公章）或经主管部门认定只须进行备案的应提供有效的备案凭证（复印件加盖单位公章）；

4、供应商为代理商的应具有竞选产品的合法销售资格（提供证明文件加盖单位公章）。

三、竞选有关规定及说明
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项的采购活动。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加竞选，只能按照一家竞选人计算。

4、同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞选的，不得再委托代理商参与竞选。

5、竞选货物必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准。

6、截至采购活动正式开始前，采购人所作出的一切书面或官网发布的更正、修改、补充说明、答疑等内容，都是采购文件不可分割的组成部分。

7、报名单位名称必须与竞选人名称相同，只有按上述资格规定报名后，才具备采购准入资格。

8、竞选人如对采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，且该书面质疑文件必须在公告时间结束前送达重庆医科大学附属第二医院采购管理处办公室，否则，即视为完全放弃对采购文件的质疑权利。

9、超过报名截止时间递交的竞选文件、不按本采购文件规定制作和密封的竞选文件，恕不接收。

10、采购文件中涉及的“采购人”系指本次组织竞选的重庆医科大学附属第二医院；

11、“供应商”“竞选人”“中选人”是指拟参加竞选和向采购人提供货物及相应服务的供应商。
四、报名时间、地点、方式

1.报名截止时间：见公告
2.报名方式及要求：按照采购邀请书第二条竞选人资格的要求，通过邮件提交报名资证材料，报名邮箱：cgglc2023@163.com，邮件主题：“报名项目-生产厂家-竞选人-负责人姓名电话”。

3.报名注意事项：竞选人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在报名截止日期前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理疑问。

五、竞选文件递交与采购谈判时间、地点

1.竞选文件递交截止时间：采购谈判时同时提交

2.采购谈判时间： 另行邮箱通知
3.采购谈判地点：重庆医科大学附属第二医院都市方舟五楼采购管理处会议室（地址：重庆市渝中区临江路74号）

六、联系方式

项目联系人：张老师
项目联系人电话：17782250622

第二篇 技术（质量）与商务需求

一、技术需求（含技术参数与配置）

包1：双人生物安全柜
（一）产品参数：
1、Ⅱ级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；
2、单人或双人操作，工作区宽度≥1100mm；外形尺寸 ：≤1400*800*2500mm（宽深高），工作区尺寸：≥1167*610*680mm（宽深高）；

※3、整个柜体外壳为一体焊接成型，非拼接打胶密封结构，最大限度减少泄漏，所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围； 

4、主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率≥99.9995%@0.12um，工作区洁净度等级10级，满足正常使用条件下的温度、湿度、耐腐蚀性和机械强度的要求，滤料为超细玻璃纤维，其中可能释放的物质不对人员、环境和设备产生不利影响；可扫描检测过滤器的滤过物在任何的漏过率≤0.01%，不可扫描检测过滤器检测点的漏过率≤0.005%；

※5、前窗玻璃：使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生负面影响，单层防紫外线钢化玻璃同时覆一层防爆膜，增强玻璃的抗冲击性和防紫外线的能力，实现对操作人员最大强度的保护。单层玻璃厚度不低于6mm；玻璃门采用手动升降，不得采用电动升降玻璃门，防止突发断电无法关闭玻璃门；

6、风机：高性能静音风机，提供稳定的气流模型和层流，高性能风机有效延长过滤器的使用寿命，具有自动调节风速功能，保持恒风速，保证试验样本和人员的安全；

7、风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.55m/s；

※ 8、智能联锁控制设计，配备两个磁吸合开关，稳定可靠，免维护，使用寿命长。打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、照明灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；保护人员安全；

9、12V直流LED照明灯，安全柜的平均照度≥1100LX；

包2：全自动活细胞成像仪

（一）产品参数：
▲1、整台设备可长时间放置于CO2培养箱内无人值守自动监测，对多位点的活细胞进行实时全自动的成像；也可放置于普通试验台上使用
2、设备具有防起雾和除雾功能，生产厂家具有活细胞成像相关的防水汽凝结发明专利（需出具国家知识产权局专利证书）
3、设备生产厂家具有活细胞成像相关的计算机软件著作权≥6个（需出具中华人民共和国国家版权局登记证书）
4、光源：配备长寿命LED阵列≥384颗LED灯，光强可调且具有灯光跟随系统，需要拍照的标本点位上方LED灯亮，其余LED灯不亮
▲5、相机：≥800物理万像素兼容明场及荧光成像的背照式高分辨CMOS

6、支持自动/手动对焦，焦距调节4档可选：1um，10um，100um，1mm，聚焦行程≥10mm

7、拍摄的细胞图片尺寸≥3800*2100像素，图片格式为TIFF，并支持图片格式另存为PNG,JPEG等格式
8、成像的视场宽度≥1.8mm

9、设备XYZ轴重复定位精度的最大偏差≤10um且标准偏差与总行程的比值≤0.2‰（需出具测试报告）
▲10、配备隐藏式内置高精度XY轴自动载物台（非外置载物台），不移动标本可实现多点位成像
11、可任意设置每个器皿、每个孔板中每个孔的成像位点，如中心点或其他任意位点，且不限拍摄位点数量；可一键完成所有孔板孔位的中心点位置选择，快速部署实现多位点成像
12、简化布线设计，单线连接设备实现数据传输、控制、供电
13、配备全电动物镜和Z轴自动聚焦功能，不移动标本，通过电动物镜实现
▲14、成像模式：明场成像或明场+荧光成像，荧光标配绿色荧光（支持升级红绿蓝三通道荧光）
15、单物镜设计，放大倍数：10倍
16、耗材开放，可兼容实验室常用的细胞培养板(6/12/24/48/96/384孔板)，细胞培养皿、细胞培养瓶和标准载玻片

（二）配置清单：

1、全自动活细胞成像系统主机（包含主机与电脑的连接线及连接配件1套） 1台


2、软件及资料（包含控制和分析软件以及操作手册电子版各1套） 1套


3、专用适配器包（6-384孔细胞培养板专用适配器、T25培养瓶专用适配器、35mm培养皿专用适配器） 1套

包3：细胞荧光计数仪

（一）产品参数：
※1、仪器类型：台式一体机，自带显示操作屏，无需连接电脑，节省空间；
2.计数处理时间＜9秒；
3.可自动对焦和自动曝光，也可进行手动调节；
4.检测细胞/微粒样品的浓度范围：1×104-1×107cells/ml；
5.检测细胞/微粒的直径范围：4-60μm；
※6.检测细胞的准确度范围：CV<5%；
7.检测的样品体积：10 μL；
8.成像系统：500万像素，2.5倍光学放大；
9.图像显示：细胞显微成像图片可视，活死细胞不同颜色标注，可手动放大图片观测；
10.程序：内置常用细胞预设计数程序，可一键调用，用户也可自行调节或新增；明场，台盼蓝，荧光，三种模式可选；
11.计数分析：可提供细胞总浓度、活细胞和死细胞浓度以及其占总细胞数目的比例；可以通过细胞的直径、圆度、亮度进行圈门分析（gating），可对不同尺寸、特征的细胞亚群进行区分计数；
12.数据存储与导出：可存储不少于1000条用户计数记录，计数结果、分析报告、图像均可通过USB端口导出；
※13.荧光分析：支持选配三种荧光柱。FL Cube(PI)——激发光:540/25nm; 发射光:620/60 nm；FL Cube (AO/GFP)——激发光:480/30nm; 发射光:535/40nm；FL Cube(DAPI)——激发光:375/28nm; 发射光:460/50nm；
14.搭配对应波长荧光柱后，至少可同时进行2种荧光分析，结果可呈现两种荧光叠加图；
15.计数板规格：支持一次性计数板，每板有双孔位，免洗，减少污染风险；
16.兼容企业版本；
17.模块化，数据管理可追踪，操作日志记录，保证数据完整性；
（二）配置清单：

荧光细胞计数仪1台
细胞计数板1盒

包4：全自动定位注射系统

（一）产品参数：
1.操作臂上下、左右、前后移动范围80mm，运行精度1μm；
2. 至少含有4种控制移动方式：软件界面箭头控制；PC端输入目标坐标控制；含有转盘和按键的微操控制，微操转盘每旋转24°执行不小于1μm位移；d、电脑键盘按键控制定位仪运动。
3.定位仪移动速度调节功能，a、可设定速度，其中AP轴和ML轴有不少于5种移动速度可选，且范围在 0.10~2.00 mm/s ；DV轴有不少于8种移动速度可选：0.001~2.0 mm/s； 

4.定点位移区分为“十字臂坐标区”与“脑区坐标区”两部分，输入十字臂坐标可移动至操作臂上游标卡尺读数的坐标处，输入脑区坐标可将探针移动至脑区坐标处；
5.点击“移动至目标的入点”可将探针移动到脑区坐标的进针位置，此时DV轴位于设定的回缩距离处；
6.最多储存位点不少于10个，并可进行命名、编辑、删除、移动至目标位点以及移动至目标入点等功能；
※7. 在AP/ML和DV中选择1或2个方向上进行一定角度的倾斜/旋转，将角度输入到软件后即可实现软件与十字臂倾斜同步，程序自动进行换算并移动至目标位点；
8.支持脑图谱围绕AP/ML/DV轴旋转；
9.通过四点（Bregma点、Lambda点、左位点、右位点）确定动物颅骨与脑图谱的比例以及冠状/矢状/水平面的倾斜角度并同步至脑图谱，无需调平也能精准定位；
10.自动开颅程序，方形或圆形形状，长宽或直径参数（输入范围：0~20mm）及深度（输入范围：0~20mm）；
※11. 多位点程序设定，可手动输入或脑图谱上选择多个坐标（最多可支持不少于10），四种移动触发模式：等待时长模式下用户可以设定在每个位点停留时间（输入范围：00:00:00~23:59:59），接收信号模式下接收到外部信号自动移动至下一个位点，手动模式下用户手动点击按钮移动，注射模式下可设置注射前等待时长、注射体积、注射速率/时间、留针时间等；
12.组织移除程序，方形或圆形形状，长宽或直径参数输入范围：0~20mm，及深度输入范围：0~20mm；支持2种针头规格27G、30G，6个梯度的密度系数设置1-6，含有三维视图，显示层数并实时显示组织吸除的进程；
13.可接收或输出TTL信号，接收TTL信号触发全自动脑立体定位仪按设定程序自动移动，或者到达特定位置时输出TTL信号；
14.一键校准功能，当长时间使用，电脑显示位置参数和定位仪读数出现偏差时，用户可以通过一键自行校准；
※15. 配和注射泵通过渗透原理持续均匀给药，给药部位至少包含⽪下、腹腔、⾎管、脑部等⼏乎全⾝部位给药，可选体积包括100ul、200ul、2ml，最长给药时长不少于6W；
16.内置注射程序，可直接控制搭配的注射泵，连接注射泵后可启用该程序，软件可控制注射泵进行注射、填充、回缩等操作；
17.连接注射泵可进行头部双侧给药，双套管给药长度不超过15mm，中心距，直径，外径可选；
18注射精度⾼，最小注射速度≤0.02nL/s，最小注射体积分辨率≤0.1 nL；
19.具备填充，排空功能，填充或排空速率10~200 nL/s，注射速率0.02nL~200 nL/s；
20注射量程至少为0.6 nl-5000 nl；
小动物麻醉机参数
3.具有快速充氧开关
※5. 内部容量不大于120ml，异氟烷浓度调节范围0-5%，精度±0.1%

6.具有一级（重量≤900g）二级（≤1000g）超重报警
7.具有指示灯和蜂鸣器，提示及时换过滤罐
双目显微镜参数：
1.目镜倍数：10X大视野平场目镜，视场直径φ22mm

2.物镜倍数：0.67X-4.5X物镜变倍比1:6.7

3.双目观察头：瞳距55-77mm视度调节士5屈光度45°倾斜360°旋转
体温维持仪参数：
※1. ≥4英寸彩色LCD触摸屏、外观美观、轻巧，操作方便；
2.实时显示测量温度、设置温度、加温状态、运行状态、故障提醒等功能；
3.实时监测加热垫和探头温度，并有电路控制达到双重安全保护；
4.双通道显示界面，可同时给两只动物保温，并且可独立操作；
拉制仪参数：
1.可存用户自定义程序数 ≥90；内置模板程序不少于70个、支持不少于6个默认程序；
※2. 触摸屏尺寸为全彩电容屏，尺寸≥7寸，佩戴手套也可正常操作；
3.系统语言 中文、英文；
 ※4.配有不同规格的加热合金片固定卡槽，保证更换的便捷；
※5. 前盖：滚筒式，容易翻开；
6.加热模式  2种 定时、延时；
7.具有安全加热模式，避免加热片温度过高损坏；
8.具有预热恒温功能，可以减小连续拉制时夹钳热量的积累对拉制结果一致性的影响；
9.一键式玻璃管软化点测试功能，直接显示在主界面上便于客户使用；
10.配有系统诊断功能，可自动检测所有的拉制仪部件是否处于正常工作状态。
11.产品具有CE认证

（二）配置清单：

1、全自动定位仪1套
2、小动物麻醉机1套
3、双目显微镜1台
4、体温维持仪1套
5、拉制仪1套
6、同品牌2ML脑部缓释泵50盒（每盒做10次）
7、头部给药套管50套（每套做1次）

包5：大容量高速冷冻离心机

（一）产品参数：
1、可选≥10种升降速曲线、可设置自由停车时间。

2、设有一键预冷和瞬时离心功能。

3、超静音制冷压缩机组，外排式散热设计，主机内部电路高效散热，上限转速下温度可控在-5℃以下。

4、电子自吸门锁，只需轻轻一按就可关闭门盖，全钢制门盖保护。 

5、外排式散热设计，主机内部电路高效散热，腔体内温升优于行业标准，确保样品的安全性。 

6、高品质液压杆，液压阻尼十年不衰减。  

7、磁性转子全自动识别系统，自动匹配对应转子程序，防止转子超速使用，确保离心安全。 

8、具有门盖，超速，超温、过流、过压、过热等多种保护功能，声音文字同时提示并显示解决方案，更加稳定。 

9、自我诊断功能声音文字同时提示并显示解决方案。

10、最高转速：≥20000rpm

11、最大相对离心力：≥35000×g

12、最大容量：4×750ml

13、定时范围：1min~99h59min59s

14、转速精度：±10r/min

15、温度设置范围：-20℃～40℃

16、温度精度：±1.0℃

17、整机噪音：<55dB(A)

（二）配置清单：

1、主机一台；2、角转子24*1.5/2.0ml一套，3、水平转子4*250ml方杯一套，4*4*50/4*10*15适配器各一套

二、商务需求

（一）交货期

中选人应在合同签订后30个日历日内交货并完成安装调试或按采购人需求执行。
（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

（三）报价要求

1.本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、培训费、与货物有关的竞选人应纳的税费、售后服务费与医院信息系统接口费等货到采购人指定地点的所有费用及安装验收费用（设备安装验收时所产生的费用，包括但不限于设备性能检测费、预控评费用、环境辐射监测费用等一切费用）。因为中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.付款方式：验收合格后交发票六个月安排付款。

3.履约保证金：单价超过10万元的项目、合同总金额超过20万元的项目，在合同签订后，提交付款资料前，乙方向甲方缴纳合同总金额的5% 作为履约保证金（以银行转账方式）。在质保期满期间乙方完全履行合同约定，且甲方（使用科室与管理部门）确认硬件运行正常，质保期届满后，甲乙双方办理履约保证金无息退还手续。
（四）产品质量保证期

自验收合格之日起，所投产品提供原厂整机质保，包含设备原厂所有配件免费更换及人工服务、系统更新升级以及保修期免费定期维护保养（每季度1次维保并规范出具保养报告）。（提供原厂质保承诺书）
（五）售后服务内容

1.中选人和制造商在质量保证期内应当提供以下技术支持和服务：

1.1 电话咨询

中选人和制造商应当提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2 现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中选人和制造商应在2小时内到达现场（远郊区或外省4小时内到达现场，视情况酌情延长）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3 技术升级

在质保期内，如果中选人和制造商的产品技术升级，中选人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中选人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，中选人和制造商应承诺提供免费电话咨询服务、维修服务。竞选人需承诺提供优惠价格的产品上门维护服务。（提供承诺函，格式自拟）

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原竞选人提供售后服务的，该竞选人应以优惠价格提供售后服务。

3.备品备件及易损件

竞选人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在采购文件中列出（格式见采购文件第七篇经济文件中易损件报价明细表）。

4.培训

4.1中选人须提供对设备的操作培训，使相关使用人员能够正常操作相关设备。

4.2中选人免费培训采购人单位的操作人员3人以上，直至受培训人员能够独立上机操作，掌握设备的使用及常见故障的排除。

4.3为本项目配置售后人员。

（六）验收

1.货物到达现场后，中选人应在本单位验收人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认或按医院规定执行。

2.中选人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由竞选人负责调换、补齐或赔偿。

3.中选人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。产品在安装调试符合要求，对使用人员培训考核合格后，设备能正常使用30日内验收，验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。履约验收标准按国际标准或经双方协商认可的标准、合同要求及技术协议执行。

5.中选人提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中选人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对中选人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

8.若医疗设备属于《国家纳入强制检定的医用计量器具目录》里的设备，均由中选人在设备验收前提供国家法定计量检定机构出具的检定合格报告，否则医院不予验收。检定费用由中选人自行负责。

9.若医疗设备属于《大型医用设备配置许可管理目录（2018年）》的，中选人在设备验收前须提供第三方机构出具的验收合格报告，否则医院不予验收。验收费用由中选人承担。

（七）其他商务要求内容：无
三、总体要求

1.标注“※”条款为实质性要求，不允许负偏离，否则竞选无效。针对“※”条款，采购文件已要求提供证明材料的，按照要求提供；未要求提供证明材料的，竞选人可以以应答或承诺方式响应，也可提供证明材料佐证。

2.“▲”条款为重要参数，不满足的将被扣分。

第三篇  资格审查及评价办法

一、资格审查及符合性审查

根据采购邀请文件中的竞选人资格要求对竞选进行资格审查，若未通过资格审查的采购文件，竞选人不得继续参与后续采购活动，竞选文件不得进入评审环节。

二、评选方法

本项目采用综合评分法进行评选。满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的竞选人为中选人。竞选人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

三、评价标准

综合评分法
	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	备注

	1
	竞选报价

（40%）
	40
	有效的竞选报价中的最低价为竞选基准价，其价格分为满分。其他竞选人的价格分统一按照下列公式计算：

竞选报价得分＝（竞选基准价/竞选报价）×价格权重×100。
	

	2
	技术（质量）部分

（50%）
	50
	1.竞选文件应答有一条不满足采购文件重要技术需求的（本采购文件第二篇中带“▲”号标注的部分），8分/条，扣完为止。

2.竞选文件竞选应答有一条不满足采购文件一般性技术需求的（本采购文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除5分/条，有5条及以上不满足的，技术（质量）部分得0分。
	▲与※条款须以产品说明书或国家认可的第三方检测报告作为支持材料

	3
	商务部分

（10%）
	10
	业绩（6分）

各分包产品须提供同型号产品(近一年的新产品提供同类产品)在同级医院销售业绩，每个产品提供2021年1月1日至今的采购合同3个。每提供1个得2分，满分6分。
	提供合同关键页复印件，关键页包括体现合同标的、合同金额、签字盖章页

	
	
	
	延质保期（4分）

质保期满足采购文件要求基础上每增加1年得2分，最多得4分，每减少1年扣4分。
	


说明：院内采购小组及评审专家认为竞选人的报价明显低于其他通过符合性审查竞选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在竞选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，院内采购小组及评审专家当将其作为无效竞选处理。

四、无效竞选条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，经评审专家组讨论后，可做出无效竞选：

（一）未按照采购文件制作竞选文件，在技术与服务需求中提供的支撑材料不符的；

（二）竞选文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（三）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价或者单价最高限价的；

（五）竞选文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）竞选人串通竞选的；

（七）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在采购中，出现下列情形之一的，具体分包项目应予作废处理：

（一）符合专业条件的竞选人或者对采购文件作实质响应的竞选人不足三家的，经二次挂网仍为两家，并经主管院领导审批审批通过的除外；

（二）竞选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

第四篇  中选通知及合同签订
一、中选通知
1.采购人只通过官网发布中选公告，且不对未中选人作任何解释；

2.中选人须在中选公告结束后，两个工作日内领取中选通知书。

二、采购人有拒绝任何或所有竞选的权力

1.在发布中选通知书发出前，采购人有权对竞选人资格、竞选文件、应答支撑材料等真实性进行现场复核，对竞选产品提出性能验证等要求，若竞选人拒绝，视作放弃本次竞选资格。

2.在发布中选通知书发出前，采购人可以依据院内采购小组及评审专家的评价建议接受或拒绝任何竞选。
三、合同协议书的签订

1.按照采购文件和中选人的竞选文件签订采购合同，中选人未在10个工作日内递交合同或放弃中选人资格的，则采购人将有充分的理由废除该中选人资格，并将该中选人纳入医院失信供应商名单，两年之内不得参与医院任何级别的采购项目。采购人可顺延第二中选候选人为本项目的中选人或重新组织竞选；

2.如采购人因中选人未按时递交合同或放弃中选资格而造成损失，中选人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；
3.中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目，不得将中选项目转让(转包)给他人。

4.交货期限是指自确定中选之日起，乙方按竞选现场承诺的时间，在甲方指定地点交付本合同约定的所有货品。

四、其它

1.竞选时，所有解释均依据本采购文件及有关文件规定。

2.本采购文件最终解释权归采购人。

3.竞选后，无论中选与否，所有竞选文件采购人不予退还。

4.本采购文件未尽事宜可按现行的有关法律法规和规定参照执行。



第五篇  采购文件格式

一、竞选文件的份数和签署

1.竞选文件须按照以下顺利制作竞选文件。
竞选文件正本一份，副本五份，均为纸质件。每套竞选文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.在竞选文件正本中，规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖鲜章。

3.若竞选人对竞选文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞选人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）签署确认。

4.竞选文件均为纸质件，其它形式的竞选文件概不接受。
5.所有竞选文件必须装订成册，不得以合页等其他形式提交。
二、封面格式
三、经济文件格式

（一）报价一览表

（二）易损件与零配件报价表

（三）设备专用耗材报价表

四、技术（质量）文件格式

（一）技术（质量）条款差异表

（二）产品配置清单

（三）其他技术（质量）资料

五、商务文件格式

（一）竞选函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料
六、资格文件格式

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

七、商业活动廉洁经营承诺书


竞选文件封面
XXXX采购项目
竞

选

文
件
竞选项目：包X 设备名称
竞选人（加盖公章）：XXXX

法定代表人或其委托代理人签字：XXXX

联系方式：XXXX

_____年  月  日
一、经济文件

（一）报价一览表

采购项目名称：

	序号
	品名
	厂家
	型号
	产地
	数量
	单价
（万元）
	合计
（万元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	供货周期（天）：        保修期（年） ：设备整机质保    年              

	
	总价（万元）：

	
	设备质保期后整机质保( 主机质保(维保服务      元/年/台

	
	出厂设计使用年限：    年


竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

  （竞选人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：1.报价一览表按格式填列；务必填写清楚，准确无误。

2.保修期应注明整机还是主机，若为主机，还须在易损件报价表中明确报出易损件的价格。

（二）易损件报价表 

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	报价
	成交价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

  （竞选人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

（三）零配件报价表 

	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	数量
	报价
	成交价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


竞选人：                          法定代表人或法定代表人授权代表：

  （竞选人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月   日  

（四）专用耗材报价表

	设备配套医用耗材报价表

	序号
	使用

科室
	产品名称

（注册名）
	规格/型号
	产品注册证号
	产品注册

证有效期
	品牌
	生产厂家
	厂家委托代理效期
	计量

单位
	药交所

挂网价
	医院原

协议价
	会上

报价
	成交价
	是否专机专用
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	包1

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	我公司承诺所提供信息资料、证件证明等均真实有效。对因提供信息资料、证件证明虚假不实或违反医院规定造成的后果，自愿承担相应责任。

	竞选人（竞选人公章）：                      法定代表人或法定代表人授权代表 （签署或盖章）：         联系电话（手机）：                                                                                                 

                                                                                             年   月   日


二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

	序号
	参数需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请注明自身技术参数或具体内容，不得照搬参数需求
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展，相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
5.所有佐证材料必须填写页码，若未填写具体页码可视为无佐证材料。

（二）产品配置清单

	序号
	配置名称
	品牌
	型号
	数量
	产地
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（三）其他技术（质量）资料

三、商务文件

（一）竞选函（格式）

采购项目名称：                                             

致：                    ：

                        （竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术（质量）服务。

四、我方按采购文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份，副本5份。

五、我方竞选报价为闭口价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

（竞选人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

	序号
	商务需求
	竞选应答
	偏离情况
	佐证材料对应竞选文件页码

	
	
	提醒：请根据自身商务能力，注明具体内容以及竞选文件中具体内容的位置（页码）
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1.1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术（质量）及商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。
（三）其他商务资料

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                
致：                     ：

        （法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             竞选人：

（竞选人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：                                                
致：                     ：

            （竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）
基本资格条件承诺函

致                   ：

                      （竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件


五、商业活动廉洁经营承诺书

商业活动廉洁经营承诺书

重庆医科大学附属第二医院：

根据中央《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》精神，按照贵院廉政建设相关规定要求，为保证在与贵院进行医疗器械、医用耗材等购销服务活动、产品宣传、竞选过程中诚实守信、廉洁经营，与医院一起共同营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业文化氛围，我司特作如下承诺：
一、坚持经营质量第一，建立健全质量保证体系；规范销售服务行为，强化售后服务，严格执行质量追溯制度，不断提高员工综合素质，努力为客户提供优质的售前、售中和售后服务。
二、不以任何理由向贵院及工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品及土特产等。
三、不以任何名义为贵院及工作人员报销应由贵院或个人支付的任何费用。
四、不以任何理由邀请贵院及工作人员外出参加未经审批同意的学习考察，旅游，宴请及娱乐活动。
五、不为贵院单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。
六、如果发现贵院工作人员有违反廉政规定的行为，承诺向贵院纪检监察部门或有关单位报告。
七、若我司工作人员违反本廉政承诺书内容规定，我司依据情节轻重，接受移送工商行政主管部门给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给贵院造成经济损失的，承诺予以赔偿。接受贵院做出的取消合作资格、对有损商业信誉行为进行通报、作不良记录档案管理、延期付款、列入黑名单、长期取消合作资格等处理方式。
八、本廉政承诺由贵院纪检监察部门和我司业务内控部门负责监督执行。
竞选人法定代表人： 

                  竞选人地址：
              联系人及手机号码：
年   月   日（加盖公司印章）
法律监督单位：重庆市渝中区人民检察院           
电话：63905066、63905067      

响应人之间应不存在控股、管理等关联

关系承诺函

采购人：重庆医科大学附属第二医院
为了确保采购过程的公正性和公平性，本响应人郑重承诺，在参与    年    月    日                     项目中，与其他响应人之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。我们在本次采购中所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述或者隐瞒情况。

我们将严格按照采购文件的规定进行响应。同时，我们愿意接受采购人的监督和核查，如有任何违规行为，愿意承担相应的责任和惩罚，并自动放弃本次响应。

                     响应人：

                     响应人授权代表（签字）:

                     日期：
（结束）

- 2 -

